УТВЪРЖДАВАМ

________________________________

/проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов

Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски/

Подписът е заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД

ДОКЛАД

по чл.103, ал.3 от ЗОП

ОТНОСНО: резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № Рзз-768/12.02.2019г на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР КОЗЛУДЖОВ,

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП представяме настоящия доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № Рзз-768/12.02.2019г, за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”,  открита с Решение № Рзз- 6616/28.12.2018г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” и уникален идентификационен номер в РОП  00858-2018-0002 по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

На 12.02.2019г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-768/12.02.2019г в състав:

Председател: Румен Кирилов Киров – помощник ректор;

Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов – с квалификация юрист

2. проф. д-р Илия Николов Илиев

3. проф. д-р Велизар Костадинов Гочев

4. проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева

6. Илиана Спиридонова Саханджиева

I. На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП, комисията започна работата си на публично заседание, на което присъстваха: г-н Христо Гаджов – управител на „Лабприм” ЕООД и г-н Александър Кирилов – управител на „Метром България” ЕООД.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Рзз-768/12.02.2019г на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, съобщи имената и длъжностите на членовете на комисията и срока за приключване на работата.

От деловодството на възложителя бяха предадени на Председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 9 (девет) броя оферти за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете й, че в срок са постъпили следните оферти:

1. Оферта вх. № 28.00-41/05.02.2019г, 11:27 часа на „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

2. Оферта вх. № 28.00-46/08.02.2019г, 09:40 часа на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

3. Оферта вх. № 28.00-47/08.02.2019г, 11:02 часа на „ЛАБПРИМ” ЕООД;

4. Оферта вх. № 28.00-48/08.02.2019г, 11:06 часа на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД;

5. Оферта вх. № 28.00-49/11.02.2019г, 10:10 часа на „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х;

6. Оферта вх. № 28.00-50/11.02.2019г, 11:32 часа на „ЛАБИМЕКС” АД;

7. Оферта вх. № 28.00-51/11.02.2019г, 11:50 часа на „АКВАХИМ” АД;

8. Оферта вх. № 28.00-52/11.02.2019г, 12:08 часа на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД;

9. Оферта вх. № 28.00-53/11.02.2019г, 14:36 часа на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София;

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта вх. № 28.00-41/05.02.2019г на „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 8.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите, съдържащи се  в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника. Председателят на комисията предложи на представителя на „Лабприм” ЕООД да подпише плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника, но същия отказа, като изрично заяви, че не желае да подписва пликове и документи за никой от другите участници.

2. Оферта вх. № 28.00-46/08.02.2019г на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 и № 10.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” по всяка обособена позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на участника. Председателят на комисията предложи на представителя на „Метром България” ЕООД да подпише плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника, но същия отказа, като изрично заяви, че не желае да подписва пликове и документи за никой от другите участници.

- Оферта вх. № 28.00-47/08.02.2019г на „ЛАБПРИМ” ЕООД

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 5.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „ЛАБПРИМ” ЕООД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

4.Оферта вх. № 28.00-48/08.02.2019г на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 9.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

5. Оферта вх. № 28.00-49/11.02.2019г на „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х. и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.  На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

6. Оферта вх. № 28.00-50/11.02.2019г на „ЛАБИМЕКС” АД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 9.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „ЛАБИМЕКС” АД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

7.  Оферта вх. № 28.00-51/11.02.2019г на „АКВАХИМ” АД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 6.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „АКВАХИМ” АД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

8. Оферта вх. № 28.00-52/11.02.2019г на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД.

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 9.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.

9. Оферта вх. № 28.00-53/11.02.2019г на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София

# Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът е представил оферта за обособени № 3 и № 4.

Комисията отвори запечатаната опаковка на участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София и оповести нейното съдържание. Участникът е представил опис на документите в офертата, документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” по всяка обособена позиция. На електронен носител са представени ЕЕДОП. Комисията провери съответствието на представените документи с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на участника.

С извършването на тези действия, в 11:45 часа  приключи публичната част от работата на комисията, като представителите на участниците напуснаха залата. Комисията продължи своята работа в същия състав на закрито заседание,  на което разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съдържащи се офертите.  В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши справки в Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участниците.

С извършването на тези действия комисията приключи своята работа в 15:40 часа.

II. На 15.02.2019г, от 14:00 часа,  комисията в първоначалния си състав продължи  работата си на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  Комисията разгледа подробно представените от участниците ЕЕДОП, декларираните в тях обстоятелства и относимостта им с изисквания за лично състояние и критериите за подбор. За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, като при тази проверка се констатира следното:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

# Участник „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от две лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са управители на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности. Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП констатира следните непълноти в представения еЕЕДОП, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описа изчерпателно, както следва:

1. В Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В от еЕЕДОП не е посочена  информация за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване.

В протокола се посочи, че участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в който следва да  да бъде попълнена Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, с посочване на информация за  за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване.

Комисията, указа на участника, че отстраняването на установените  несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок до 5 дни от получаване протокола с посочените констатации.

2. Участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /два броя дискове – по един за всяка ОП/. Комисията констатира, че и двата представените еЕЕДОП са подписани с валиден електронен подпис от две лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са управител и прокурист на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  Представеният еЕЕДОП съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 2 и № 10.

3. Участник „ЛАБПРИМ” ЕООД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от две лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са управители на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  Представеният еЕЕДОП съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „ЛАБПРИМ” ЕООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП  № 5.

4. Участник „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че представеният еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от едно лице. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документа лице е управител и прокурист на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  Представеният еЕЕДОП съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 9.

5.  Участник „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че представеният еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от едно лице – Венцислав Костадинов Карамфилов, което в част II, раздел Б от еЕЕДОП е посочено като управител на участника. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документа лице е един от управителите на „ЛКБ ФЕРТРИЙБС” ГмбХ  -клон София” КЧТ. В приложения еЕЕДОП е посочено, че участник в настоящата процедура е „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия, а не „ЛКБ ФЕРТРИЙБС” ГмбХ  -клон София” КЧТ. Сред приложените в ТРРЮЛНЦ към АВ документи  за вписване на клона, комисията установи наличие на извлечение от Търговския регистър на Република Австрия от 19.03.2018г за актуални данни на участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия. От това извлечение се установява, че към посочената дата управители на дружеството са лицата Любивойе Джурджевич и Душан Джурджевич, които го представляват самостоятелно. Също така е вписан и прокурист Херманус ван Дайне, който също представлява самостоятелно участника. С оглед на горното комисията констатира следните непълноти в представения еЕЕДОП, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описа изчерпателно, както следва:

1. В част II, раздел Б не са посочени лицата, които представляват участника, каквото е изискването на чл.40, ал.1 от ППЗОП, вр. чл.54, ал.2 от ЗОП.

2. В  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП  участникът е декларирал наличие на сертификат за качество, като е посочил само неговия издател. Не са посочени датата на валидност на сертификата и обхватът на действие.

В протокола се посочи, че участникът следва да представи нов еЕЕДОП, който да е подписан с валиден електронен подпис и от всички представляващи „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия /управители и прокурист/. В новия еЕЕДОП  следва да бъде попълнена Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като се посочи информация за внедрена система за управление на качеството по стандарта  БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на информацията, посочена  в еЕЕДОП относно лицата, които представляват участника, както и с цел законосъобразното провеждане на процедурата,  комисията изиска от участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия да представи извлечение с актуалните си  данни от Търговския регистър на Република Австрия.

Комисията, указа на участника, че отстраняването на установените  несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок до 5 дни от получаване на настоящия протокол.

6. Участник „ЛАБИМЕКС” АД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че представеният еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от три лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са членове на СД на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП констатира следните непълноти в представения еЕЕДОП, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описа изчерпателно, както следва:

1. В  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП  участникът е декларирал наличие на сертификат за качество, но не е посочил стандарт, датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В от еЕЕДОП не е посочена  информация за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване. Такава декларация е представена в отделен документ.

В протокола се посочи, че участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в който следва да  да бъде попълнена Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като се посочи информация за внедрена система за управление на качеството по стандарта  БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие, а така също и Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В от еЕЕДОП, с посочване на информация за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване.

Комисията, указа на участника, че отстраняването на установените  несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок до 5 дни от получаване на настоящия протокол.

7. Участник „АКВАХИМ” АД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че представеният еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от пет лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лице са трима членове на СД и двама прокуристи на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  Представеният еЕЕДОП съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „АКВАХИМ” АД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 6.

8. Участник „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /един брой диск/. Комисията констатира, че представеният еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от четири  лица. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лице са Управителят и съдружниците на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 от ППЗОП.  Представеният еЕЕДОП съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 9.

9. Участник „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София

Участникът е представил опис, с приложени към него еЕЕДОП на електронен носител /два броя дискове – по един за всяка обособена позиция/. Комисията констатира, че представените два броя  еЕЕДОП е  подписан с валиден електронен подпис от едно лице. При справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документите лице е  Управител на клона, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40, ал.1 т.7 от ППЗОП. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставените критерии за подбор относно технически и професионални способности.  Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП констатира следните непълноти в представените  еЕЕДОП, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описа изчерпателно, както следва:

1. В  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП  участникът е декларирал наличие на сертификат за качество, но не е посочил стандарт, датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В от еЕЕДОП не е посочена  информация за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване. Такава декларация е представена в отделен документ.

В протокола се посочи, че участникът следва да представи нов/и еЕЕДОПВ, в който следва да  да бъде попълнена Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като се посочи информация за внедрена система за управление на качеството по стандарта  БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие, а така също и Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В от еЕЕДОП, с посочване на информация за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката или декларация за изпълнение на това изискване.

Комисията, указа на участника, че отстраняването на установените  несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок до 5 дни от получаване на настоящия протокол.

На база горните констатации, комисията единодушно реши на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията да се  изпрати до всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията възложи на председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или изтичането на срока за представянето им. Протокол № 1 се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 15.02.2019 г., в 17:30 часа.

III. На 15.03.2019г, в 10:00 часа, комисията в първоначалния си състав продължи  работата си на закрито заседание, на което разгледа допълнително представени от участниците документи, както следва:

1. Документи на участник „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Комисията установи, че Протокол № 1/12.02.2019г от работатата на комисията е изпратен до участника „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с писмо изх.№ 28.00-63/19.02.2019г и е получен на дата 22.02.2019г, видно от приложената обратна разписка. Представените от „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД допълнителни документи са постъпили при възложителя на 22.02.2019г, т.е. в указания срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към тяхното разглеждане. Участникът е представил: Декларация от управителя на дружеството, в която същия декларира, че „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД разполага със сервизна база на територията на Р България. В същата е посочен адрес на сервизната база и опис на техническите средства, необходими за изпълнение на поръчката. В резултат на горното комисията прие, че участникът „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговоря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поради което същия се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №  8.

2. Документи на участник „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х.

Комисията установи, че Протокол № 1/12.02.2019г от работатата на комисията е изпратен до участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  с писмо изх.№ 28.00-59/19.02.2019г и е получен на дата 22.02.2019г, видно от приложената обратна разписка. Представените от „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  допълнителни документи са постъпили при възложителя на 27.02.2019г, т.е. в указания срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към тяхното разглеждане. 	Участникът е представил: нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице за подаване на офертата; сертификат за внедрена система за управление на качество по ISO 9001:2015, рег. № Q1530285/04 от 25.06.2018г със срок на валидност до 31.05.2021г; извлечение от Търговски регистър на Република Австрия, с актуални данни за вписани обстоятелства по отношение на участника; на електронен носител е представен ЕЕДОП. След разглеждане на представените документи, комисията установи следното:

1. Представеният сертификат за внедрена система за управление на качество по ISO 9001:2015  с обхват на действие сходен с предмета на поръчката, поради което участникът отговоря на това изискване за подбор.

2. От представеното извлечение от Търговски регистър на Република Австрия, с актуални данни за вписани обстоятелства по отношение на участника се установява, че участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия се  представлява от управители Любивойе Джурджевич и Душан Джурджевич, които го представляват самостоятелно, така също и от прокурист Херманус ван Дайне, който също представлява самостоятелно участника. Представеният еЕЕДОП е подписан само от пълномощник, като в същия не са посочени лицата, които представляват участника.

Комисията установи, че в изпратения до участника Протокол № 1/12.02.2019г е указала на участника само да представи нов еЕЕДОП, в който да бъде попълнена Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, както и да представи извлечение с актуалните си  данни от Търговския регистър на Република Австрия, които указания са изпълнени. Поради липса на актуална информация относно представляващите участника лица, комисията не е указала изрично да бъде представена информация за липса на основания по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, вр. чл.54, ал.2 от ЗОП за отстраняване на участника, отнасяща се до лицата, които го представляват. На база данните съдържащи се в представеното актуално извлечение от Търговския регистър на Република Австрия, комисията констатира следните непълноти в представения еЕЕДОП, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описа изчерпателно, както следва:

1. В част II, раздел Б не са посочени лицата, които представляват участника, каквото е изискването на чл.40, ал.1 от ППЗОП, вр. чл.54, ал.2 от ЗОП. Участникът следва да представи нов еЕЕДОП и/или други документи, в който да бъдат посочени всички лица, представляващи „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  Виена, Австрия /управители и прокурист/, В еЕЕДОП следва да се съдържа информация за липса на основания по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, вр. чл.54, ал.2 от ЗОП за отстраняване на участника, отнасяща се до лицата, които го представляват.  еЕЕДОП следва да бъде подписан с валиден електронен подпис от всички лица, които представляват участника.

Комисията, указа на участника, че отстраняването на установените  несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок до 5 дни от получаване на настоящия протокол.

3.  Документи на участник „ЛАБИМЕКС” АД.

Комисията установи, че Протокол № 1/12.02.2019г от работатата на комисията е изпратен до участника „ЛАБИМЕКС” АД с писмо изх.№ 28.00-58/19.02.2019г и е получен на дата 20.02.2019г, видно от приложената обратна разписка. Представените от „ЛАБИМЕКС” АД допълнителни документи са постъпили при възложителя на 25.02.2019г, т.е. в указания срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към тяхното разглеждане. Участникът е представил: сертификат BG16/93/057 за внедрена система за управление на качество по ISO 9001:2015, със срок на валидност до 03.02.2020г. Обхватът на действие на сертификата е сходен с предмета на поръчката, поради което участникът отговоря на това изискване за подбор. По отношение на  информацията за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката, комисията прие наличната такава, съдържаща се в представената с офертата декларация. В резултат на горното комисията прие, че участникът „ЛАБИМЕКС” АД отговоря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поради което същия се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №  9.

4. Документи на участник „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София.

Комисията установи, че Протокол № 1/12.02.2019г от работатата на комисията е изпратен до участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София с писмо изх.№ 28.00-55/19.02.2019г и е получен на дата 20.02.2019г, видно от приложената обратна разписка. Представените от участника допълнителни документи са постъпили при възложителя на 22.02.2019г, т.е. в указания срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към тяхното разглеждане. Участникът е представил: сертификат рег. № 1012021135/7 за внедрена система за управление на качество по ISO 9001:2015, със срок на валидност до 06.10.2020г. Представен е и сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2015. Обхватът на действие на сертификата по ISO 9001:2015 е сходен с предмета на поръчката, поради което участникът отговоря на това изискване за подбор. По отношение на  информацията за сервизната база, която ще бъде на разположение за изпълнение на поръчката, комисията прие наличната такава, съдържаща се в представената с офертата декларация. В резултат на горното комисията прие, че участникът „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София отговоря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поради което същия се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №  3 и ОП № 4.

На база горните констатации, комисията единодушно реши на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 2 от работата на комисията да се  изпрати до всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Комисията възложи на председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или изтичането на срока за представянето им. Протокол № 2  се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 15.03.2019 г.

III. На 25.03.2019г, в 10:00 часа, комисията в първоначалния си състав продължи работата си на закрито заседание, на което разгледа допълнително представени от участниците документи, както следва:

1. Документи на участник „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х . 	  Комисията установи, че Протокол № 2/15.03.2019г от работатата на комисията е изпратен до участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  с писмо изх.№ 28.00-83/18.03.2019г и е получен на дата 21.03.2019г, видно от приложената обратна разписка. Представените от „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х  допълнителни документи са постъпили при възложителя на 21.03.2019г, т.е. в указания срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към тяхното разглеждане. Участникът е представил диск съдържащ ЕЕДОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП за лицата, които го представляват. В еЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. В резултат на горното комисията прие, че участникът „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Виена Австрия отговоря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поради което същия се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №  1.

IV. Комисията продължи работата си с разглеждане на Техническите предложения на участниците.

- Техническо предложение на „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 8 - доставка на Електрохимична работна станция.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата апаратура е марка METROHM AUTOLAB модел: модулен високоскоростен цифров потенциостат/галваностат (основно тяло, PGSTAT 302 N). Страна на произход Холандия. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 36 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

Електрохимична работна станция

| № № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система за електрохимични и спектроелектрохимични изследвания и изследвания с ротиращ диск електрод, състояща се от: |  | Пълен комплект система за електрохимични и спектроелектрохимични изследвания и изследвания с ротиращ диск електрод, UVIR.CMPL.ALS.302N, състояща се от | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.1. | Модулен високоскоростен цифров потенциостат/ галваностат (основно тяло) | Да има възможност за: надграждане с до 8 различни модула за електрохимични изследвания, като: импеданс, микровезна за измерване на минимални промени в теглото на образеца, високоскоростни аналогови измервания, измерване на електрохимичен шум и др. - Управление на външни устройства посредством аналогови и цифрови изходи - Съвместимост с външен усилвател разширяване на обхвата на тока до 20 А - Диапазон на измервания ток : от 10 nA до 800 mA; - Обхвати на тока - от максимален до минимален: от 1 A до 10 nA; - Възможност за включване на модул за надграждане - разширяване на минималния обхват до 100 pA - Точност на тока: +/- 0.2 % - Разделителна способност на тока: 0.0003% (от обхвата на тока) - Обхват на потенциала: +/- 10 V - Точност на потенциала: +/- 0.2 % - Разделителна способност на потенциала: 0.3 µV - Обхват на напрежението: +/-12 V - Възможност за работа с 2,3 и 4 електрода - Входящ импеданс - По-висок от 1 TOhm - Ширина на диапазона на потенциостата: 0.5 MHz - Интерфейс за връзка с компютър: USB | Модулен високоскоростен цифров потенциосстат/галваностат (основно тяло), модел PGSTAT 302N. Възможност за надграждане с до 8 различни модула за електрохимични изследвания, от които: 1) FRA32M module – модул за импедансна спектроскопия; 2) EQCM (Електрохимична Кварцово Кристална Микровезна) module – микровезна за измерване на минимални промени в теглото на оразеца; 3) SCAN250 module за високоскоростни аналогови измервания; 4) ECN module за измерване на електрохимичен шум; 5) ECD module за измерване на ултранисък ток; 5) BA module за конвертиране на уреда в двуканален посредством втори работен електрод; 6) ADC10M module за двойно канален ултра бърз набор на данни; 7) FI20 module за прилагане на аналогов филтер и интегратор; 8) pX1000 module за измерване на Напрежение и pH; 9) MUX Multiplexer module – за измерване на множество канали. Системата има цифрови и аналогови входове и изходи за свързване и управление на външни устройства. Съвместим с външен усилвател BOOSTER20A за разширяване на обхвата на тока до 20А. Диапазон на измервания ток: от 10 nA до 2А. Обхват на тока в 9 декади от: минимален 10 nA до максимален 1А. Възможност за доокомплектоване с ECD module за измерване на ултранисък ток в 7 декади от 100 µA до 100 pA. Точност на тока +/- 0.2% от съответния обхват на тока. Разделителна способност на тока: 0.0003% от обхвата на тока. 30fA при обхват на тока 10 nA. Обхват на потенциала: +/- 10 V. Точност на потенциала: +/- 0.2%; +/-2 mV. Разделителна способност на потенциала: 0.3 µV. Обхват на напрежението: +/- 30V. Възможност за работа с 2, 3, и 4 електрода. Входящ импеданс > 1 ТOhm. | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.2. | Комплект принадлежности, необходими за нормалното функциониране на модула | -Свързващи кабели; -Държач за клетки - с капак с отвори за прикрепяне на електроди; Статив - За закрепване на клетките; -Електрод от Pt с диаметър на измервателната повърхност до 3 мм; -Електрод от Au - диаметър на измервателната повърхност до 3 мм; -Електрод от стъкловъглерод - диаметър на измервателната повърхност от 3 мм. | -Свързващи кабели; -Държащ за клетки – с капак с отвори за прикепяне на електроди; -Статив – за закрепване на клетките; - Електрод 6.1204.310 от Pt-диаметър на измервателната повърхност от 3 мм; -Електрод 6.1204.320 от Au с диаметър на измервателната повърхност от 3 мм; -Електрод 6.1204.300 от стъкловъглерод с диаметър на измервателната повърхност от 3 мм. | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.2.1. | Елекктрохимични клетки | Термостатириуеми клетки с работен обем 5-150 мл | 2 бр. термостатируеми клетки 6.1418.250 с работен обем от 5-150 мл | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.2.2. | Поточна клетка | За работа с принтирани (screen- printed) електроди | Поточна клетка – FLWCL. За работа с принтирани (screen-printed) електроди | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.2.3. | Комплект принтирани електроди | Screen-printed електроди от въглерод, въглеродни нанотръбички и злато | Screen-printed електроди от въглерод 110, въглеродни нанотръбички и злато 110CNT | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.3. | Модул за Електрохимична импедансна спектроскопия | Обхват на честотите: от 1 µHz (10-6 Hz) до 10 МHz | FRA32M module – Модул за импедансна спектроскопия. Обхват на честотите: от 10-6 Hz до 32 MHz. В комбинация с PGSTAT302N до 1 MHz. Включен модул ECI10M за разширяване на обхвата в комбинация с PGSTAT302N до 10 MHz | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.4. | Модул за изследвания с ротиращ диск електрод | - Мотор с висока възпроизводителност и много ниско ниво на шум при измерване - Обороти: 100-10‘000 rpm; Ускорение: 4‘000 rpm/sec; Управление на ротатора: ръчно или през софтуер | Модул Autolab RDE за изследвания с ротиращ диск електроди активна повърхност от 3 mm и 5 mm. Мотор с висока възпроизводителност и много ниско ниво на шум при измерване - Обороти: 100-10‘000 rpm; Ускорение: 4‘000 rpm/sec; Управление на ротатора: ръчно или през софтуер | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.5. | Модул за спектроелектрохимични изследвания | Да включва: UV/VIS/NIR спектрометър с оптично влакно за високочувствителни приложения, като флуоресценция или излъчване от източници с много ниска интензивност Обхват: 200-1150 nm Разделителна способност: 2.4 nm Аналогово-цифров (A/D) Конвертор: - 16 bit; - Отвор50 µm. | Модул за спектроелектрохимични изследвания AUT.UVIR.KIT. Autolab Spectrophotometer UA. UV/VIS/NIR - спектрометър с оптично влакно за високочувствителни приложения, като флуоресценция или излъчване от източници с много ниска интензивност. Обхват: 200-1100 nm. Разделителна способност: 2.5 nm. 16 bit, 2 MHz Аналогово-цифров (A/D) Конвертор. Фокусно разстояние от 75 mm. Входящ отвор от 50 µm разработен в симетричен Czerny-Turner дизайн CCD linear array, 2048 pixels. Детектор. | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.6. | Комплект принадлежности, необходими за нормално функциониране на модула | Компактен източник на светлина с две лампи: - Лампа с обхват на дължината на вълната: 200 - 400 nm ( деутериева) и лампа за диапазона 400 - 2500 nm (напр. халогенна); - 2 броя оптични влакна- 200 µm оптични влакна със защита от преекспониране, дължина 2м; -Измервателна спектроелектрохимична клетка - Кварцова клетка със светлинен път от 1 мм; - Кюветодържател за клетки, вкл. Лещи - Светлинен път до 10 мм; - Измервателен електрод от платина във формата на мрежа; - Спомагателен платинов електрод; - Сребро-сребърнохлориден (Ag/AgCl) сравнителен електрод за работа във водни разтвори - Свързващи кабели; | Комплект принадлежности, необходими за нормално функциониране на модула: -USB кабел; -SMA-905 cover; -AUT.AV.TRGCBL.DIO48 trigger кабел; - AUT.AV.TRGCBL.DIO12 trigger кабел. Autolab D/HAL Light Source. Компактен източник на светлина с две лампи: -Деутериева лампа с обхват на дължината на вълната: 200-400 nm и Халогенна лампа за диапазона 400-2500 nm; -2 броя оптични влакна AUT.FIBER.200.UVIR за UV/VIS/NIR приложения. Диаметър: 200 µm Дължина: 2м. Защита от преекспониране, -CHI.SEC-C.1.MM Измервателна спектрохимична клетка – Кварцова клетка със светлинен път от 1 мм; -CUV-UV/VIS Кюветодържател за стъклени и кварцови кювети/клетки със светлинен път до 10 мм, вкл. лещи; -Измервателен електрод от платина във формата на мрежа; -Спомагателен платинов електрод; -Сребро-сребърнохлориден (Ag/AgCl) сравнителен електрод за работа във водни разтвори; -Свързващи кабели AUT.AV.TRGCBL.DIO48 triger | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.7. | Софтуер за управление | Лицензиран софтуер за осъществяване на циклична волтамперометрия, импедансна спектроскопия и спектроелектрохимия | Софтуер за управление: NOVA 2.1.2 (или по-висока версия). Лицензиран софтуер за осъществяване на циклична волтамперометрия, импедансна спектроскопия и спектроелектрохимия | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.8. | Компютърна конфигурация | Компютър с инсталиран лицензиран софтуер | Компютър с инсталиран лицензиран софтуер за управление: NOVA 2.1.2 (или по-висока версия). | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.9. | Непрекъсваемо токозахранващо устройство към системата |  | Непрекъсваемо токозахранващо устройство към системата, гарантиращо >30 мин. независимо поддържане на захранването. | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 30 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  30 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

30

Птх = ----------  х 60 = 60 точки.

30

Оценката на техническото предложение на участника „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за обособена позиция № 8 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 60 точки.

2. Техническо предложение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Участникът е представил Технически предложения за обособена позиция № 2 - доставка на ОПТИЧЕН ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН МИКРОСКОП – 1бр. и обособена позиция № 10 - доставка на Аналитична везна – 1бр.

Комисята извърши оценка по отделно на всяко едно от техническите предложения.

2.1. ОПТИЧЕН ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН МИКРОСКОП  - обособена позиция № 2.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника. Предлаганата апаратура е марка Leica Microsystems, модел DM4, камера: MC190HD. Производител Leica Microsystems. Страна на произход Германия. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПТИЧЕН ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН МИКРОСКОП |  |  |  |  |  |
|  | Конфигурация на оптичен поляризационен микроскоп: | Оптичен поляризационен микроскоп с висока разделителна способност за работа с преминаваща и отразена поляризирана светлина, оборудван с DIC контраст и високо температурна масичка за наблюдение и анализ на изотермични процеси | Конфигурация на оптичен поляризационен микроскоп: Оптичен поляризационен микроскоп Leica DM4P с висока разделителна способност за работа с преминаваща и отразена поляризирана светлина, оборудван с DIC контраст и високо температурна масичка Linkam LTS420-H Stage за наблюдение и анализ на изотермични процеси | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Микроскопско тяло: | С автоматизирани, електронно контролируеми модули и с вграден LCD дисплей за визуализация на избраната светлинна техника, оптични компоненти и общото увеличение. | Микроскопско тяло Leica DM4P: С автоматизирани, електронно контролируеми модули и с вграден LCD дисплей за визуализация на избраната светлинна техника, оптични компоненти и общото увеличение. № 11888513 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Моторизирани компоненти: | Моторизирани затвор, полева и апертурна диафрагма | Моторизирани компоненти в основното микроскопско тяло: Моторизирани елементи за преминаваща светлина: затвор, полева и апертурна диафрагма. № 11888513 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Кондензер: | Моторизиран, с моторизирана горна леща и вграден поляризатор за преминаваща светлина. Автоматично Кьолер осветление. Позиции за оптични елементи за светло поле, тъмно поле, фазов контраст и DIC Допълнителна кондензорна леща осигуряваща работно разстояние не по-малко от 15мм за наблюдение на изотермични процеси в температурна масичка | Кондензер: Моторизиран кондензер за всички обективи 1.25х – 100х, с моторизирана горна леща. Вграден моторизиран поляризатор за преминаваща светлина. Автоматично Кьолер осветление. Позиции за оптични елементи за светло поле, тъмно поле, фазов контраст и DIC. № 11505143 Допълнителна кондензорна леща Р 0.90 S1 осигуряваща работно разстояние от 15мм за наблюдение на изотермични процеси в температурна масичка № 11501037 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поляризатор и анализатор: | -Поляризатор за отразена светлина с възможност за фиксиране в три позиции: 0˚ ; 45˚; 90˚ -Анализатор въртящ се на не по-малко от 180˚ | Поляризатор и анализатор: -Поляризатор R/P, L 29x11.5 за отразена светлина с възможност за фиксиране в три позиции: 0˚ ; 45˚; 90˚ №11555005 -Анализатор 30 х 5mm въртящ се на 180˚, със скала с интервал от 5˚ № 115550079 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Моторизиран поляризатор: | за преминаваща светлина с автоматичнo управление | Моторизиран поляризатор: за преминаваща светлина с автоматичнo управление вграден в кондензера № 11505143 | 10 точки |  | 10 точки |
|  | Контрастна техника DIC: | за обективи 40х и 63х за работа с преминаваща светлина с кондензерни и допълнителни призми за DIC за обективи 40х и 63х | Контрастна техника DIC: за обективи 40х и 63х за работа с преминаваща светлина с кондензерни призми: ICT condenser prism K3 № 11555017 ICT condenser prism K5 № 11555019 и допълнителна призма IC Prism № 15555037 Призмите са подбрани за работа с DIC контраст с обективи 40х и 63х | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Моторизиран DIC контраст: | за преминаваща светлинна | Моторизиран DIC контраст за преминаваща светлинна, чрез автоматизирания кондензер за DIC с кондензерни призми К3 и К5 № 11505143 | 10 точки |  | 10 точки |
|  | Бинокулярен фототубус: | За поляризирана светлина, с разделение на оптичния път камера /окуляри съответно: 0/100% ; 50/50% ; 100/0% | Бинокулярен фототубус: Бинокулярен фототубус BDTP 25+V100/50/0, за поляризирана светлина, с разделение на оптичния път камера /окуляри съответно: 0/100% ; 50/50% ; 100/0%, с кварцова пластина № 11551076 Допълнителен адаптер за монтаж на една камера № 11505161 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | LED осветление: | За преминаваща и отразена светлина | LED осветление: LED осветление LH111 LED за преминаваща и отразена светлина – 2 бр. № 11504197 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Оптична система: | С видимо поле не по-малко от 22 мм | Оптична система: С видимо поле не по-малко от 22 мм | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Окуляри: | 2 бр. 10х /22 мм, фокусируеми, в един от окулярите да има кръстче | Окуляри: HC PLAN s 10х /22 мм, фокусируем – 1 бр. № 11507807 HC PLAN s 10х /22 мм, фокусируем с кръстче – 1 бр. № 11557805 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Револвер за обективи: | Електронно кодиран, за не по-малко от 6бр. обективи с възможност за центриране на всеки един от тях, с автоматично разпознаване на избрания обектив и настройка на параметрите на кондезера | Револвер за обективи: Електронно кодиран, за 6бр. обективи М25 х 0,75 мм с възможност за центриране на всеки един от тях, с автоматично разпознаване на избрания обектив и настройка на параметрите на кондезера. Слот за анализатор в револвера за обективи № 11888515 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Предметна масичка: | С ротация на 360˚ и фиксирани клик-стоп позиции на 45˚, с водач за препарати с движения по х-у | Предметна масичка: Предметна масичка POL Stage с ротация на 360˚ и фиксирани клик-стоп позиции на 45˚, с водач за препарати с движения по х-у №11551077 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Водач за препарати за въртяща се масичка с възможност за отброяване на позиции | Водач за препарати за въртяща се масичка с възможност за отброяване на позиции № 13613661 | 10 точки |  | 10 точки |
|  | Обективи: | Планахроматни с увеличения 5х, 20х, 40х, 63х, 100х Oil, за количествена поляризация | Обективи: Планахроматни обективи N PLAN, за количествена поляризация с увеличения: N PLAN EPI 5x/0.12 POL; № 11556075 N PLAN EPI 10х/0.25 POL; № 11556070 N PLAN EPI 20х/0.40 POL; № 11556072 N PLAN 40х/0.65 POL; № 11556084 N PLAN 63х/0.80 POL; № 11556056 N PLAN 100х/1.25 OIL POL; № 11556053 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Специализиран обектив дълекофокусен: | 50х с работно разстояние не по-малко от 7 мм, за наблюдение на изотермични процеси | Специализиран обектив дълекофокусен: N PLAN H 50х/0.50 с работно разстояние от 7.1 мм, за наблюдение на изотермични процеси № 11566040 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Цветна цифрова микроскопска камера: | за наблюдение на жива картина и заснемане на обекти с разделителна способност не по-малка от 10 Mpixels. USB интерфейс за връзка с PC и HDMI изход за директна визуализация на HD монитор с разделителна способност не по малка от 1920 x 1080 (Full HD) | Цветна цифрова микроскопска камера Leica MC190 HD, за наблюдение на жива картина и заснемане на обекти с разделителна способност от 10 Mpixels. USB интерфейс за връзка с PC и HDMI изход за директна визуализация на HD монитор с разделителна способност от 1920 x 1080 (Full HD) | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Слот за SD карта памет, вграден в тялото на микроскопската камера за директен запис на филми при заснемане на продължителни изотермични процеси с дистанционно управление | Слот за SD карта памет, вграден в тялото на микроскопската камера Leica MC190 за директен запис на филми при заснемане на продължителни изотермични процеси с дистанционно управление № 12730520 C-mount адаптер 0.55x HC № 11541544 | 10 точки |  | 10 точки |
|  | Софтуер: | Софтуерен пакет за наблюдение, корекция и заснемане на изображения. Инструменти за анотации и измервания. Автоматична калибрация на изображенията | Софтуер: Софтуерен пакет Leica LAS за наблюдение, корекция и заснемане на изображения. Инструменти за анотации и измервания. Автоматична калибрация на изображенията, част от комплектацията на цветната № 12730520 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Високо температурна масичка за наблюдение и анализ на изотермични процеси: | - температурен обхват не по-малък от (- 196)°C to 420°C - скорост на нагряване - от 0.01°C/min до 50°C/min - температурна стабилност не по-малка от 1°C - зона за поставяне на образци с размери не по-малки от 50 х 40 мм - ход по оси X и Y не по-малко от 15мм - Софтуерно контролиране на параметрите със специализиран софтуер - за монтаж върху стандартна микроскопска предметна масичка | Високо температурна масичка за наблюдение и анализ на изотермични процеси Linkam LTS420-H Stage: - температурен обхват не по-малък от (- 196)°C to 420°C - скорост на нагряване - от 0.01°C/min до 50°C/min - температурна стабилност от 1°C - зона за поставяне на образци с размери не по-малки от 50 х 40 мм - ход по оси X и Y не по-малко от 15мм - Софтуерно контролиране на параметрите със специализиран софтуер LINK Control Software - монтаж върху стандартна микроскопска предметна масичка | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 40 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  40 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

40

Птх = ----------  х 60 = 60 точки.

40

Оценката на техническото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за обособена позиция № 2 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 60 точки.

2.2. АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА  - обособена позиция № 10.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата везна е марка OHAUS, модел EX225D. Страна на произход Швейцария. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматична калибрация на определен период от време | Система за автоматично калибриране | Автоматична калибрация на определен период от време, чрез система за автоматично калибриране OHAUS AutoCalTM, която се включва при промяна на околната температура с 1.5оС или на всеки 3 часа | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2. | Автоматично нивелиране |  | Автоматично нивелиране | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3. | Капацитет на везната |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | не по-малък от 120 g | Капацитет на везната – 220 g | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.2 |  | Над 120 g | Капацитет на везната OHAUS EX225D – 220 g | 10 |  | 10 |
| 3.3 |  | Над 200 g | Капацитет на везната OHAUS EX225D – 220 g | 10 |  | 10 |
|  | Точност |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 0,1 mg до натоварване не по-малко от 220g | Точност 0,1 mg до натоварване от 220g | Минимално изискване | Съответства |  |
| 4.2 |  | 0.01 mg до натоварванене по-малко от 120g | Точност 0.01 mg до натоварванене от 120g | Минимално изискване | Съответства |  |
| 5. | Размер на платформата |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | не по-малко от Ø 80 (mm) | Размер на платформата - Ø 80 (mm) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 5.2 |  | Над Ø 80 (mm) |  | 10 |  |  |
| 6. | Захранване | 220 V | Захранване 220 V | Минимално изискване | Съответства |  |
| 7. | Стандартен пакет приложими програми | Броене, теглене в проценти, калнулация и други | Стандартен пакет приложими програми: Претегляне, преброяване на части, процент на претегляне, контрол на претеглянето, динамично претегляне, пълнене, тотализация, фомулиране, калнулация Диференциално претегляне, задържане на пиковете, определяне на плътността, настройка на пипетите, статистически контрол на качеството и други. | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 30 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  20 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

20

Птх = ----------  х 60 = 30 точки.

40

Оценката на техническото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за обособена позиция № 10 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 30 точки.

3. Техническо предложение „ЛАБПРИМ” ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 5 - доставка на ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНЦЕНТРИРАНЕ, СУШЕНЕ И ЕНКАПСУЛИРАНЕ  НА ЕНЗИМИ И БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, включващо: Енкапсулатор – 1 бр; Разпрашителна сушилня - 1 бр;  ВЕРТИКАЛЕН РОТАЦИОНЕН ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛ – 1 бр; Настолен вакуум концентратор -1бр;

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата техника е следната:

ЕНКАПСУЛАТОР: модел B-395PRO. Страна на произход Швейцария.

РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНЯ: модел B-290. Страна на произход Швейцария.

ВЕРТИКАЛЕН РОТАЦИОНЕН ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛ: модел ROTAVAPOR R-300. . Страна на произход Швейцария.

НАСТОЛЕН ВАКУУМ КОНЦЕНТРАТОР: модел RVC 2-18 CDplus, версия HCI. Страна на произход Германия.

Предложен срок за доставка на всички апарати е три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок на всички апарати е 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение за всички апарати е 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

1. Енкапсулатор

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вграден контролер със сензитивен екран за визуализация и регулиране на работните параметри |  | Вграден контролер със сензитивен екран за визуализация и регулиране на работните параметри | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Вградена бутална помпа | с регулиране на дебита от мин. 0.05 до мин. 40 мл/мин. | Вградена бутална помпа с регулиране на дебита от мин. 0.01 до мин. 50 мл/мин и възможност за калибриране на дебита | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.3. | Регулатор за контрол на налягането на сгъстен въздух |  | Регулатор за контрол на налягането на сгъстен въздух от 0.5 до 200 мл/мин | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4. | Да позволява енкапсулиране в стерилни условия в затворен реакционен съд. |  | Позволява енкапсулиране в стерилни условия в затворен реакционен съд с работен обем 2 л. | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Всички части в контакт с продукта и изходната смес да подлежат на автоклавиране |  | Всички части в контакт с продукта и изходната смес подлежат на автоклавиране | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6. | Наличие на автоклавируем реакционен съд | с работен обем > 1.5 литра и общ обем > 3 литра | Наличие на автоклавируем реакционен съд с работен обем 2 литра и общ обем 4.5 литра | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Наличие на минимум 5 дюзи | От неръждаема стомана с минимален диапазон на размерите от 0.08 до 0.9 мм осигуряващи възможност за формиране на капки с размер от 0.15 до 1.8 мм | Наличие на 8 дюзи от неръждаема стомана с минимален диапазон на размерите от 0.08 до 1.00 мм осигуряващи възможност за формиране на капки с размер от 0.15 до 2.0 мм | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.8. | Наличие на концентрационни дюзи за капсулиране в желатинова обвивка | Минимум 5 дюзи от неръждаема стомана 316L с минимален диапазон на диаметъра от 0.2 до 0.9 мм | Наличие на 7 концентрационни от неръждаема стомана 316L с минимален диапазон на диаметъра от 0.2 до 0.9 мм | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.9. | Напрежение на електрода | регулируемо, в диапазон от мин. 300 до мин. 2200V | Напрежение на електрода регулируемо, в диапазон от 250 до мин. 2500V | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.10. | Честота на вибриране | регулируема, в диапазон от мин. 40 до мин. 5500 Hz | Честота на вибриране регулируема, в диапазон от 40 до мин. 6000 Hz | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.11. | Окомплектовка | стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с обем > 400 мл, стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с обем > 900мл, автоклавируеми силиконови маркучи за свързване на бутилките към апарата, мин. 2 бр. автоклавируеми филтри за въздух | Апаратът е снабден със стъклена бутилка за рбота под налягане до 1,5 бара с обем 500мл, стъклена бутилка за работа под налягане до 1,5 бара с обем 1000 мл, автоклавируеми силиконови маркучи за свързване на бутилките към апарата и 2 бр. автоклавируеми филтри за въздух | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.12. | Наличие на интегрирана магнитна бъркалка осигуряваща разбъркване в реакционния съд |  | Апаратът разполага с интегрирана магнитна бъркалка осигуряваща разбъркване в реакционния съд | 10 | Съответства | 10 |
| 1.13. | Наличие на светлинно устройство за визуализация и оптимизация на формирането на капчиците |  | Апаратът разполага със светлинно устройство за визуализация и оптимизация на формирането на капчиците | 10 | Съответства | 10 |
| 1.14. | Материал на автоклавируемият съд | стъкло и неръждаема стомана | Автоклавируемият съд е изработен от стъкло и неръждаема стомана | 10 | Съответства | 10 |
| 2. Разпрашителна сушилня – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| 2.1. | Подходяща за работа с водни разтвори, както и с разтвори на органични разтворители | Съдържание на минимум 15% органични разтворители | Подходяща за работа с водни разтвори, както и с разтвори със съдържание на до 20% органични разтворители | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.2. | Разпрашителна дюза от неръждаема стомана | с възможност за термостатиране и мин. диаметър 0.7мм | Разпрашителна дюза от неръждаема стомана с възможност за термостатиране и диаметър 0.7мм | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.3. | Възможност за разпрашаване на два флуида едновременно |  | Възможност за разпрашаване на два флуида едновременно | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.4. | Възможност за работа в режим на засмукване и в режим на нагнетяване |  | Възможност за работа в режим на засмукване и в режим на нагнетяване | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.5. | Вграден контролен панел с клавиатура за нагласяне на работните параметри и едновременно показване информация за входяща и изходяща температура, степен на аспирация, интервал на почистване на дюзата, дебит на помпата |  | Вграден контролен панел с клавиатура за нагласяне на работните параметри и едновременно показване информация за входяща и изходяща температура, степен на аспирация, интервал на почистване на дюзата, дебит на помпата | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.6. | Вграден аспирационен модул с минимален дебит 30м3/час |  | Вграден аспирационен модул с минимален дебит 35м3/час | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.7. | Дозиране чрез перисталтична помпа | с възможност за контрол на дебита на дозиране | Дозиране чрез перисталтична помпа с възможност за контрол на дебита на дозиране | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.8. | Контрол на температурата | чрез вграден Pt 100 температурен сензор | Контрол на температурата чрез вграден Pt 100 температурен сензор | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.9. | Краен размер на частиците | в диапазон от минимум 2 до максимум 25 микрона | Краен размер на частиците в диапазон от минимум 1 до максимум 25 микрона | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.10. | Температурен обхват | от стайна температура до мин. 2200С | Температурен обхват от стайна температура до мин. 2200С | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.11. | Капацитет на разпрашаване | мин. 1.0 l/ h вода, по-висок при работа с разтвори съдържащи органични разтворители | Капацитет на разпрашаване 1.0 l/ h вода, по-висок при работа с разтвори съдържащи органични разтворители | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.12. | Газ за разпрашаване | въздух или инертен газ под налягане | Газ за разпрашаване въздух или инертен газ под налягане | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.13. | Наличие на RS232 или USB за връзка с РС |  | Наличие на RS232 връзка с РС | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.14. | Количка с подходящи размери за разпрашителната сушилня |  | Количка с подходящи размери за разпрашителната сушилня | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.15. | Окомплектовка | всички необходими маркучи, стъклени части и връзки за нормална работа на разпрашителната сушилня | Апаратът се доставя окомплектован с всички необходими маркучи, стъклени части и връзки за нормална работа на разпрашителната сушилня | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.16. | Наличие на вътрешен електрически проводим слой на улавящият циклон предотвратяващ слепване на продукта по стените |  | Наличен е вътрешен електрически проводим слой на улавящият циклон предотвратяващ слепване на продукта по стените | 10 | Съответства | 10 |
| 2.17. | Външен улавящ филтър в отделно тяло с вградено устройство за контрол на налягането |  | Наличен е външен улавящ филтър в отделно тяло с вградено устройство за контрол на налягането | 10 | Съответства | 10 |
| 2.18. | Автоматично почистване на дюзата през предварително зададени интервали |  | Автоматично почистване на дюзата през предварително зададени интервали | 10 | Съответства | 10 |
| 2.19. | Допълнителна дюза за едновременна работа с 3 флуида |  | Налична е допълнителна дюза за едновременна работа с 3 флуида | 10 | Съответства | 10 |
| 3. Вертикален ротационен вакуум изпарител – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| 3.1. | Eлектрическа лифтова система |  | Eлектрическа лифтова система | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.2. | Вертикален хладник с рефлукс |  | Вертикален хладник с рефлукс | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.3. | За дестилация в колби | с обем от 50 ml до минимум 5000 ml | За дестилация в колби с обем от 50 ml до 5000 ml | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.4. | Обороти | регулируеми през 1 rpm в обхват от мин. 10 до мин. 250 rpm | Обороти регулируеми през 1 rpm в обхват от 10 до 280 rpm | 10 | Съответства | 10 |
| 3.5. | Автоматично вдигане и сваляне при стартиране и край на работния процес |  | Автоматично вдигане и сваляне при стартиране и край на работния процес | 10 | Съответства | 10 |
| 3.6. | Наличие на сензор за следене температурата на парите |  | Наличие на сензор за следене температурата на парите | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.7. | Минимална окомплектовка към всеки ротационен вакуум изпарител: | 1 бр. изпарителна колба с обем 1 литър, 1 брой изпарителна колба с обем 500 мл, 1 брой изпарителна колба с обем 100 мл, приемателна колба с обем минимум 1 литър, 1 брой резервно уплътнение от PTFE | Ротационният вакуум изпарител е окомплектован с 1 бр. изпарителна колба с обем 1 литър, 1 брой изпарителна колба с обем 500 мл, 1 брой изпарителна колба с обем 100 мл, приемателна колба с обем минимум 1 литър, 1 брой резервно уплътнение от PTFE; | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.8. | Вакуум помпата: изисквания |  | Вакуум помпата V-300 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.9. |  | Дифрагменна химически устойчива вакуум помпа с PTFE мембрани | Дифрагменна химически устойчива вакуум помпа с PTFE мембрани | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.10. |  | Всмукателен капацитет: минимум 1.8 m3/h | Всмукателен капацитет 1.8 m3/h | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.11. |  | Краен вакуум: под 6 mbar с отклонение максимум +/- 2 mbar | Краен вакуум 5 mbar с отклонение максимум +/- 2 mbar | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.12. |  | Активна комуникация с вакуум контролера с намаляване на капацитета при достигане на желаният краен вакуум | Активна комуникация с вакуум контролера с намаляване на капацитета при достигане на желаният краен вакуум | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.13. |  | Окомплектована с дебелостенен вакуум маркуч с дължина минимум 1.5 метра и вулфово шише | Окомплектована с дебелостенен вакуум маркуч с дължина минимум 1.5 метра и вулфово шише | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.14. | Вакуум контролер: изисквания |  | Вакуум контролер I-300 Pro | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.15. |  | Дигитален цветен дисплей | Дигитален цветен дисплей | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.16. |  | Измервателен обхват от 0 до минимум 1400 mbar | Измервателен обхват от 0 до минимум 1400 mbar | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.17. |  | Контролиран обхват: от 0 до налягането на околната среда с точност +/- 3 mbar или по-добра | Контролиран обхват: от 0 до налягането на околната среда с точност +/- 2 mbar или по-добра | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.18. |  | Режими на работа- дестилация до предварително зададено време, многоетапна автоматична дестилация, непрекъсната работа | Режими на работа- дестилация до предварително зададено време, многоетапна автоматична дестилация, непрекъсната работа | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.19. |  | Възможност за графично представяне и следене на работните параметри | Възможност за графично представяне и следене на работните параметри | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.20. |  | Наличие на функция за сушене с обръщане посоката на въртене през определени интервали от време | Вакуум контролер I-300 Pro с вградена функция за сушене с обръщане посоката на въртене през определени интервали от време | 10 | Съответства | 10 |
| 3.21. | Вакуум контролер с вградена библиотека за разтворители с предварително дефинирани работни параметри |  | Вакуум контролер I-300 Pro с вградена библиотека за разтворители с предварително дефинирани работни параметри | 10 | Съответства | 10 |
| 3.22. | Вакуум контролер с програма за проверка херметичността на системата |  | Вакуум контролер I-300 Pro с вградена функция за проверка херметичността на системата | 10 | Съответства | 10 |
| 3.23. | Безжина връзка на водната баня с основният модул |  | Безжина връзка на водната баня с основният модул | 10 | Съответства | 10 |
| 4. Настолен вакуум концентратор – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подходящ за работа както с органични разтворители и водни проби, така и с агресивни киселини (солна, сярна и др.) |  | Подходящ за работа както с органични разтворители и водни проби, така и с агресивни киселини (солна, сярна и др.) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2 | Работна камера от неръждаема стомана със специално покритие за работа с киселини |  | Работна камера от неръждаема стомана със специално покритие за работа с киселини | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3 | Оборудван с химически устойчива вакуум помпа с емисионен кондензер, | с мин. капацитет 1.7 м3/час | Оборудван с химически устойчива вакуум помпа с емисионен кондензер с капацитет 1.7 м3/час | Минимално изискване | Съответства |  |
| 4 | Ротор от материал подходящ както за работа с органични разтворители, така и с киселини | с капацитет мин. 24 позиции за 1.5-2.2 мл епруветки | Ротор RVC 2-18 CDplus HCL Version от материал подходящ както за работа с органични разтворители, така и с киселини с капацитет 24 позиции за 1.5-2.2 мл епруветки | Минимално изискване | Съответства |  |
| 5 | Контрол на оборотите до мин. 1500 оборота |  | Контрол на оборотите до мин. 1500 оборота | Минимално изискване | Съответства |  |
| 6 | Контрол на температура на ротора до мин. 60оС с резолюция 1оС или по-добра |  | Контрол на температурата на ротора до 60оС с резолюция 1оС | Минимално изискване | Съответства |  |
| 7 | Вграден контролер с дигитален дисплей за настройка и показване на работната температура, вакуум и време |  | Вграден контролер с дигитален дисплей за настройка и показване на работната температура, вакуум и време | Минимално изискване | Съответства |  |
| 8 | Наличие на таймер за нагласяне на работното време от мин. 5 минути до минимум 10 часа |  | Наличие на таймер за нагласяне на работното време от мин. 5 минути до минимум 10 часа | Минимално изискване | Съответства |  |
| 9 | Електромагнитен клапан за контрол на вакуума |  | Апаратът е оборудван с електромагнитен клапан за контрол на вакуума | 10 | Съответства | 10 |
| 10 | Кондензер/уловител за пари | с капацитет мин. 2 литра | Кондензер/уловител за пари СТО2-50 с капацитет 2 литра на час | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Температура на кондензера/уловителя -45оС или по-ниска | Температура на кондензера/уловителя -50оС или по-ниска | 10 | Съответства | 10 |
| 11 | Автоматично вентилиране за предотвратяване изкипяване на пробата |  | С възможност за автоматично вентилиране за предотвратяване изкипяване на пробата | 10 | Съответства | 10 |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 160 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  160 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

160

Птх = ----------  х 60 = 60 точки.

160

Оценката на техническото предложение на участника „ЛАБПРИМ”  ЕООД за обособена позиция № 5 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 60 точки.

4. Техническо предложение на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 9 - доставка на Апарат за real-time PCR анализ – 1бр.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганият апарат е марка Applied Biosystems QuantStudio 5, модел Applied Biosystems QuantStudio 5 REAL-TIME PCR Systems, 96-well, 02 ml, кат. номер: А28139. Страна на произход САЩ. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване  несъответства на всички минимални изисквания на възложителя. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

Апарат за Real-Time PCR анализ – 1 брой

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комбинация от филтри | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила – 6 отделни филтри | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Оптичната система | Да позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | Системата позволява възбуждане и детекция на до 6 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | 10 | Съответства | 10 |
| 1.3. | Режим на работа | Да може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | Системата може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | 5 | Съответства | 5 |
| 1.4. | Капацитет | 96 проби на пускане | 96 проби на пускане | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Реакционен обем | 20-50 µl | 10 – 100 µl | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5.1. | Реакционен обем | 1-50 µL | 10 – 100 µl | 10 | Несъответства |  |
| 1.6. | Източник на възбуждаща светлина | LED с бяла светлина | LED с бяла светлина | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Възможност на сканиране | На всички проби или групи от проби | На всички проби или групи от проби | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.8. | Метод на нагряване и охлаждане | Пелтие с термален градиент | Пелтие с термален градиент | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.9. | Температурен обхват, °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.10. | Температурна точност, °C | ±0.2 °C | ±0.25 °C | Минимално изискване | Несъответства |  |
| 1.11. | Температурна хомогенност, °C | ±0.4 °C | 0.4 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.12. | Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec | Не повече от 6 °C/sec | 6.5 °C/sec | Минимално изискване | Несъответства |  |
| 1.13. | Средна температура на нагряване, °C/sec | Не повече от 4 °C/sec | 3.66 °C/sec | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14. | Оптична система | Да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии | Оптичната система осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя отделни филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които извършват осветяване и диференциална детекция на емисии. Оптичната система OptiFlex дава възможност за създаване на допълнителни комбинации от дължини на възбуждане – детекция на до 21 флуорофори посредством комбинирането на 6-те независими филтри | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14.1. | Оптична система | Да позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал | Оптичната система позволява работа с 6 флуоресцентни багрила в 1 ямка | 10 | Несъответства |  |
| 1.15. | Чувствителност на детекция | Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | 5 | Съответства |  |
| 1.15.1. | Чувствителност на детекция | да може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин |  | 5 | Несъответства |  |
| 1.16. | Мултиплексен анализ | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | До 6 различни таргетни последователности ДНК на проба | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.17. | Градиент | Да може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30 °C до 100 °C за оптимизиране на различни температури в един и същи експеримент и да създава температурни разлики от 1-25 °C Предлаганият апарат Quant Studio 5 Real-Time PCR притежава VeriFlex термоблок, който превъзхожда стандартните градиентни блокове и дава възможност за точно задаване на 6 различни температури в интервала от 30 – 100 °C по избор на потребителя в 6-те независими зони на блока. | Минимално изискване | Несъответства |  |

Комисията установи, че Техническото предложение на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД за обособена позиция № 9 несъответства на  минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не отговаря на минималните изисквания по следните параметри:

- Температурна точност, °C. Изискването на възложителя по техническа спецификация  е ±0.2 °C. Предлаганата от участника апаратура е с ±0.25 °C.

-Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec. Изискването на възложителя по техническа спецификация  е не повече от 6 °C/sec. Предлаганата от участника апаратура е с не повече от  6.5 °C/sec.

- Градиент. Изискването на възложителя по техническа спецификация е да създава температурни разлики от 1-24°C. Предлаганата от участника техника създава температурни разлики разлики от 1-25°C.

Комисията прие, че офертата на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД за обособена позиция № 9 е неподходяща, тъй като предложеното оборудване не отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.  С оглед на горното комисията не извърши оценка на техническото предложение на участника съгласно одобрената методика и предлага същия за отстраняване от процедурата.

5. Техническо предложение на ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 1 - доставка на ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕПАРАТИВНО ИЗОЛИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЗИМИ И БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, включващо: Апарат 1. ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ ЗА ПОЛУ-ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕЛИ С КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ – 1бр;  Апарат 2.ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ – 1бр;   Апарат 3. ЧЕТЕЦ ( РИЙДЕР) ЗА МИКРОПЛАКИ – 1бр;

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата от участника техника е следната:

ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ ЗА ПОЛУ-ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕЛИ С КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ: марка AKTA, модел PILOT 600. Страна на произход Швеция.

ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ: марка AKTA, модел Flux 6. Страна на произход Швеция.

ЧЕТЕЦ ( РИЙДЕР) ЗА МИКРОПЛАКИ: марка Microplate Reader, модел Sense. Страна на Произход Финландия.

Предложен срок за доставка на всички апарати три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок за всички апрарати 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение за всички апарати 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

1. Течен хроматограф за полу-производствени цели с компютърно управление

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Помпа със следните показатели: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бутални помпи с ниска пулсация | Мин. 2 бр. | -2 броя бутални помпи с ниска пулсация - | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.2. | Поток | Мин. 1 L/min | 0.001 – 1,2 L/min | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поток | >1 L/min | 0.001 – 1,2 L/min | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.3. | Поток в градиент | Мин. 0.5 L/min | 0.004 – 0.6 L/min | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поток в градиент | >0.5 L/min | 0.004 – 0.6 L/min | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.4. | Работно налягане | Мин. 10 bar | До 20 bar | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Работно налягане | >10 bar | До 20 bar | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.5. | Вискозитет | Мин. 8 cP | От 0.7 до 20 cP | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Вискозитет | >8 cP | От 0.7 до 20 cP | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.6. | Градиентен режим на работа | От 0 до 100% | От 0 до 100% | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.7. | Входове | Мин. 6 | До 15 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Входове | >6 | До 15 | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.8. | Изходи | Мин. 3 | До 15 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Изходи | >3 | До 15 | 10 | Съответства | 10 |
|  | Изход за пакетиране на колона | 1 | 1 | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.9. | Едновременно свързване на колони | Мин. 2 | До 2 броя | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.10. | Автоматично насочване на потока | Отгоре надолу през колоните | Отгоре надолу през колоните | 10 | Съответства | 10 |
|  | Автоматично насочване на потока | Отдолу нагоре през колоните | Отдолу нагоре през колоните | 10 | Съответства | 10 |
|  | Автоматично насочване на потока | Последователно свързване на колоните | Последователно свързване на колоните | 10 | Съответства | 10 |
|  | Автоматично насочване на потока | Байпас на колоните | Байпас на колоните | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2. | UV Моннитор със следните показатали |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Спектрален обхват | Мин. 200 до 650 nm | От 190 до 750 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.2. | Едновременна детекция при различни дължини на вълната | Мин. 2 дължини | 3 дължини | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Едновременна детекция при различни дължини на вълната | >2 | 3 дължини | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2.3. | Абсорбционен обхват | 0 – 4 AU | 0 – 6 AU | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Абсорбционен обхват | >4 AU | 0 – 6 AU | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2.4. | Оптично разстояние | 1 – 5 mm | Оптично разстояние в обхвата 1 – 5 mm – 2 или 5 mm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.3. | Монитор на проводимостта със следните показатели |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Работен обхват | Мин. 0.5 – 250 mS/cm | 0.1 – 300 mS/cm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4. | Сензор за налягане с показатели |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Работен обхват | 0 – 1.5 bar | 0 – 2.0 bar | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Температурен сензор с показатели |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Работен обхват | Мин. 5 °C – 50 °C | 2 °C – 50 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6. | pH Монитор с показатели |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | pH Обхват | Мин. 2 до 12 pH | 2 до 12 pH | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6.2. | Точност | Макс. ±0.2 pH | ±0.15 pH | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Управляващ софтуер с показатели |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Компютърен софтуер базиран на Windows 10 | Компютърен софтуер базиран на Windows 10 | Компютърен софтуер Unicorn 7.3, базиран на Windows 10 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7.2. | Предварително програмирани протоколи | Предварително програмирани протоколи за най-използваните хроматографски методи като Гел филтрация, Йонообменна хроматография, Афинитетна хроматография | Предварително програмирани протоколи за най-използваните хроматографски методи като Гел филтрация, Йонообменна хроматография, Афинитетна хроматография | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7.3. | Следене на показатели в реално време | Възможност за следене в реално време на всички параметри на системата: поток, налягане, градиент, pH, UV | Следене в реално време на всички параметри на системата: поток, налягане, градиент, pH, UV | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7.4. | Изобразяване на параметрите в графичен вид | Изобразяване на параметрите в графичен вид | Изобразяване на параметрите в графичен вид | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7.5. | Вграден тест на състоянието на колоните | Вграден тест на състоянието на колоните | Вграден тест на състоянието на колоните | 10 | Съответства | 10 |
| 1.8. | Колона с показатели |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Колона за гел-филтрация | Минимални размери-диаметър 5 см х дължина 100 см с аксесоари за пактиране на среда (адаптер, резервоар) | Колона за гел-филтрация с минимални размери-диаметър 5 см х дължина 100 см с аксесоари за пактиране на среда (адаптер, резервоар) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2. Лабораторна система за мембранна филтрация – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| 2.1. | Подаваща помпа с показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поток | Мин. 5000 мл/мин | 6000 мл/мин | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поток | >5000 мл/мин | 6000 мл/мин | 10 | Съответства | 10 |
| 2.1.2. | Работно налягане | Мин. 3 bar | 4 bar | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Работно налягане | >3 bar | 4 bar | 10 | Съответства | 10 |
| 2.2. | Други параметри с показатели |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Резервоар | Мин 5 л. | 8 л. | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Резервоар | >5 л. | 8 л. | 10 | Съответства | 10 |
| 2.2.2. | Програмируем температурен режим на филтриране | 2°C до 40°C | 2°C до 40°C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.2.3. | Минимален рециркулационен обем | До 300 мл. | До 108.5 мл | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Минимален рециркулационен обем | До 150 мл. | До 108.5 мл. | 10 | Съответства | 10 |
| 2.2.4. | Филтриращи елементи | Филтърни касети и “hollow fiber” елементи | Филтърни касети и “hollow fiber” елементи | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.2.5. | Филтрираща повърхност | Мин. 2000 cm2 | От 110 до 3000 cm2 | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Филтрираща повърхност | >2000 cm2 | До 3000 cm2 | 10 | Съответства | 10 |
| 2.2.6. | Вградени сензори | За налягането преди филтъра | За налягането преди филтъра | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | За температурата преди филтъра | За температурата преди филтъра | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | За налягането след филтъра | За налягането след филтъра | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.3. | Възможност за интегриране на помпа за допълване на резервоара със следните характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Поток | Мин. 800 мл/мин. | От 20 до 1000 мл/мин. | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поток | >500 мл/мин. | От 20 до 1000 мл/мин. | 10 | Съответства | 10 |
| 2.3.2. | Работно налягане | Мин. 0.5 bar | До 1 bar | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Работно налягане | >0.5 bar | До 1 bar | 10 | Съответства | 10 |
| 2.4. | Възможност за интегриране на помпа за отвеждане на филтрирата със следните характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Поток | Мин. 800 мл/мин. | От 20 до 1000 мл/мин. | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Поток | >500 мл/мин. | От 20 до 1000 мл/мин. | 10 | Съответства | 10 |
| 2.4.2. | Работно налягане | Мин. 0.5 bar | До 1 bar | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Работно налягане | >0.5 bar | До 1 bar | 10 | Съответства | 10 |
| 2.4.3. | Сензор за налягане | Сензор за налягане | - | 10 | Несъответства |  |
| 2.5. | Управление с показатели | Чрез интегриран “Touch screen” LCD дисплей | Чрез интегриран “Touch screen” LCD дисплей | Минимално изискване | Съответства |  |
| 2.6. | Възможност за следене и контрол с показатели | В реално време на всички компоненти на системата: помпи, миксер, ниво на резервоара, потоци, налягане | В реално време на всички компоненти на системата: помпи, миксер, ниво на резервоара, потоци, налягане | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3. Четец (рийдер) за микроплаки – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| 3.1. | Режим на измерване | Фотометрия Луминисценция Флуорометрия Отложена във времето флуорометрия | Фотометрия Луминисценция Флуорометрия Отложена във времето флуорометрия | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Поляризационна флуорометрия | Поляризационна флуорометрия | 10 | Съответства | 10 |
| 3.2. | Шейкинг с показатели | Линейно, орбитално | Линейно, орбитално | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Двойно орбитално | Двойно орбитално. | 10 | Съответства | 10 |
|  |  | С различни нива на интензивност | 4 нива на интензивност | 10 | Съответства | 10 |
|  |  | Задаване на продължителността мин. 4 часа | От 1 до 86399 секунди (24 часа) | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | Задаване на продължителността > 4 часа | От 1 до 86399 секунди (24 часа) | 10 | Съответства | 10 |
| 3.3. | Температурен контрол с показатели | 3°C над външната до 50°C с точност ±1°C | С 2 °C над външната до 65 °C с точност ±0.5 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
|  |  | <3°C над външната до >50°C с точност <±1°C | С 2 °C над външната до 65 °C с точност ±0.5 °C | 10 | Съответства | 10 |
| 3.4. | Микроплаки с показатели | От 6 до 1536-кладенчови микроплаки | От 1 до 1536-кладенчови микроплаки | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.5. | Фотометрия с показатели |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Обхват(nm) | От 220 nm до 900nm (UV/ VIS) | От 220 nm до 1000nm (UV/ VIS) | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Обхват(nm) | От 220 nm >900nm (UV/ VIS | От 220 nm до 1000nm (UV/ VIS) | 10 | Съответства | 10 |
| 3.5.2. | Обхват(Abs) | Мин. 0 - 4 Abs | 0 - 4 Abs | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.5.3. | Точност (OD) | <0.5 % | <0.4 % | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.5.4. | Сканиране | Сканиране в индивидуално кладенче | Сканиране във всяко кладенче | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.6. | Луминисценция с показатели |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Обхват | От 250 nm до 800 nm | От 230 nm до 850 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Обхват | От <250 nm до >800 nm | От 230 nm до 850 nm | 10 | Съответства | 10 |
| 3.6.2. | Праг на детекция | <50 amol ATP, 96-кладенчова микроплака | <30 amol ATP, 96-кладенчова микроплака | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.6.3. | Линеен динамичен обхват | >5 декади | 6 декади | 10 | Съответства | 10 |
| 3.7. | Флуорометрия с показатели |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Обхват | От 250 nm до 800 nm | От 230 nm до 850 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
|  | Обхват | От <250 nm до >800 nm | От 230 nm до 850 nm | 10 | Съответства | 10 |
| 3.7.2. | Праг на детекция | <0.2 fmol Fluorescein, 384- кладенчова микроплака | 0.025 fmol/well (0.5 pM) Fluorescein за 384 кладенчова плака | 10 | Съответства | 10 |
|  | Праг на детекция | <1 amol Europium, 384- кладенчова микроплака | <0.5 amol Europium, 384- кладенчова микроплака | 10 | Съответства | 10 |
| 3.7.3. | Линеен динамичен обхват | >5 декади | 6 декади | 10 | Съответства | 10 |
| 3.8. | Управление с показатели |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Управляващ компютър и софтуер | Операционна ситема Windows 10 | Операционна ситема Windows 10 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.8.2. | Експротиране на данните | Формат csv, txt | Формат csv, txt | Минимално изискване | Съответства |  |
| 3.8.3. | Контрол | Touch screen | Touch screen | 10 | Съответства | 10 |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 370 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  360 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

360

Птх = ----------  х 60 = 58.378374 точки.

370

Оценката на техническото предложение на участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия за обособена позиция № 1 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 58.38 точки /закръглена до втори знак съгласно методика за оценка/.

6. Техническо предложение на „ЛАБИМЕКС” АД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 9 – доставка на Апарат за real-time PCR анализ – 1бр.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предложеният апарат е марка Bio Rad, модел CFX96 Touch REAL-TIME PCR. Страна на произход САЩ. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

Апарат за Real-Time PCR анализ

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комбинация от филтри | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Оптичната система | Да позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | Позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | 10 | Съответства | 10 |
| 1.3. | Режим на работа | Да може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | Може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | 5 | Съответства | 5 |
| 1.4. | Капацитет | 96 проби на пускане | 96 проби на пускане | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Реакционен обем | 20-50 µl | 20-50 µl |  | Съответства |  |
| 1.5.1. | Реакционене обем | 1-50 µL | 1-50 µL | 10 | Съответства | 10 |
| 1.6. | Източник на възбуждаща светлина | LED с бяла светлина | LED с бяла светлина | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Възможност на сканиране | На всички проби или групи от проби | На всички проби или групи от проби | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.8. | Метод на нагряване и охлаждане | Пелтие с термален градиент | Пелтие с термален градиент | 10 | Съответства | 10 |
| 1.9. | Температурен обхват, °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.10. | Температурна точност, °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.11. | Температурна хомогенност, °C | ±0.4 °C | ±0.4 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.12. | Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec | Не повече от 6 °C/sec | 5 °C/sec | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.13. | Средна температура на нагряване, °C/sec | Не повече от 4 °C/sec | 3.3 °C/sec | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14. | Оптична система | Да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии | Осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14.1. | Оптична система | Да позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал | Позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал | 15 | Съответства | 15 |
| 1.15. | Чувствителност на детекция | Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | Системата може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | 5 | Съответства | 5 |
| 1.15.1. | Чувствителност на детекция | Да може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин | Може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин | 5 | Несъответства |  |
| 1.16. | Мултиплексен анализ | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.17. | Градиент | Да може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 60 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  55 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

55

Птх = ----------  х 60 = 54.9999 точки.

60

Оценката на техническото предложение на участника „ЛАБИМЕКС” АД за обособена позиция № 9 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 54.99 точки /закръглена до втори знак съгласно методика за оценка/.

7. Техническо предложение на  „АКВАХИМ” АД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 6 – доставка на ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, включващо:  Апарат 1. Система за симулиране храносмилането на храни- 1 система;  Апарат 2. Система за автоматизирано инкубиране и иденитификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени – 1 система;  Ламинарен бокс – 1 бр; Лабораторен инкубатор с клатачка – 1 бр;  CO2 инкубатор – 1 бр;  Вертикален  фризер – 1 бр;

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлагатата техника е следната:

Апарат 1. Система за симулиране храносмилането на храни: марка ДИАХИМ/Cleaver Scientific. Страна на произход България.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение:  3 х 2 работни дни плюс 3х1 ден.

Апарат 2. Система за автоматизирано инкубиране и иденитификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени: марка BIOLOG, модел OmniLog и MicroStation. Страна на произход САЩ.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение: 3 х 3 работни дни плюс 3х2 дни.

Ламинарен бокс: марка Airstream, модел AC2-4Е8. Страна на произход Сингапур.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение: 4 часа.

Лабораторен инкубатор с клатачка: марка OrbiCult, модел IBS-R-19-1. Страна на произход Сингапур.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение: 4 часа.

CO2 инкубатор: марка CelCulture CO2 инкубатори, модел CCL-170B-8-P. Страна на произход Сингапур.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение: 4 часа.

Вертикален  фризер: марка Lexicon II, модел UUS-597B-1-5D-SS. Страна на произход Сингапур.

Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение: 2 часа.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

- Система за симулиране храносмилането на храни – 1 система.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Модулна система за управление и мониторинг на процеси на разграждане на храни | -Едновременно и последователно управление на частите в зависимост от експеримента -Системата да може да се използва за култивиране на микроорганизми и животински клетки | Състои се от: -Пограми за модулиране на различни процеси в храносмилателната система – производител ДИАЦХИМ ЕДА; -Две станции за контрол на процесите в храносмилателната система и провеждане на експерименталните изследвания чрез използване на ферментатори (proSETparallel System CSSFS-05). Всяка контролно станция може да управлява по 2 ферментатора едновременно и последователно – общо 4 броя ферментатори; -Софтуер за управление на контролните станции, които могат да работят паралелно или последователно; -По този начим моагат да се изследват всички етапи на разграждане на храни в различни дялове на храносмилателната система (стомах, дванадесетопръстник, тънки черва и дебело черво) и да се изследват различните начини на протичане на процеса в една част от храносмилателната система; -Системата може да се използва за култивиране на различни видове микроорганизми и клетъчни култури. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.2 | Термостатируеми съдове | Термостатируеми съдове – 6 броя | Термостатируеми съдове – 6 броя | Минимално изискване | Съответства |  |  |
|  | Възможност за надграждане на системата | С допълнителни модули до стигане на поне 8 броя контролери и 16 съда | Системата се доставя с 2 бр. Софтуер за контрол и може да се надгради с до 14 контролера и с до 26 съда | 7 | Съответства | 7 |  |
|  | Контрол на клетъчния растеж | Система за контрол на плътността на клетките в реално време | Системата може да се надгради с модул за определяне на клетъчния растеж в реално време. | 5 | Съответства | 5 |  |
|  | Охлаждане на съдовете | Система за охлаждане | Системата може да се надгради с вграден модул за активно охлаждане | 5 | Съответства | 5 |  |
|  | Анализ на метан | Анализатор за метан в реално време | Системата може да се надгради с анализатор за метан в реално време | 5 | Съответства | 5 |  |
|  | Анализ на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид | Анализатор за определяне на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид | Системата може да се надгради с анализатор за определяне на концентрацията на кислород и въглероден диоксид | 5 | Съответства | 5 |  |
| 1.2.1. | Материал | Стъклени или неръждаема стомана | Стъклени или неръждаема стомана | Минимално изискване | Съответства |  |  |
|  | Материал | Стъклените части да са изработени от боросиликатно стъкло или еквивалентно -Металните части да са изработени от стомата 316 L Или еквивалентна | -Стъклените съдове са изработени от боросиликатно стъкло. -Металните части са изработени от стомана 316 L | 5 | Съответства | 5 |  |
| 1.2.2. | Обем | 0,5 l + 10% | 0,5 L – работен обем и 1 L – общ обем | Минимално изискване | Съответства |  |  |
|  |  |  |  |  | Съответства |  |  |
| 1.2.3. | Температурна устойчивост | Термична стерилизация или еквивалентна, която да позволява стерилизиране с натоварен с хранителна среда съд | Термична стерилизация чрез автоклавиране на съдове натоварени с хранителна среда | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.2.4. | Начин на термостатиране | Водна риза | С водна риза | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.2.5. | Контрол на термостатиране в съдовете | Поддържане на температура в диапазон 35°С - 45°С с точност ± 0,1°С | Охлаждането се извършва с вода от водопроводната мрежа, която има температура до 25 °C, което гарантира поддържане на темепратурата в диапазона 35-45 °C с точност ±0,1 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.2.6. | Температура в съдовете | Минимален диапазон от 5оС над охлаждащата температура до 90оС | Поддържане на температурата в диапазона 5 °C над температурата на охлаждане до 60 °C. | 10 | Несъответства |  |  |
| 1.3. | Перисталтични помпи | 16 броя перисталтични помпи | 16 броя интегрирани перисталтични помпи (по 8 във всяка станция за управление, позиционирани по 4 от всяка страна в модулите за управление) | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.3.1. | Обороти | Регулиране от 1 до минимум 65 rpm | Регулиране от 1 до минимум 65 rpm с точност 1 rpm | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.3.2 | Режим на работа | -Изпомпване -Добавяне на вещества -Добавяне на бактериални култури -Поддърване на анаеробна среда в системата от съдове -Възможността за други режими се допуска | -Изпомпване -Добавяне на вещества -Добавяне на бактериални култури -Поддърване на анаеробна среда в системата от съдове -Възможността за други режими се допуска | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.3.3. | Програмиране | Ръчно и автоматично за следните параметри -Продължителност на работа -Време на проботбиране -Добавяне на ензимни и буферни разтвори, последователно -Прехвърляне на разградени храни от съд в съд -Програмиране на други процеси се допуска | Ръчно и автоматично за следните параметри -Продължителност на работа; -Време на проботбиране – една от помпите ще се използва за вземане на проба и тя ще бъде програмирана на принципа на програмиране на всички останали помпи; -Добавяне на ензимни и буферни разтвори, последователно; -Прехвърляне на разградени храни от съд в съд. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.4. | Система за нагряване | Двойна система за нагряване с управление от един контролер -Термостатиране – нагревател и рециркулираща помпа за всеки съд - Сухо нагряване – основа с нагряване или външен нагревателен кожух - Допускат се и допълнителни системи за нагряване | Двойна система за нагряване с управление от един контролер; -Термостатиране – нагревател и рециркулираща помпа за всеки съд; - Сухо нагряване – основа с нагряване или външен нагревателен кожух. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.5. | Система за смесване на газове | Система за смесване на газове | 2 броя система за смесване на газове | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.5.1. | Газове | Въздух, азот, кислород, въглероден диоксид Допуска се възможност и за подаване на допълнителни газове | Въздух, азот, кислород, въглероден диоксид | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.5.2. | Оборудване | 4 соленоидни клапи (или еквивалентни) 4 манометъра 4 ротаметъра Допуска се и допълнително оборудване на модула | 4 соленоидни клапи (или еквивалентни) 4 манометъра 4 ротаметъра | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6. | Управление на съдовете и контрол на параметрите | Чрез цветен екран с докосване - поне 25 сантиметров, резолюция: поне 800 × 600 пиксела или повече Един контролер да може да управлява поне два или повече съда | Чрез цветен екран с докосване - поне 26 (10,4 инча) сантиметров, резолюция: 800 × 600. Един контролер да може да управлява поне два или повече съда. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.1. | Температура | Минимален диапазон 35-45оС | Диапазон 35-45 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.2. | Разбъркване | Минимален диапазон 30-500 об./мин | 30-1200 об./мин (за съдове с обем 0.5, 1, 3, 5L) | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.3. | рН | - Минимален диапазон от 2 до 12; -Точност ±0.01 рН или по-добра; -Автоклавируеми електроди; - Регулирането на рН се извършва автоматично чрез добавяне на киселини и основи | - Диапазон от 2 до 14; -Точност ± 0.01 рН; -Автоклавируем гел-електроди; - Регулирането на рН се извършва автоматично чрез добавяне на киселини и основи | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.4. | Разтворен кислород | -От 0 до минимум 200% или повече; -Точност ±1% или по-добра; -Контрол чрез промяна на скоростта на разбъркване или друг по-високо технологичен процес. | -От 0 до минимум 200%; -Точност ±0,1%; -Контрол чрез промяна на скоростта на разбъркване или друг по-високо технологичен процес. Детекцията се осъществява чрез автоклавируем полярографски сензор; | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.5. | Окислително редукционен потенциал | -Минимален диапазон ±2000 mV; -Точност ±1 mV или по-добра. | -Диапазон + 2000 mV; -Точност ±1 mV; -Детекция чрез автоклавируем гел-електрод. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.6. | Образуване на пяна | Един сензор за пяна | Сензор за пяна, с възможност за настройка на височината | Минимално изискаване | Съответства |  |  |
| 1.6.7. | Процеси | - Добавяне на ензимни и буферни разтвори; -Последователно прехвърляне на разградени храни от съд в съд; -Вземане на проби. Допълнителни процеси са допустими. | Всеки контролер има по 4 вградени помпи, които могат да бъдат конфигурирани спред заданието на Възложителя. В случая, те ще бъдат конфигурирани по следния начин: - Помпа 1 – добавяне на ензими и буфери; - Помпа 2 – вземане и прехвърляне на разградени храни от съд в съд; -Помпа 3 – вземане на проби; -Помпа 4 – коригиране на pH. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.8. | Последователен контрол на отделните параметри | -Минимум 15 стъпки за температура, рН, разбъркване и добавяне на вещества | -15 стъпки на програмируем контрол на температура, рН, разбъркване и добавяне на вещества | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.6.9. | Дистанционно управление | Дистанционно управление на параметрите на помпите | Помпите могат да се управляват дистанционно чрез компютър и софтуер | 7 | Съответства | 7 |  |
| 1.6.10. | Дистанционно управление | Дистанционно наблюдение на процесите | Процесите могат да се управляват дистанционно чрез компютър и софтуер | 7 | Съответства | 7 |  |
| 1.7. | Софтуер за управление на процесите | Всички точки по-долу посочват изискванията към Софтуера. Софтуер с допълнителни функции ще бъде приет | 2 броя Софтуер за управление на процесите. Всички точки по-долу посочват изискванията към софтуера. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.1. | Функции | -Моделиране на процесите на разграждане на храните в стомаха, дванадесетопръстника, тънкото и дебелото черво; -Симулиране на процеси в здрави организми на различна възраст; -Симулиране на патологични състояния; -Симулиране на разграждане на различни видове храни; -Симулиране на допълнителни процеси е допустимо | 4-стъпални функционални програми: -Моделиране на процесите на разграждане на храните в стомаха, дванадесетопръстника, тънкото и дебелото черво; -NORMA (4) – моделират се процесите в храносмилателната система на здрави хора на различна възраст: 1) Новородени (NEWBORN); 2) Деца (CHILDREN); 3) Младежи (TEENAGE); 4) Възрастни (ADULT); 5) Стари хора (OLD) -FOOD (4) – моделират се процесите в храносмилателната система при условията на различни видове храни по състав и консистенция: 1) Течна храна (LIQUID); 2) Вегетарианска храна (VEG); 3) Храна с ниско съдържание на течности (LOW LIQUID); 4) Храна с повишено съдържание на въглехидрати (SWEET); 5) Храна с повишено съдържание на протеини (PROT). -PATO (4) – моделират се патологични процеси в храносмилателната система: 1) Нарушена микробиота (DISBIOSA); 2) Нарушено отделяне на ензими (ENZYME): 3) Нарушен контрол на pH (PH); 4) Развитие на Clostridium difficile (PATOGEN CD); 5) Развитие на едноклетъчни паразити (PAR). | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.2. | Съхраняване на информация |  |  | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.2.1. |  | Съхраняване на до 30 000 програми за различни условия или повече | Съхранение на до 59994 програми за различни условия - | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.2.2. |  | Съхраняване на до 100 дата файла или повече | Съхраняване на до 100 дата файла | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.3. | Мониториране на процесите | Показване на параметрите (скорост на разбъркване, температура, рН, DO) в реално време | Показване на параметрите в реално време: скорост на разбъркване, температура, рН, DO | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.7.4. | Сигурност | Поне 4 различни нива на индивидуален достъп чрез парола | 8 различни нива на индивидуален достъп чрез парола | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.8. | Комуникационни портове | USB или еквивалентен, съвместим с компютъра, доставян със системата | USB порт | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.9. | Компютър или лаптоп | В съответствие с изискванията на производителя на системата | Настолен компютър: -Процесор: Intel Core i7 с Intel HD Graphics 630; -Чипсет: Intel H270; -Памет: 4GB DDR4; -Твърд диск: 500GB, 7200 rpm; -Видео карта: Intel 630, интегрирана; -Оптично устройство: HP Optical Drive; -Портове: преден 2 USB 3.1 Gen 1; универсален аудио-жак. Заден: 1 Display port; 1 VGA; 4 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 RJ-45; 1 audio out конектор; 1 audio in конектор; 1 захранващ конектор. -Слотове: Turbo Drive (M.2 PCI, 1 M.2 2230, PCI Express 2x16 (v3.0), LAN Realtek RTL8111 HSH GbE LOM network connection; -Операционна система: free DOS; -Аксесоари: HP USB мишка; HP USB Business Slim клавиатура -Форм фактор: Microtower -Размер: 17х33.8х27.4. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.10. | Принтер | Цветен, лазерен | 1 брой Лазерен цветен принтер; печат, копиране, сканиране; -А4, А5, А6, 100х150 мм В6 Envelope; -Копирно устройство: 1) Скорост на цветно отпечатване/копиеане: 26 стр./мин; 2) Скорост на черно-бяло копиране: 30 стр./мин; -Печат: 1) Скорост на черно-бяло принтиране: 3- стр./мин; 2) Скорост на цветен печат: 26 стр./мин; 3) Резолюция цветно: 1200х600 dpi; -Скенер: 1) Резолюция: 1200х1200 dpi (оптичен); -Дълбочина на цвета: 48/24 бита. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.11. | Защита при прекъсване на централното захранване с електрическа енергия |  |  | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.11.1. |  | Всички зададени стойности за параметрите на програмата се запазват в паметта на системата | -Вхидящо напрежение: 110-300V; -Изходна мощност: 6000 VA/5400W; -Интерфейси: 1 x Изходен терминален блок; 1 x USB Type B; 1 x RS232; 1 x EPO (Emergency Power Off); Inteligent slot -Други: Батерии 16 x 12V/9Ah; Аларма при грешка; LCD дисплей; Аларма при ниско ниво на батерия; Аларма при преминаване на батерия; Аларма при претоварване; -Откриване и записване на грешки – чрез модул “Alarm”; -Страница с диагностика на системата; -Системата има възможност да активира аларми за всички важни функционалности. На страницата за управление се записват всички аларми и те остават маркирани като непрочетени до момента, в който се отварят от оператора. Всички неизтрити, но прочетени аларми се маркират в сиво. Алармите се визуализират на екрана в червено и се посочва броя на алармите. Може да се активират и звукови аларми; -Записване на всички основни събития, като калибриране на датчиците, внезапно спиране на електрическото захранване, последователността на процесите; -Автоматично записване и съхраняване на записи за процесите при включване и изключване на системата. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.11.2. |  | Автоматично стартиране на работата след възстановяване на централното захранване | - | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.11.3 |  | В съответствие с изискванията на производителя за гарантиране на непрекъсваема работа в продължение на 10 минути или повече. | В съответствие с изискванията на производителя за гарантиране на непрекъсваема работа в продължение на 10 минути или повече. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 1.12. | Откриване и записване на грешки | -Страница с диагностика на системата; -Аларми и записи на алармите; -Записване на всички основни събития като калибриране на датчиците, внезапно спиране на електическото захранване, последователността на процесите; -Автоматично записване и съхраняване на записи за процесите при включване и изключване на системата; -Допълнителни възможности са допустими; | -Страница с диагностика на системата; -Откриване и записване на грешки – чрез модул “Alarm”; -Записване на всички основни събития като калибриране на датчиците, внезапно спиране на електическото захранване, последователността на процесите; -Автоматично записване и съхраняване на записи за процесите при включване и изключване на системата; | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2. Система за автоматизирано инкубиране и идентификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени – 1 система. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |  |
| 2.1. | Автоматичен инкубатор - ридер | Автоматичен инкубатор - ридер | Автоматичен ридер OmniLogID, който напълно автоматизира процеса на инкубиране, прочитане и интерпретация на резултатите |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капацитет | Минимум 24 микроплаки/карти | Капацитетът на OmniLogID e 50 микроплаки | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.1.2. | Диапазон на работна температура на камерата | От 5оС над стайната, но не по-малко от 22оС до 45оС | От 5 ºС над стайната, но не по-малко от 22 оС до 45оС | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.1.3. | Мониториране на растежните криви | Чрез CCD камера или по-висок клас технология | -Мониториране на растежните криви; -Чрез CCD камера или по-висок клас технология; -Принцип на измерването: Инокулираните клетки в микроплаките дишат, при което се отделя NADH, който се свързва (редуцира) от тетразолиево багрило с образуването на цветно съединение. Ако клетките се делят интензивно, растежът е добър и оцветяването е силно, ако е слаб или клетките не се делят, оцветяването е слабо или отсъства; -OmniLogID прави по няколко снимки на час на цялата плака и съхранява количествена информация за промяната на цвета, която корелира с интензивността на растежа. Компютъра показва събраната информация за растежа като кинетична графика (растежна крива); -Снимките се правят със CCD камера. |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Минимални интервали на отчитане на растежа | ≤20 минути | Интервалът на отчитане (между две снимки) е 15 мин. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.2. | Ридер работещ като резервен модул за идентификация | Отчитане на поне 96 ямкови микроплаки/карти по цвят и мътност | MicroStation ID системата работи като резервен модул и с него може да се извършва отчитане в промяната на цвета и мътността и въз основата на събраната информация да се извършва идентификация | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.3. | Електронна пипета за нанасяне на микробната суспензия в плаката | 8 канална за серийно накапване или еквивалента в зависимост от вида на консуматива – плака или карта. В случай, че инкубатора има вградено устройство за накапване на суспензията, външно устройство не се изисиква | - Електронна пипета за нанасяне на микробната суспензия в плаката; -8 канална пипета за сериин о накапване. С едно замукване на суспензията, можа да се инокулира цялата микроплака. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.4. | Турбидиметър за определяне гъстотата на инокулума | Съвместим с изискванията на системата за идентификация | Гъстотата на инокулума се определя с турбидиметър, който представлява част от системата | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.5. | База данни | -База данни за минимум 1000 вида Грам положителни и Грам отрицателни бактерии; -База данни за идентифициране на минимум 230 вида анаеробни микроорганизми; -База данни за идентификация на минимум 230 вида дрожди; -База данни за идентификация на минимум 600 вида плесени; | -База данни за идентификация на 626 Грам отрицателни микроорганизми и 727 Грам положителни микроорганизми – общо 1325 вида; -База данни за идентификация на на 361 вида анаеробни бактерии; -База данни за идентификация на 267 вида дрожди; -База данни за идентификация на 710 вида филаментни гъби (плесени). | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.6. | База данни | Повече от 2700 вида | База данни за повече от 2700 вида | 30 | Съответства | 30 |  |
| 2.7. | Изследване на фенотипни прояви с използването на готови плаки/карти на производителя | - Повече от 1500 фенотипа; - Поне 180 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на въглерода; - Поне 360 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на азота; - Поне 90 фенотипни прояви свързани с основните; синтетичните пътища на малки молекули - Поне 90 фенотипни прояви свързани с обмяната на сяра и фосфор; - Поне 900 фенотични прояви свързани с антимикробното влиянието на химични съединения с различен механизъм на действие при бактерии; - Поне 450 фенотични прояви свързани с влиянието на различни химични съединения при гъби. | - 2000 фенотипа; - 188 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на въглерода; - Поне 376 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на азота; - Поне 94 фенотипни прояви свързани с основните; синтетичните пътища на малки молекули - Поне 94 фенотипни прояви свързани с обмяната на сяра и фосфор; - Поне 940 фенотични прояви свързани с антимикробното влиянието на химични съединения с различен механизъм на действие при бактерии; Поне 470 фенотични прояви свързани с влиянието на различни химични съединения при гъби | 30 | Съответства | 30 |  |
| 2.8. | Стартов набор от плаки/карти и консумативи | По 20 плаки/карти и съответните консумативи за идентификация на всяка от следните групи: -микроорганизми: -аеробни бактери; -анаеробни бактерии; -дрожди; -плесени. | -100 бр. Стерилни тампони за инокулиране; -12 кутии с 96 стерилни накрайника за инокулиране; -100 стерилни резервоара; -20 броя плаки за идентификация на аеробни бактерии и 20 броя бульони за приготвяне на суспензия за инокулиране; -20 броя плаки и 20 бр. За идентификация на анаеробни бактерии и 20 броя бульони за приготвяне на суспензия за инокулиране; -20 броя плаки за идентификация на дрожди; -20 броя плаки и 20 бр. За идентификация на плесени би 20 броя бульони за приготвяне на суспензия за инокулиране; | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.9. | Стартов набор от плаки/карти и консумативи | Набор от плаки/карти състоящи се от поне по 1 плака и съответните консумативи за изследване на поне 2000 фенотипни прояви от основните метаболитни пътища и влияние на химични реагенти | - | 40 | Съответства | 40 |  |
| 2.10. | Възможност за работа със собствени плаки/карти | Върху празни 96 ямкови плаки/карти да се нанасят комбинации от субстрати по избор на изследователя | - | 10 | Съответства | 10 |  |
| 2.11. | Възможност за добавяне на собствени видове в базата данни | В базата данни да може да се добавят имената на нови видове микроорганизми и информацията, необходима за фенотипната идентификация | - | 20 | Съответства | 20 |  |
| 2.12. | Софтуер | -Да може да събира данни за микробна идентификация; -Да може да обработва събраните данни за идентификация и да извършва идентификация; -Да може да се въвеждат индивидуални протоколи за отчитане на идентификацията; -Да може да се показват резултатите за всеки параметър като „положителен” или „отрицателен” и с конкретни стойности на абсорбцията; -Да се показва разликата в параметрите между идентифицирания вид и типичния профил за дадения вид -Да могат да се виждат профилите на всички видове от рода; -При идентификация да се дават стойностите за сходство с типичния профил на идентифицирания вид; -Софтуера да предлага освен основното предложени за идентификация и поне 2 допълнителни вида с най-близък профил до идентифицирания; -Да се показва степента на сходството на идентифицирания вид с двата най-близки вида; -Да може да сравнява фенотипните профили на два едновременно култивирани щама. | -Да може да събира данни за микробна идентификация; -Да може да обработва събраните данни за идентификация и да извършва идентификация; -Да може да се въвеждат индивидуални протоколи за отчитане на идентификацията; -Да може да се показват резултатите за всеки параметър като „положителен” или „отрицателен” и с конкретни стойности на абсорбцията; -Да се показва разликата в параметрите между идентифицирания вид и типичния профил за дадения вид -Да могат да се виждат профилите на всички видове от рода; -При идентификация да се дават стойностите за сходство с типичния профил на идентифицирания вид; -Софтуера да предлага освен основното предложени за идентификация и поне 2 допълнителни вида с най-близък профил до идентифицирания; -Да се показва степента на сходството на идентифицирания вид с двата най-близки вида; -Да може да сравнява фенотипните профили на два едновременно култивирани щама. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.13. | Настолен компютър или лаптоп | С параметри осигуряващи извършване на идентификацията, според изискванията на производителя на Система за автоматизирано инкубиране и иденитификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени | 1 брой Компютър е включен в основната конфигурация на Система за автоматизирано инкубиране и идентификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени от производителя и напълно удовлетворява изискванията на системата | Миниомално изискване | Съответства |  |  |
| 2.14. | Принтер | Цветен, лазерен | 1 брой Лазерен цветен принтер; печат, копиране, сканиране; -А4, А5, А6, 100х150 мм В6 Envelope; -Копирно устройство: 1) Скорост на цветно отпечатване/копиеане: 26 стр./мин; 2) Скорост на черно-бяло копиране: 30 стр./мин; -Печат: 1) Скорост на черно-бяло принтиране: 3- стр./мин; 2) Скорост на цветен печат: 26 стр./мин; 3) Резолюция цветно: 1200х600 dpi; -Скенер: 1) Резолюция: 1200х1200 dpi (оптичен); -Дълбочина на цвета: 48/24 бита. | Минимално изискван | Съответства |  |  |
| 2.15. | UPS | За поддържане на работата на системата в продължение на 30 минути след прекъсване на централното захранване с електрическа енергия | -Вхидящо напрежение: 110-300V; -Изходна мощност: 3000 VA/2700W; -Брой изводи: Intelligent slot; 1 x RS232; 1 x USB Type B; 3 x Schucko (DIN) -Други: Батерии Еко режим; Аларма при претоварване; Аларма при грешка; Аларма при ниско ниво на батерия; Аларма при преминаване на батерия; LCD дисплей; Батерии: 6 x 12V/9Ah. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 2.16. | Модул за пробоподготовка; | -Напълно затворен анаеробен бокс, който да може да работи като микроаерофилен бокс в зависимост от състава на газовата смес; -С порт за поне един газ или газова смес; -Вътрешни размери: Ширина 800 мм (+20%), дълбочина 650 мм (+20%); височина 600 мм (+20%); -Катализатор за свързване на кислорода във входящия въздух или алтернативен метод за свързване на кислорода; -Температура – Минимален диапазон: от +5 ºC над стайната до 45 ºC; -Система за дрениране на излишната вода – Бутилка; -Индикатор за контрол на анаеробните условия – С цветна реакция или друг еквивалентен метод, който да не изисква допълнителна работа, освен визуална идентификация; -Влажност – Устройство за евакуиране на влагата от бокса. | -Напълно затворен анаеробен бокс, който да може да работи като микроаерофилен бокс в зависимост от състава на газовата смес; -С порт за поне един газ или газова смес; -Вътрешни размери: Ширина 800 мм (+20%), дълбочина 650 мм (+20%); височина 600 мм (+20%); -Катализатор за свързване на кислорода във входящия въздух или алтернативен метод за свързване на кислорода; -Температура – Минимален диапазон: от +5 ºC над стайната до 45 ºC; -Система за дрениране на излишната вода – Бутилка; -Индикатор за контрол на анаеробните условия – С цветен разтвор, с който се отчита наличието на кислород в атмосферата; -Влажност – Устройство за евакуиране на влагата от бокса. | 10 | Съответства | 10 |  |
| 3. Ламинарен бокс – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |  |
| 3.1. | Управление | -Микропроцесорна система; -Бутон бърз старт. | -Микропроцесорна система; -Контролер тип SentinelTM Gold; -По избор режим БЪРЗ СТАРТ (Quickstart) за бърза работа.( | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.2. | Монитор | Показва цялата информация, свързана с безопасността на един екран Показания за: -Скоростта на потока в реално време; -Оставащо време на живот на НЕРА филтрите; -Оставащо време на живот на UV лампата -Общото време на работа на уреда; -Допускат се показания и за други параметри. | -Микропроцесорният контролер извежда на монитор цялата информация, свързана с безопасността на един екран; -Показания на LCD екран за: 1) Скорост на потока в реално време и още време, статус на предно стъкло и поток, входяща и работни скорости, забележки; 2) Оставащо време на живот на HEPA филтрите чрез брояч на работни часове; 3) Оставащо врема на живот на UV лампата чрез брояч на работни часове; 4) Общо време на работа на уреда чрез брояч на работни часове. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.3. | Аларми | -Звукова аларма за недостатъчен поток на въздуха; -Допускат се и други аларми. | -Звукова аларма за недостатъчен поток на въздуха се задейства в случай, че потокът на въздуха падне под критична стойност. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.4. | Боксът и неговите компоненти трябва да покриват следните стандарти | -EN-12469:2003 Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове; -Или еквивалентен; -EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010); -Или еквивалентен. | -Боксът и неговите компоненти представляват кабинет за безопасна работа клас II с вертикален поток и покриват следните стандарти: 1) Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове; 2) EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010); | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.5. | Филтър | -Вграден; -В съответствие с EN-1822 (H14) HEPA и ULPA ефикасност на филтрите от H10 до U16; -Или еквивалентен. | -Филтърът е вграден в горната част на корпуса на кабинета; - В съответствие с EN-1822 (H14) HEPA и ULPA ефикасност на филтрите от H10 до U16, ефикасността при задържане от филтрите на кабинета е ≥99.999. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.5.1 | Филтри | Предфилтъ р | Предфилтър | 15 | Съответства | 15 |  |
| 3.5.2. | Филтри | ULPA филтър или еквивалентен | ULPA филтър | 5 | Съответства | 5 |  |
| 3.6. | Стерилизиране на работното пространство и повърхност | Ултравиолетова лампа | За стерилизиране на работното пространство в кабинета е монтирана ултравиолетова лампа | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.7. | Стойка за поставяне на бокса | Размерите да са съобразени с размера на бокса | Стойка за поставяне на бокса с фиксирана височина от 80 см и колелца | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.8. | Материали | -Метал; -Металните част да са покрити с покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне наследните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae; -Биоцидният материал може да се по-добри параметри; -Страничните страни да са прозрачни. | -Корпус от електрогалванизирана стомана с антимикробно прахово покритие Isocide TM; -Работна повърхност от неръждаема стомана; -Метални части покрити с биоциден материал, намаляващ с 99,9% за 24 часа количествата на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae; -Прозрачни странични стени от темперирано UV-абсорбиращо стъкло с дебелина 5 мм. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.9. | Размери на работната площ | Ширина – 1200 мм (+ 20%); дълбочина – 750 мм (+ 20%); височина – 660 мм (+ 20%) | Ширина – 1220 мм; дълбочина – 660 мм; височина – 660 мм | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.10. | Оборудване на работното пространство | -Контакт – 3 бр. -Изход за газ – 1 бр -Изход за вакуум – 1 бр. | -Контакт – 3 бр. -Изход за газ – 1 бр -Изход за вакуум – 1 бр. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.11. | Стандарт | ISO 14644-1:2015 Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците | Клас 3 на стандарт ISO 14644-1:2015 Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 3.12. | Комуникационни канали | Сериен порт 232 или еквивалентен | Има инсталиран сериен порт 232 | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4. Лабораторен инкубатор с клатачка – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |  |
| 4.1. | Лабораторен шейкър | С инкубатор с охлаждане | -Лабораторен шейкър с инкубатор с охлаждане, модел IBS-R-19-1; -С охлаждане: от 15 °C под стайната темепература до 80 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.2. | Поддържане на еднаква температура в целия обем | Два вентилатора | Два вентилатора разположени зад перфориран панел разпределят равномерно въздуха в работната камера | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.3. | Движение на платформата | Орбитално | Движението на платформата е орбитално както се вижда и от наименованието OrbiCultTM. С два типа орбити. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.4. | Амплитуда | Минимум 19 mm | Амплитудата на IBS-R-19 е 19 мм | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.5. | Скорост | Минимален диапазон от 20 до 500 rpm, регулируемa | Диапазон на регулиране на скоростта от 15 до 575 мм | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.6. | Точност | ±1% от нагласената стойност при обороти >100rpm) или по-добра ±1 при обороти <100rpm или по-добра | Точност на скоростта е ±1 оборот за целия диапазон. Това съответства на: ±1% от нагласената стойност при обороти ˃100rpm); ±1 при обороти <100rpm | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.7. | Таймер за движение: | Минимлен диапазон от 1 min до 999 h 59 min | Таймер от 0 до 999 h 59 min със стъпка на нарастване от 1 минута, т.е. диапазон от 1 минута до 999 h 59 min | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.8. | Температурен обхват на околната среда | Минимален обхват от 10оС до 35оС | Температурен обхват на околната среда от 10 °C до 35 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.9. | Работен температурен обхват | Минимален обхват от 10оС до 60оС | Обхват на работната температура от 15 °C – под стайна до 80 °C (при стайна темепература от 25 °C) и дори по-ниска до 80 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.10. | Точност на тенпературата | Не повече от + 0,5 оС | Точност на тенпературата e + 0,5 оС | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.11. | Платформа | -Универсална с възможност за закрепване на минимален брой 16 колби от 300 мл и 12 колби от 500 мл; -Всички аксесоари необходими за закрепване на 32 колби от 300 мл и 24 колби от 500 мл; | -Универсална средна платформа (5270017) с размер 457х457 мм с възможност за закрепване на 16 колби от 300 мл или 16 колби от 500 мл; -В офертата са включени аксесоари скоби, необходими за закрепване на 32 колби от 300 мл и 24 колби от 500 мл; -5270063 – скоба за колба от 300 мл; -5270064 – скоба за колба от 500 мл. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.12. | Материал | Неръждаема стомана | -Материал неръждаема стомана; -Работна плоскост от неръждаема стомана | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.13. | Поктирие | -Частите от неръждаема стомана са покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae; -Биоцидният препарат може да е с по-добри показатели. | - Частите от неръждаема стомана са покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae и гъби Rhodoturula rubra и Apergillus niger. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.14. | Нивелиране | Вградени крака на винт за нивелиране | Вградени крака на винт за нивелиране | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 4.15. | Дисплей | -Цветен; -Да се показват цялата зададена информация; -Да може да се прави исторически преглед на зададените програми; -С докосване. | -Цветен екран; -Показва се цялата зададена информация; -Може да се прави исторически преглед на зададените програми; -С докозване SmartTouchTM. | 3 | Съответства | 3 |  |
| 4.16. | Аларма | Светлинна и звукова -За отклонения в скоростта; -За дисбаланс -За достигане на горна и долна граница на температурата; -Звуковата аларма да може да се изключва независимо от светлинната. | Светлинна и звукова -За отклонения в скоростта; -За дисбаланс -За достигане на горна и долна граница на температурата; -Звуковата аларма да може да се изключва независимо от светлинната. | 5 | Съответства | 5 |  |
| 4.17. | Баланс | -Сензор за баланс; -Алгортъм за компенсиране на вибрациите. | -Сензор за баланс; -Алгортъм за компенсиране на вибрациите. | 5 | Съответства | 5 |  |
| 4.18. | Капак | -Прозрачен; -Със сензор за отваряне; -Алгоритъм за спиране на ротацията при отваряне на капака. | -Прозрачен; -Със сензор за отваряне; -Алгоритъм за спиране на ротацията при отваряне на капака. | 3 | Съответства | 3 |  |
| 4.19. | Да може да се извършва култивиране в стандартна или дефинирана атмосфера | Порта за газове за директно доставяне на газове с дефиниран състав в отделни колби | -Може да извършва култивиране в аеробни и анаеробни условия; -12 Порта за газове за директно доставяне на газове с дефиниран състав в отделни колби. | 5 | Съответства | 5 |  |
| 4.20. | Портове | За Връзка с компютър USB Или еквивалентен | За Връзка с компютър USB | 3 | Съответства | 3 |  |
| 5. CO2 инкубатор – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Микропроцесорен контрол контрол за поддържане на | -Влажна атмосфера; -Постоянно ниво на СО2; -Постоянна температура; -Допустимо е поддържането и на други параметри; | -Микропроцесорен контрол чрез контролер и софтуерен интерфейс, с необходимите сензори и аларми за осигуряване на: -Влажна атмосфера; -Постоянно ниво на СО2; -Постоянна температура; Работен обем на модел CelCulture CCL-170B-8-P – 170 литра, окомплектован с 4 броя рафтове. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.2. | Система за въздухообмен, | -Без използване на вентилатор | Инкубаторът позволява работа и без вентилатор (изключен) | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.3. | Поддържане на влажността в камерата | -Резервоар за дейонизирана вода; -Допустим е и алтернативен начин на поддържане на влажността. | Резервоар за дейонизирана вода | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.4. | Контрол на СО2 | В минимален диапазон 0,1 -20% | В минимален диапазон 0 – 20% | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.5. | Мониориране на СО2 | С инфрачервен сензор | Модел CCL-170B-P е с инфрачервен сензор | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.6. | НЕРА филтър | НЕРА филтър | Наличен е ULPA филтър, който превъзхожа конвенционалния филтър и постига 99,999% | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.7. | Режим на деконтаминация | -При 90°С с пара; -Пълно изсушаване в края на процеса. | -При 90°С с пара; -Пълно изсушаване в края на процеса. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.7.1. | Материал на камерата | Неръждаме стомана 304 или по-висок клас | Неръждаме стомана 304 | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.7.2. | Материал на тялото | -Електрогалванизирана стомана или по-висок клас стомана; -Покритие от биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae; Биоциден материал с по-добри показания е допустрим. | -Електрогалванизирана стомана с ISOCIDETM, антимикробно покритие -Покритие от биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces cerevisiae. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.8. | Температурен контрол | С датчик в минимален диапазон +1 °C над околната температура до 60 °C | Температурен обхват на модел CCL-170-8-P с интегрирана охлаждаща система поддържа температурен обхват от 8 °C под стайната до 60 °C, т.е. включително и +1 °C над околната температура до 60 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.9. | Аларми | Звукова и визуална Допустими са и други аларми | -Звукова, която може да се изключи и визуална чрез LED светлини; -Аларми за празна бутилка CO2, за подмяна на части и др. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.10. | Вентилато в камерата за бързо пречистване на въздуха през UPLA филтър или еквивалентен | Камерата възстановява чистотата на въздуха до ISO клас 5 (или еквивалентен) за 11 минути след затваряне на вратата Или еквивалентен | -Въздухът в камерата непрекъснато се пречиства през UPLA филтри за поддържане в камерата на ISO Class 5 на чистота; -Камерата възстановява чистотата на въздуха до ISO клас 5 за 11 минути след затваряне на вратата. | 5 | Съответства | 5 |  |
| 5.11. | Зони на подгряване | -Стените; -Основата; -Външната врата. | 3 основни зони на нагряване: -в стените; -в основата (дъното); -на външната врата. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 5.12. | Бързо възстановяване на СО2 концентрацията след отваряне на врата | -Без надхвърляне на зададената концентрация | Бързо възстановяване на СО2 концентрацията след отваряне на врата: -Прецизно регулиран сензор и софтуер води до бързо възстановяване на CO2 без надхвърляне на зададената концентрация. | 5 | Съответства | 5 |  |
| 5.13. | Филтруване на газовете през филтър с размер на порите 0,2 мкр. | Филтрите са извън инкубатора за лесна смяна | -Всички входни газови линии са филтрувани през 0,2 микрона филтри за отстраняване на онечиствания и замърсявания преди да се вкарат в камерата; -Входящите филтри се сменят на място и са разположени извън самия инкубатор. | 3 | Съответства | 3 |  |
| 6. Вертикален фризер – 1 брой. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |  |
| 6.1. | Дълбокозамразяващ фризер | Най-често използвана температура -86ºС | Дълбокозамразяващ фризер със стандартни условия на експлоатация -86 °C | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.2. | Работна температура | Минимален диапазон от -50 до -90 ºС | От -50 до -90 °C, поддържани с висока надеждност | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.3. | Двойна охладителна система | Охлаждане от два независимо работещи компресора | -Двустъпална каскадна охладителна система; - Охлаждане от два независимо работещи компресора. | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.4. | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.6. | Работен обем | Минимум 520 литра | Работен обем на UUS-597B-1-5D-SS 597 литра | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.7. | Вътрешни врати | Минимум 3 независимо отварящи се | Модел US-597B-1-5D-SS разполага с 5 независимо отварящи се врати | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.8. | Мониторинг на температурата | -Цифров дисплей; -Едновременно показване на зададената и действителна температура. | -7-сегментен цифров дисплей; -На широк екран се извежда освен действителната температура, така и зададената температура и температурата на околната среда | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.9. | Документиране | Прехвърляне на данни за температурата чрез USB порт Или еквивалентен | USB интерфейс позволява прехвърляне на данни за температурата и последните 20 събития в системата | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.10. | Ниско потребление на енергия | По-малко от 14 KWh/ден при поддържане на 80оС при стайна температура | Потребление 13,9 KWh/ден или по-добро при поддържане на -80 °C при стайна температура | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.11. | Околна среда | Без използване на CFC (хлорофлуорокарбони) и HCFC (хидрохлорофлуорокарбони) | Без използване на CFC (хлорофлуорокарбони) и HCFC (хидрохлорофлуорокарбони) | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.12. | Допълнителни рафтове | 5 или повече | Модел UUS-597B-1-5D-SS разполага с 5 рафта | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.13. | Брой ракове | Да запълнят целия капацитет | Модел UUS-597B-1-5D-SS разполага с капацитет за 25 рака и офертата предвижда запълване на целия капацитет от 25 подвижни рака (статива) за стандартни кутии с височина 5 см | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.14. | Брой кутии | Да запълнят два пъти целия капацитет | Модел UUS-597B-1-5D-SS има капацитет от 400 стандартни кутии с височина 5 см. В офертата са включени 800 броя стандартни картонени кутии с разделители 9х9 (за 81 проби), които запълват 2 пъти целия капацитет | Минимално изискване | Съответства |  |  |
| 6.15. | Топлинна емисия в лабораторията | < 0.8 KW | Модел UUS-597B-1-5D-SS има топлинна емиция от 0,71 KW | 5 | Съответства | 5 |  |
| 6.16. | Време на загряване на вътрешната среда от -80 до – 50оС при спиране на захранването | >250 мин. | Модел UUS-597B-1-5D-SS има време на загряване на вътрешната среда от -80 °C до -50 °C при спиране на захранването от 261 минути | 5 | Съответства | 5 |  |
| 6.17. | Шум | < 56 dBA | < 56 dBA | 5 | Съответства | 5 |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 268 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  258 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

258

Птх = ----------  х 60 = 57.76119 точки.

268

Оценката на техническото предложение на участника „АКВАХИМ” АД за обособена позиция № 6 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 57.76 точки /закръглена до втори знак съгласно методика за оценка/.

- Техническо предложение на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 9 – доставка на Апарат за real-time PCR анализ – 1бр.

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предложеният апарат е марка Bio Rad, модел CFX96 Touch REAL-TIME PCR Detection system, каталожен номер 185-5196. Страна на произход САЩ.

Предложен срок за доставка до три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

Апарат за Real-Time PCR анализ – 1 брой.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комбинация от филтри | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила | За детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Оптичната система | Да позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | Позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) | 10 | Съответства | 10 |
| 1.3. | Режим на работа | Да може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | Може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen) | 5 |  | 5 |
| 1.4. | Капацитет | 96 проби на пускане | 96 проби на пускане | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Реакционен обем | 20-50 µl | 20-50 µl |  | Съответства |  |
| 1.5.1. | Реакционен обем | 1-50 µL | 1-50 µL | 10 | Съответства | 10 |
| 1.6. | Източник на възбуждаща светлина | LED с бяла светлина | LED с бяла светлина | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Възможност на сканиране | На всички проби или групи от проби | На всички проби или групи от проби | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.8. | Метод на нагряване и охлаждане | Пелтие с термален градиент | Пелтие с термален градиент | 10 | Съответства | 10 |
| 1.9. | Температурен обхват, °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.10. | Температурна точност, °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.11. | Температурна хомогенност, °C | ±0.4 °C | ±0.4 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.12. | Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec | Не повече от 6 °C/sec | 5 °C/sec | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.13. | Средна температура на нагряване, °C/sec | Не повече от 4 °C/sec | 3.3 °C/sec | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14. | Оптична система | Да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии | Осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.14.1. | Оптична система | Да позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал | Позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал | 15 | Съответства | 15 |
| 1.15. | Чувствителност на детекция | Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | Системата може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК | 5 | Съответства | 5 |
| 1.15.1. | Чувствителност на детекция | Да може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин | Може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин | 5 | Несъответства |  |
| 1.16. | Мултиплексен анализ | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.17. | Градиент | Да може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 60 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  55 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

55

Птх = ----------  х 60 = 54.9999 точки.

60

Оценката на техническото предложение на участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД  за обособена позиция № 9 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 54.99 точки /закръглена до втори знак съгласно методика за оценка/.

9. Техническо предложение на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София

Участникът е представил Технически предложения за обособена позиция № 3 – доставка на ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ (HPLC) С ДЕТЕКТОРИ UV/RI/FLU  и обособена позиция № 4 - доставка на СПЕКТРОФОТОМЕТЪР.

Комисята извърши оценка по отделно на всяко едно от техническите предложения.

9.1. ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ (HPLC) С ДЕТЕКТОРИ UV/RI/FLU – обособена позиция № 3

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата техника е марка ШИМАДЗУ, модел Nexera. Страна на произход Япония/САЩ. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Помпа с показатели | Дву-бутална кватернерна помпа, снабдена с електронен контрол на налягането и скоростта на потока | LC-30AD – дву-бутална кватернерна помпа снабдена с електронен контрол на налягането и скоростта на потока | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.1. | Задбутално устройство | Система за промиване на задбуталното устройство | Система за промиване на задбуталното устройство | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.2 | Скорост на потока | Мин. 0.001 – 3.000 ml/min със стъпка на задаване 1 µl/min | 0.001 – 3.000 ml/min със стъпка на задаване 1 µl/min | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.3. | Работа с разтворители | Възможност за рабора с четири разтворителя | Работи с четири разтворителя | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.4 | Работно налягане | ≥1000 bar | 1300 bar (130 MPa) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.5. | Точност на смесване | ≤±0.5% | ±0.5% | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.6. | Прецизност на потока | ≤0.5% | 0.06% RSD | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.7. | Обхват на работно pH | pH 1-9 | pH 1-9 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Автоматично инжектиране на проби с показатели | Да оперира при максимално налягане на помпата | SIL-30AC – Система за автоматично инжектиране, оперираща при максимално налягане на помпата | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1. | Капацитет | Мин. 90 стандартни шишенца от 1.5/1.8/2.0 ml | 115 стандартни шишенца от 1.5/1.8/2.0 ml | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.2. | Инжекторен обем | В обхвата 0.1 – 50 µL | Инжекционен обем в обхвата 0.1 – 50 µL | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.3. | Възпроизводимост на инжектиране | 0.3% RSD | 0.25% RSD | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.3.1. | Възпроизводимост на инжектиране | В диапазон от 0.3% RSD до 0.25 RSD | 0.25% RSD | 5 | Съответства | 5 |
| 1.2.3.2. | Възпроизводимост на инжектиране | <0.25% RSD | 0.25% RSD | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2.4. | Пренос от проба в проба | <0.002% | 0.0015% | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.5. | Термостат на пробите | С обхват от 5 °C до 40 °C или по-широк | С обхват 4 – 40 °C | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.6. | Работен обхват на pH | От pH 1 до 9 | От pH 1 до 14 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.6.1 | Работен обхват на pH | От pH 1 до 13 | От pH 1 до 14 | 5 | Съответства | 5 |
| 1.2.6.2. | Работен обхват на pH | От pH 1 до над 13 | От pH 1 до 14 | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2.7. | Възможност за промиване на иглата | С разтворители автоматично с 1 разтворител | Автоматично с до 4 разтворителя | 5 | Съответства | 5 |
| 1.2.7.1. | Възможност за промиване на иглата | С разтворители автоматично с 2 или 3 разтворителя | Автоматично с до 4 разтворителя | 10 | Съответства | 10 |
| 1.2.7.2. | Възможност за промиване на иглата | С разтворители автоматично с 4 или повече разтворителя | Автоматично с до 4 разтворителя | 15 | Съответства | 15 |
| 1.3. | Термостатиращо устройство с показатели | За хроматографски колони | CTO-30A – Термостатиращо устройство за хроматографски колони | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.3.1 | Температурен обхват | От 5°С над температурата на околната среда до минимум 120 °С със стъпка на задаване от 1 °С или по-широк |  | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.3.2. | Горна граница на температурен обхват | ≥125 °С, но <150 °С |  | 5 | Съответства | 5 |
| 1.3.2.1. | Горна граница на температурен обхват | ≥150 °С |  | 10 | Съответства | 10 |
| 1.3.3. | Линеен градиент на температурата | Възможност за задаване на линеен градиент на температурата |  | 10 | Съответства | 10 |
| 1.3.4. | Прецизност на контролиране на температурата | ≤0.15 °С |  | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4. | UV-VIS детектор с показатели | UV-VIS детектор | SPD-20A UFLC UV-VIS детектор | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.1. | Спектрален обхват | От 190 - 700 nm или по-широк | От 190 - 700 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.2. | Точност на дължината на вълната | ≤ ±1 nm | ±1 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.3. | Прецизност на дължината на вълната | ≤ ±0.1 nm | ±0.1 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.4. | Дрейф на базовата линия | ≤2 х 10-4 AU/h | 2 х 10-4 AU/h | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.5. | Шум на базовата линия | ≤1.2 х 10-5 AU | 1.2 х 10-5 AU | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.4.6. | Обхват на температура на клетката | От 5 °С над стайната температура до 50 °С | От 5 °С над стайната температура до 50 °С | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5. | Многоканален флуоресцентен детектор с показатели | Многофункционален флуоресцентен детектор | RF-20Axs – Многофункционален флуоресцентен детектор | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5.1. | Спектрален обхват на възбуждане и емисия | От 200 nm до минимум 750 nm | От 200 nm до 750 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5.2. | Точност на дължината на вълната | ≤ ±2 nm | ±2 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.5.3. | Възпроизводимост на дължината на вълната | ≤ ±0.2 nm | ±0.2 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6. | Рефрактометричен детектор с показатели | Рефрактометричен детектор | RID-20A - Рефрактометричен детектор | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6.1 | Обхват на измерване | Oт 1 до 1.75 RIU | Oт 1 до 1.75 RIU | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6.2. | Шум на базовата линия | ≤2.5 nRIU | 2.5 nRIU | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.6.3. | Дрейф на базовата линия | ≤0.1 uRIU/h | 0.1 uRIU/h | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7. | Хроматографски софтуер с показатели | Професионален софтуерен пакет на база на Windows OC | LabSolutions WS – Хроматографски софтуер | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.7.1. | Управление | Пълно управление на течният хроматограф, събиране, обработка и съхранение на данните | Пълно управление на течният хроматограф, събиране, обработка и съхранение на данните | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.8. | Модул за управление с показатели | Модул за управление | Компютърна система: Intel i3 Core, 6GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW, Монитор 23 inch TFT LCD, Операционна система Windows 10 Pro, Microsoft Office пакет, лазерен принтер както и всички необходими хардуерни компоненти (кабели, интерфейси и др.) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.9. | Хроматогравска колона за аналитични цели с показатели | За анализиране на захари | Аналитична HPLC колона Tracer Carbohidratos, 150 x 4.6 mm ID, 5 µm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.9.1. | Хроматогравска колона за аналитични цели с показатели | За анализ на органични киселини | Аналитична HPLC колона Teknokroma MediterraneaTM Seal 18, 150 x 4.6 mm ID, 5 µm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.10. | Набор от консумативи, необходими за експлоатация на системата с показатели | 500 бр. стандартни шишенца със септи и капачки | LabTotal - 500 бр. стандартни шишенца със септи и капачки | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.11. | UPS система за непрекъсваемо токозахранване с показатели | Минимум 2 kVA, double conversion. | UPSEaton 5E 2000i USB - UPS система за непрекъсваемо токозахранване, 2 kVA, double conversion | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 85 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  85 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

85

Птх = ----------  х 60 = 60 точки.

85

Оценката на техническото предложение на участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София за обособена позиция № 3 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 60 точки.

9.2. СПЕКТРОФОТОМЕТЪР – обособена позиция № 4

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя на хартиен и електронен носител. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания и таблица за допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Всички предоставени оригинални каталози, брошури на оферираното оборудване са включени в таблицата и са заверени от участника с  надпис “Вярно с оригинала”, подписани са и са подпечатани с печата на участника.

Предлаганата техника е марка ШИМАДЗУ, модел UV-2600/2700. Страна на призход Япония/САЩ. Предложен срок за доставка три месеца от датата на възлагателното писмо. Предложен гаранционен срок 24 месеца от датата на протокола за пускане в експлоатация. Предложен срок за обучение 5 работни дни.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри в оферираното оборудване в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложеното в техническото предложение на участника оборудване съответства на всички минимални изисквания на възложителя, като част от параметрите на оферираното оборудване са с по-добри стойности от минималните. Комисията изготви таблица за оценка съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания и допълнителни технически характеристики над минималните, които подлежат на оценка.

| № | Апарат Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Предложение на участника за стойности за техническите параметри | Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено | Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя | Брой присъдени точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Двулъчев спектрофотометър с показатели | С две позиции за проба с цел едновременно измерване на пробен и референтен сигнал | Двулъчев спектрофотометър UV-2600 + CPS-240A с две позиции за проба с цел едновременно измерване на пробен и референтен сигнал | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.1. | Брой проби | Възможност за зареждане и автоматично измерване на поне четири проби | Зареждане и автоматично измерване на 6 проби | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.1.1 | Брой проби | Възможност за зареждане и автоматично измерване на 6 проби | Зареждане и автоматично измерване на 6 проби | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.2. | Паралелно измерване | Възможност за паралелно измерване при няколко дължини на вълните | Едновременно измерване при 3 дължини на вълните | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.3. | Сканиране | Сканиране на абсорбционния спектър за определяне на неизвестен абсорбционен максимум | Спектрален режим на на неизвестни абсорбционни максимуми и сканиране на абсорбционния спектър | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.4. | Спектрален обхват | Покриващ интервала 190÷800 nm | Спектрален обхват от 185 nm до 1400 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.4.1. | Спектрален обхват | Покриващ интервала 190÷1000 nm | Спектрален обхват от 185 nm до 1400 nm | 5 |  |  |
| 1.1.4.2. | Спектрален обхват | Покриващ интервала 190÷1300 nm | Спектрален обхват от 185 nm до 1400 nm | 10 |  |  |
| 1.1.4.3. | Спектрален обхват | Покриващ интервала: от 190 nm до >1300 nm | Спектрален обхват от 185 nm до 1400 nm | 15 | Съответства | 15 |
| 1.1.5. | Термостатиране | С възможност за термостатиране на пробите с точност ±0,1 °С | Допълнителен модул CPS-240A с възможност за термостатиране на 6 броя проби с точност ±0,1 °С | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.6. | Спектрална разделителна способност | 0.25 nm | 0.1 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.7. | Повторяемост на дължината на вълната | ≤ ±0.1 nm | ±0.05 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.8. | Точност на дължината на вълната | ±0.3 nm в пълен обхват | ±0.3 nm в пълен обхват | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.9. | Ширина на спектралния процеп | Избираема софтуерно в интервал покриващ 0.5 - 4 nm | Избираема софтуерно в интервал покриващ 0.1 - 4 nm | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.10 | Минимална ширина на спектралния процеп | От 0.5 nm до 0.2 nm | 0.1 nm | 5 |  |  |
| 1.1.10.1. | Минимална ширина на спектралния процеп | < 0.2 nm | 0.1 nm | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.11. | Брой стъпки на вариране на спектралния процеп | Oт 3 до 5 | 6 стъпки на вариране на спектралния процеп | 5 |  |  |
| 1.1.11.1. | Брой стъпки на вариране на спектралния процеп | Повече от 5 | 6 стъпки на вариране на спектралния процеп | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.12. | Фотометричен обхват | -4 ÷ +4 Abs или по-голям | -5 ÷ +5 Abs | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.13. | Фотометрична точност | ≤ 0.004 А при 1 А | 0,003 А при 1 А | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.14. | Фотометрична стабилност (повторяемост) | (при 1 А): ±0.001 А/h | (при 1 А): ±0.001 А/h | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.15. | Фотометричен шум | <0.0005, но ≥0.00010 | 0.00003 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.15.1. | Фотометричен шум | <0.00010, но ≥0.00005 | 0.00003 | 5 |  |  |
| 1.1.15.2. | Фотометричен шум | <0.00005 | 0.00003 | 15 | Съответства | 15 |
| 1.1.16. | Скорост на сканиране | Минимум 3000 nm/min | 14000 nm/min | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.16.1. | Скорост на сканиране | 3000÷10000 nm∕min | 14000 nm/min | 10 |  |  |
| 1.1.16.2. | Скорост на сканиране | >10000 nm∕min | 14000 nm/min | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.17. | Разсеяна светлина | ≤0,05% при 220 nm (NaI) | 0.005% при 220 nm (NaI) | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.18. | Гладкост на базовата линия | ≤±0,0015 Abs | 0.0003 Abs RMS | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.1.18.1. | Гладкост на базовата линия | 0.0015 ÷ 0.001 A | 0.0003 Abs RMS | 5 | Съответства | 5 |
| 1.1.18.2. | Гладкост на базовата линия | <0,001 A, но >0.005 А | 0.0003 Abs RMS | 10 | Съответства | 10 |
| 1.1.18.3. | Гладкост на базовата линия | ≤ 0,00003 Abs RMS | 0.0003 Abs RMS | 15 | Несъответства |  |
| 1.1.19. | Светлинен източник | Ксенонова лампа или комбинация от деутериева и халогенна лампа | Деутериева и халогенна лампа | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2. | Компютърна система с операционна система за управление на уреда и събиране на данни с показатели | CPU мин. i3-7100 еквивалентен или по-добър | Компютърна система с операционна система за управление на уреда и събиране на данни с показатели. CPU i3-7100 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1. | Компютърна система | 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор | 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 23” FHD TFT LCD монитор | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.1. | Компютърна система | Мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС | Мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.2. | Компютърна система | Поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0 | 2 бр. свободни USB порта единия 3.0 | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.3. | Компютърна система | Поне 1 свободен LAN порт | 1 свободен LAN порт | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.4. | Компютърна система | Операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна | Операционна система Windows 10 Pro | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.5. | Компютърна система | Microsoft Office пакет или еквивалентен | Microsoft Office пакет | Минимално изискване | Съответства |  |
| 1.2.1.6. | Компютърна система | Цветен лазерен принтер с тонер за поне 5000 стр. | Цветен лазерен принтер с тонер за 5000 стр. | Минимално изискване | Съответства |  |

Максималният  брой точки, които могат да бъдат получени за тази обособена позиция, съгласно утвърдената методика за оценка на допълнителните технически характеристики над минималните е 90 точки.

Общ брой присъдени точки от комисията -  85 точки.

На база присъдените точки за наличие на допълнителни технически характеристики над минималните изисквания, комисията извърши   оценка по показателя „Технически характеристики” (Птх). Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Технически характеристики” (Птх) се определя по следната формула:

Бр ТУ

Птх = ----------  х 60,

БрТмах

където

БрТУ е общият брой точки, получени при оценка на техническото съответствие на  конкретен участник, чиято оферта се оценява, на база предложените от него допълнителни технически характеристики над минималните технически изисквания.

БрТмах е максималния брой точки, които могат да бъдат получени за конкретната позиция.

„60” е  коефициент на относителната тежест Показателя „Технически характеристики” (Птх).

85

Птх = ----------  х 60 = 56.666 точки.

90

Оценката на техническото предложение на участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София за обособена позиция № 4 по показателя „Технически характеристики” (Птх) е 56.67 точки /закръглена до втори знак съгласно методика за оценка/.

На база оценката на техническите предложения комисията изготви класиране по обособени позиции по показателя „Технически характеристики” (Птх).

Обособена позиция № 1

- „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия  - Птх = 58.38 точки

Обособена позиция № 2

1. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – Птх = 60 точки.

Обособена позиция № 3

1. „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София – Птх = 60 точки.

Обособена позиция № 4

1. „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София – Птх = 56.67 точки.

Обособена позиция № 5

1. „ЛАБПРИМ”  ЕООД - Птх = 60 точки.

Обособена позиция № 6

1. „АКВАХИМ” АД - Птх = 57.76 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

Няма подадена оферта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

1. „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  Птх = 60 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

1. „ЛАБИМЕКС” АД - Птх = 54.99 точки.

2. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД  - Птх = 54.99 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

1. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Птх = 30 точки.

С това на 16.04.2019г приключи работата на комисията по оценка на техническите предложения на участниците, като резултатите се отразиха в Протокол № 3.  На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията насрочи на 25.04.2019г от 10:00 часа публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците. За провеждането на публичното заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците  се публикува съобщение в Профила на купувача в срока по чл.57, ал.3 от ППЗОП. Протокол № 3 се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 16.04.2019 г.

V. На 25.04.2019г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, комисията в първоначалния си състав проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници.

На публично заседание присъства г-н Манаси Пламенов Панов, упълномощен представител на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София. Представя пълномощно и се вписа в присъствен списък.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, преди отварянето на пликовете с надпис „Предлагани цетнови параметри”, председателят на комисията прочете на глас резултатите от оценяването на офертите по показателя „Технически характеристики” (Птх).

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по реда на подаване на офертите.

1. „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 8 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 8. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 99 886 лева без ДДС.

2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Преди отварянето им комисията констатира целостта на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и наличието на подписите върху тях.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 2. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 102 390 лева без ДДС.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 10 и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 10. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 8 740 лева без ДДС.

3. „ЛАБПРИМ” ЕООД

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 5 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 5. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 226 850 лева без ДДС.

4. „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Участникът е предложен за отстраняване от процедурата, тъй като Техническото му предложение не отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отвори плика с надпис  „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 9 на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД.

5. „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 1. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 304 000 лева без ДДС.

6. „ЛАБИМЕКС” АД

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 9 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 9. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 59 878 лева без ДДС.

7. „АКВАХИМ” АД

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 6 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 6. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 642 968 лева без ДДС.

8. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 9 и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 9. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 62 300 лева без ДДС.

9. „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София

Преди отварянето им комисията констатира целостта на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и наличието на подписите върху тях.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3 и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 3. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 128 000 лева без ДДС.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 4 и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по образец Приложение № 3 към документацията за участие за обособена позиция № 4. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: предлагана цена в размер на 24 000 лева без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията и представителите на участниците напуснаха заседателната зала.

Комисията продължи работата си на закрито заседание, на което разгледа и извърши оценка на ценовите предложения на участниците и определи Комплексните оценки на офертите.

1. Ценово предложение на „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Ценовото предложение за обособена позиция № 8 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

99 886

Пц = ---------------  х40 = 40

99 886

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 8, участника „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 60 = 100 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 100 точки на офертата на „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за обособена позиция № 8.

2. Ценови предложения на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

2.1. Ценовото предложение за обособена позиция № 2 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

102 390

Пц = ---------------  х40 = 40

102 390

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 2, участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 60 = 100 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 100 точки на офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за обособена позиция № 2.

2.2. Ценовото предложение за обособена позиция № 10 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

8 740

Пц = ---------------  х40 = 40

8 740

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 10, участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 30 = 70 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 70 точки на офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за обособена позиция № 10.

3. Ценово предложение на „ЛАБПРИМ” ЕООД

Ценовото предложение за обособена позиция № 5 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

226 850

Пц = ---------------  х40 = 40

226 850

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 5, участника „ЛАБПРИМ” ЕООД получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 60 = 100 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 100 точки на офертата на „ЛАБПРИМ” ЕООД за обособена позиция № 5.

4. Ценово предложение на „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия

Ценовото предложение за обособена позиция № 1 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

304 000

Пц = ---------------  х40 = 40

304 000

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 1, участника „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 58.38  = 98.38 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 98.38 точки на офертата на „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия за обособена позиция № 1.

5. Ценово предложение на „ЛАБИМЕКС” АД

Ценовото предложение за обособена позиция № 9 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

59 878

Пц = ---------------  х40 = 40

59 878

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 9, участника „ЛАБИМЕКС” АД  получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 54.99  = 94.99 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 94.99 точки на офертата на „ЛАБИМЕКС” АД  за обособена позиция № 9.

6. Ценово предложение на „АКВАХИМ” АД

Ценовото предложение за обособена позиция № 6 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

642 968

Пц = ---------------  х40 = 40

642 968

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 6, участника „АКВАХИМ” АД  получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 57.76 = 97.76 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 97.76 точки на офертата на „АКВАХИМ” АД  „за обособена позиция № 6.

7. Ценово предложение на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД

Ценовото предложение за обособена позиция № 9 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

59878

Пц = ---------------  х40 = 38.44

62300

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 9, участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД получава 38.44 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко =38.44 + 54.99  =  93.43 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 93.43 точки на офертата на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД  за обособена позиция № 9.

8. Ценови предложения на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София

8.1. Ценовото предложение за обособена позиция № 3 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

128 000

Пц = ---------------  х40 = 40

128 000

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 3, участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София  получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 60 = 100 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 100 точки на офертата на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София  за обособена позиция № 3.

8.2. Ценовото предложение за обособена позиция № 4 е изготвено по образец  Приложение 3 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С оглед липсата на хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП и съгласно предварително обявения критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на предложението. Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------  х40, където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена цена” (Пц).

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва:

24 000

Пц = ---------------  х40 = 40

24 000

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 4, участника „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София    получава 40 точки.

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя „Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.

Ко = 40 + 56.67 = 96.67 точки

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 96.67 точки на офертата на „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София   за обособена позиция № 4.

vI. След извършването на оценка на офертите на участниците по всички показатели по критерия „Оптимално съотношение качество/цена“, комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1. Участник „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия с  „Комплексна оценка” - Ко от 98.38 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1. Участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с  „Комплексна оценка” – Ко от 100 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

1. Участник „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София  с  „Комплексна оценка” – Ко от 100 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

1. Участник „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София  с  „Комплексна оценка” – Ко от 96.67 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

1. Участник „ЛАБПРИМ” ЕООД с  „Комплексна оценка” – Ко от 100 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

1. Участник „АКВАХИМ” АД с „Комплексна оценка”– Ко от 97.76 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

За тази обособена позиция няма подадени оферти.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

1. Участник „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с „Комплексна оценка”– Ко от 100 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

1. Участник „ЛАБИМЕКС” АД  с „Комплексна оценка”– Ко от 94.99 точки.

2. Участник „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД с „Комплексна оценка”– Ко от 93.43 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

1. Участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с „Комплексна оценка”– Ко от 70 точки.

С това комисията приключи своята работа по отваряне на ценовите предложения на участниците и изготвяне на класиране по обособени позиции, като резултатите се отразиха в Протокол № 4, който се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 25.04.2019 г в 13:35ч.

VI. С оглед констатациите на комисията, отразени в т. I-V, комисията единодушно предлага на Възложителя:

1. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1 да бъде определен участникът класиран на първо място „ЛКБ ФЕРТРИЙБС –ГЕЗЕЛШАФТ” М.Б.Х Австрия, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило 58.38 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2 да бъде определен участникът класиран на първо място „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило максимална оценка по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3 да бъде определен участникът класиран на първо място „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило максимална оценка по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

4. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 4 да бъде определен участникът класиран на първо място „ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ – клон София, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило 56.67 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

5. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 5 да бъде определен участникът класиран на първо място „ЛАБПРИМ” ЕООД, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило максимална оценка по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 6 да бъде определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ” АД, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило 57.76 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

7. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 8 да бъде определен участникът класиран на първо място „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило максимална оценка по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

8. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 9 да бъде определен участникът класиран на първо място „ЛАБИМЕКС” АД  , с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: До класиране по тази обособена позиция са допуснати двама участници, които предлагат еднаква техника, като класирания на първо място участник е получил най-висока Комплексна оценка на база показателя Предлагана цена. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило 54.99 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя, като предлаганата цена е по-ниска от тази на класирания на второ място участник.

9. На основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 10 да бъде определен участникът класиран на първо място „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с когото да бъде сключен договор за изпълнение.

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговора на минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и получило 30 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс, изчислено е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

10. Предлага за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 9 участикът АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Мотиви: Участник е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Техническото предложение на този участник за обособена позиция № 9 несъответства на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предлаганото оборудване не отговаря на минималните изисквания по следните параметри:

- Температурна точност, °C. Изискването на възложителя по техническа спецификация  е ±0.2 °C. Предлаганата от участника апаратура е с ±0.25 °C.

-Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec. Изискването на възложителя по техническа спецификация  е не повече от 6 °C/sec. Предлаганата от участника апаратура е с не повече от  6.5 °C/sec.

- Градиент. Изискването на възложителя по техническа спецификация е да създава температурни разлики от 1-24°C. Предлаганата от участника техника създава температурни разлики разлики от 1-25°C.

11. На основание чл.110, ал., т.1 от ЗОП, с решение по чл.108, т.4 от ЗОП, обществената поръчка да бъде прекратена по обособена позиция № 7, тъй като за същата не е подадена нито една оферта.

На основание чл.60, ал.3 от ЗОП, настоящият доклад се предава на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията. Настоящият доклад се подписа от Председателя и членовете на комисия на 03.05.2019г, както следва:

Председател:

……………………

(Румен Кирилов Киров)

Членове:

1. ………….............…..				2. ………………….

(Иво Кемалов)			                 (проф.д-р Илия Илиев)

3. ………….............…..				4. ………………….

(проф. д-р Велизар Гочев)			   (проф.д-р Теменужка Йовчева)

5. .......................................                                          6. ......................................

(доц. д-р Нина Димчева)	                                      (Илиана Саханджиева)

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД