Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ*

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”

Обособена позиция 1.  ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕПАРАТИВНО ИЗОЛИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЗИМИ И БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Апарат 1. ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ

ЗА ПОЛУ-ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕЛИ С КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ

| ПОМПА |  |  |
| --- | --- | --- |
| параметри | спецификация |  |
| Бутални помпи с ниска пулсация | Мин. 2 бр. | Минимално изискване |
| Поток | Мин. 1 л/мин | Минимално изискване |
|  | > 1 л/мин | 10 |
| Поток в градиент | Мин. 0,5 л/мин | Минимално изискване |
|  | > 0.5 л/мин | 10 |
| Работно налягане | Мин. 10 bar | Минимално изискване |
|  | > 10 bar | 10 |
| Вискозитет | Мин. 8 cP | Минимално изискване |
|  | > 8 cP | 10 |
| Градиентен режим на работа | 0 до 100% | Минимално изискване |
| Входове | Мин. 6 | Минимално изискване |
|  | Възможност за допълнителни мин. 5 входа | 10 |
| Изходи | Мин. 3 | Минимално изискване |
|  | Възможност за допълнителни мин. 5 изхода | 10 |
|  | Изход за пакетиране на колона | 10 |
| Едновреммено свързване на колони | Мин. 2 | Минимално изискване |
| Автоматично насочване на потока | Отгоре надолу през колоните | 10 |
|  | Отдолу нагоре през колоните | 10 |
|  | Последователно свързване на колоните | 10 |
|  | Байпас на колоните | 10 |
| UV Монитор |  |  |
| Спектрален обхват | Мин. 200 до 650 nm | Минимално изискване |
| Едновременна детекция при различни дължини на вълната | Мин. 2 дължини | Минимално изискване |
|  | > 2 дължини | 10 |
| Абсорбоционен обхват | 0 - 4.0 AU | Минимално изискване |
|  | > 4.0 AU | 10 |
| Оптично разстояние | 1 – 5 мм | Минимално изискване |
| Монитор на проводимостта |  |  |
| Работен обхват | Мин. 0.5 до 250 mS/cm | Минимално изискване |
| Сензор за налягане |  |
| Работен обхват | Мин. 0 до 1.5 bar | Минимално изискване |
| Температурен сензор |  |  |
| Работен обхват | Мин. 5°C до 50°C | Минимално изискване |
| pH Монитор |  |  |
| pH Обхват | Мин. 2 до 12 pH | Минимално изискване |
| Точност | Макс. ±0.2 pH | Минимално изискване |
| Управляващ софтуер |  |
| Компютърен софтуер базиран на Windows® 10 |  | Минимално изискване |
| Предварително програмирани протоколи за най-използваните хроматографски методи като Гел филтрация, Йонообменна хроматография, Афинитетна хроматография |  | Минимално изискване |
| Възможност за следене в реално време на всички параметри на системата: поток, налягане, градиент, pH, UV |  | Минимално изискване |
| Изобразяване на параметрите в графичен вид |  | Минимално изискване |
| Вграден тест на състоянието на колоните |  | 10 |
| Колона |  |
| За гел-филтрация | минимални размери-диаметър 5см х дължина 100см с аксесоари за пактиране на среда (адаптер, резервоар) | Минимално изискване |

Апарат 2. ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ

ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ

| ПОДАВАЩА ПОМПА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметри | Спецификация |  |
| Поток | Мин. 5000 мл/мин | Минимално изискване |
|  | > 5000 мл/мин | 10 |
| Работно налягане | Мин. 3 bar | Минимално изискване |
|  | > 3 bar | 10 |
| Други параметри |  |
| Резервоар | Мин 5 л. | Минимално изискване |
|  | > 5 л. | 10 |
| Програмируем температурен режим на филтриране | 2°C до 40°C | Минимално изискване |
| Минимален рециркулационен обем | До 300 мл. | Минимално изискване |
|  | До 150 мл. | 10 |
| Филтриращи елементи | Филтърни касети и “hollow fiber” елементи | Минимално изискване |
| Филтрираща повърхност | Мин. 2000 cm2 | Минимално изискване |
|  | Мин.3000 cm2 | 10 |
| Вградени сензори | За налягането преди филтъра | Минимално изискване |
|  | За температурата преди филтъра | Минимално изискване |
|  | За налягането след филтъра | Минимално изискване |
| Възможност за интегриране на помпа за допълване на резервоара със следните характеристики: |  |  |
| Поток | Мин. 800 мл/мин | Минимално изискване |
|  | > 500 мл/мин | 10 |
| Работно налягане | Мин. 0.5 bar | Минимално изискване |
|  | > 0.5 bar | 10 |
| Възможност за интегриране на помпа за отвеждане на филтрирата със следните характеристики: |  |  |
| Поток | Мин. 800 мл/мин | Минимално изискване |
|  | > 500 мл/мин | 10 |
| Работно налягане | Мин. 0.5 bar | Минимално изискване |
|  | > 0.5 bar | 10 |
| Сензор за налягане |  | 10 |
| Управление чрез интегриран “Touch screen” LCD дисплей |  | Минимално изискване |
| Възможност за следене и контрол в реално време на всички компоненти на системата: помпи, миксер, ниво на резервоара, потоци, налягане |  | Минимално изискване |

Апарат 3.    ЧЕТЕЦ ( РИЙДЕР) ЗА МИКРОПЛАКИ

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- |
| Режим на измерване: | Фотометрия Луминисценция Флуорометрия Отложена във времето флуорометрия | Минимално изискване |
|  | Поляризационна флуорометрия | 10 |
| Шейкинг: | Линейно, орбитално. | Минимално изискване |
|  | Двойно орбитално. | 10 |
|  | С различни нива на интензивност. | 10 |
|  | Задаване на продължителността мин. 4 часа | Минимално изискване |
|  | Задаване на продължителността > 4 часа | 10 |
| Температурен контрол : | 3°C над външната до 50°C с точност ±1°C | Минимално изискване |
| Температурен контрол : | <3°C над външната до >50°C с точност < ±0.5°C | 10 |
| Микроплаки: | От 6 до 1536-кладенчови микроплаки | Минимално изискване |
| Фотометрия |  |  |
| Обхват(nm): | От 220 nm до 900nm (UV/ VIS) | Минимално изискване |
| Обхват(nm): | От 220 nm >900nm (UV/ VIS) | 10 |
| Обхват(Abs): | Мин. 0 - 4 Abs | Минимално изискване |
| Точност (OD) | < 0.5 % | Минимално изискване |
| Сканиране | Сканиране в индивидуално кладенче | Минимално изискване |
| Луминисценция |  |  |
| Обхват: | От 250 nm до 800nm | Минимално изискване |
| Обхват: | От < 250nm до >800nm | 10 |
| Праг на детекция: |  |  |
| Праг на детекция: | < 50 amol ATP, 96-кладенчова микроплака | Минимално изискване |
| Линеен динамичен обхват: | > 5 декади | 10 |
| Флуорометрия |  |  |
| Обхват: | От 250 nm до 800nm | Минимално изискване |
| Обхват: | От <250nm до >800nm | 10 |
| Праг на детекция: | < 0.2 fmol Fluorescein, 384- кладенчова микроплака | 10 |
| Праг на детекция: | < 1 amol Europium , 384- кладенчова микроплака | 10 |
| Линеен динамичен обхват: | > 5 декади | 10 |
| Управление |  |  |
| Управляващ компютър и софтуер | Операционна ситема Windows 10 | Минимално изискване |
| Експротиране на данните | Формат csv, txt | Минимално изискване |
| Контрол | Touch screen | 10 |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа със всички апарати на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца за всички апарати.

Срок на доставка – до 3 месеца за всички апарати.

Обособена позиция 2.  ОПТИЧЕН ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН МИКРОСКОП

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конфигурация на оптичен поляризационен микроскоп: | Оптичен поляризационен микроскоп с висока разделителна способност за работа с преминаваща и отразена поляризирана светлина, оборудван с DIC контраст и високо температурна масичка за наблюдение и анализ на изотермични процеси | Минимално изискване |
|  | Микроскопско тяло: | С автоматизирани, електронно контролируеми модули и с вграден LCD дисплей за визуализация на избраната светлинна техника, оптични компоненти и общото увеличение. | Минимално изискване |
|  | Моторизирани компоненти: | Моторизирани затвор, полева и апертурна диафрагма | Минимално изискване |
|  | Кондензер: | Моторизиран, с моторизирана горна леща и вграден поляризатор за преминаваща светлина. Автоматично Кьолер осветление. Позиции за оптични елементи за светло поле, тъмно поле, фазов контраст и DIC Допълнителна кондензорна леща осигуряваща работно разстояние не по-малко от 15мм за наблюдение на изотермични процеси в температурна масичка | Минимално изискване |
|  | Поляризатор и анализатор: | -Поляризатор за отразена светлина с възможност за фиксиране в три позиции: 0˚ ; 45˚; 90˚ -Анализатор въртящ се на не по-малко от 180˚ | Минимално изискване |
|  | Моторизиран поляризатор: | за преминаваща светлина с автоматичнo управление | 10 точки |
|  | Контрастна техника DIC: | за обективи 40х и 63х за работа с преминаваща светлина с кондензерни и допълнителни призми за DIC за обективи 40х и 63х | Минимално изискване |
|  | Моторизиран DIC контраст: | за преминаваща светлинна | 10 точки |
|  | Бинокулярен фототубус: | За поляризирана светлина, с разделение на оптичния път камера /окуляри съответно: 0/100% ; 50/50% ; 100/0% | Минимално изискване |
|  | LED осветление: | За преминаваща и отразена светлина | Минимално изискване |
|  | Оптична система: | С видимо поле не по-малко от 22 мм | Минимално изискване |
|  | Окуляри: | 2 бр. 10х /22 мм, фокусируеми, в един от окулярите да има кръстче | Минимално изискване |
|  | Револвер за обективи: | Електронно кодиран, за не по-малко от 6бр. обективи с възможност за центриране на всеки един от тях, с автоматично разпознаване на избрания обектив и настройка на параметрите на кондезера | Минимално изискване |
|  | Предметна масичка: | С ротация на 360˚ и фиксирани клик-стоп позиции на 45˚, с водач за препарати с движения по х-у | Минимално изискване |
|  |  | Водач за препарати за въртяща се масичка с възможност за отброяване на позиции | 10 точки |
|  | Обективи: | Планахроматни с увеличения 5х, 20х, 40х, 63х, 100х Oil, за количествена поляризация | Минимално изискване |
|  | Специализиран обектив дълекофокусен: | 50х с работно разстояние не по-малко от 7 мм, за наблюдение на изотермични процеси | Минимално изискване |
|  | Цветна цифрова микроскопска камера: | за наблюдение на жива картина и заснемане на обекти с разделителна способност не по-малка от 10 Mpixels. USB интерфейс за връзка с PC и HDMI изход за директна визуализация на HD монитор с разделителна способност не по малка от 1920 x 1080 (Full HD) | Минимално изискване |
|  |  | Слот за SD карта памет, вграден в тялото на микроскопската камера за директен запис на филми при заснемане на продължителни изотермични процеси с дистанционно управление | 10 точки |
|  | Софтуер: | Софтуерен пакет за наблюдение, корекция и заснемане на изображения. Инструменти за анотации и измервания. Автоматична калибрация на изображенията | Минимално изискване |
|  | Високо температурна масичка за наблюдение и анализ на изотермични процеси: | - температурен обхват не по-малък от (- 196)°C to 420°C - скорост на нагряване - от 0.01°C/min до 50°C/min - температурна стабилност не по-малка от 1°C - зона за поставяне на образци с размери не по-малки от 50 х 40 мм - ход по оси X и Y не по-малко от 15мм - Софтуерно контролиране на параметрите със специализиран софтуер - за монтаж върху стандартна микроскопска предметна масичка | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 3.   ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ (HPLC) С ДЕТЕКТОРИ UV/RI/FLU

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дву-бутална кватернерна помпа, снабдена с електронен контрол на налягането и скоростта на потока: |  | Минимално изискване |
| 1.1. | Система за промиване на задбуталното пространство; |  | Минимално изискване |
|  |  | Възможност за работа с четири разтворителя; | Минимално изискване |
|  |  | Скорост на потока на подвижната фаза: минимум 0.001 – 3.000 ml/min със стъпка на задаване 1 ul/min; | Минимално изискване |
|  |  | Работно налягане: ≥ 1000 bar; | Минимално изискване |
|  |  | Точност на потока: ≤ ±1.0 %; | Минимално изискване |
|  |  | Точност на смесване: ≤ ±0.5 %; | Минимално изискване |
|  |  | Прецизност на потока: ≤ 0.5 % RSD; | Минимално изискване |
|  |  | Обхват на работно pH: 1-9 | Минимално изискване |
| 1.2. | Система за автоматично инжектиране, оперираща при максималното оперативно налягане на помпата: |  |  |
|  |  | Капацитет: минимум 90 стандартни шишенца от 1.5/1.8/2.0 ml; | Минимално изискване |
|  |  | Инжекционен обем: в обхвата 0.1 – 50 ul; | Минимално изискване |
|  |  | Възпроизводимост на инжектиране: 0.3 % RSD; | Минимално изискване |
|  |  | Възпроизводимост на инжектиране: в диапазон от 0.3 % RSD до 0.25% RSD | 5 |
|  |  | Възпроизводимост на инжектиране: < 0.25% RSD | 10 |
|  |  | Пренос от проба в проба: по малко от 0.002%; | Минимално изискване |
|  |  | Термостат на пробите с температурен обхват от 5°С до 40°С или по-широк; | Минимално изискване |
|  |  | Работен обхват на pH: от 1 до 9. | Минимално изискване |
|  |  | Работен обхват на pH: От 1 до 13 | 5 |
|  |  | Работен обхват на pH: От 1 до над 13 | 10 |
|  |  | Възможност за промиване на иглата с разтворители автоматично с1 разтворител | 5 |
|  |  | Възможност за промиване на иглата с разтворители автоматично с2 или 3 разтворителя | 10 |
|  |  | Възможност за промиване на иглата с разтворители автоматично с 4 или повече разтворителя | 15 |
| 1.3. | Термостатиращо устройство за хроматографски колони: |  |  |
|  |  | Температурен обхват от 5°С над температурата на околната среда до минимум 120°С със стъпка на задаване от 1°С или по-широк; | Минимално изискване |
|  |  | Горна граница на температурен обхват ≥ 125°С, но < 150°С | 5 |
|  |  | Горна граница на температурен обхват ≥ 150°С | 10 |
|  |  | Възможност за задаване на линеен градиент на тепературата | 10 |
|  |  | Прецизност на контролиране на температурата: ≤ 0.15°С; | Минимално изискване |
|  |  | Капацитет: минимум две колони с максимална дължина 150 мм. | Минимално изискване |
| 1.4. | UV-VIS детектор: |  |  |
|  |  | Спектрален обхват: от 190 - 700 nm или по-широк; | Минимално изискване |
|  |  | Точност на дължината на вълната: ≤ ±1 nm; | Минимално изискване |
|  |  | Прецизност на дължината на вълната: ≤ ±0.1 nm; | Минимално изискване |
|  |  | Дрейф на базовата линия: ≤ 2 х 10-4 AU/h; | Минимално изискване |
|  |  | Шум на базовата линия: ≤ 1,2 х 10-5 AU; | Минимално изискване |
|  |  | Обхват на температура на клетката: от 5°С над стайната температура до 50°С. | Минимално изискване |
| 1.5. | Многоканален флуоресцентен детектор: |  | Минимално изискване |
|  |  | Спектрален обхват на възбуждане и емисия: от 200 nm до минимум 750 nm; | Минимално изискване |
|  |  | Точност на дължината на вълната: ≤ ±2 nm; | Минимално изискване |
|  |  | Възпроизводимост на дължината на вълната: ≤ ±0.2 nm; | Минимално изискване |
| 1.6. | Рефрактометричен детектор: |  | Минимално изискване |
|  |  | Обхват на измерване: от 1 до 1.75 RIU; | Минимално изискване |
|  |  | Шум на базовата линия: ≤ 2.5 nRIU; | Минимално изискване |
|  |  | Дрейф на базовата линия: ≤ 0.1 uRIU/h; | Минимално изискване |
| 1.7. | Хроматографски софтуер: |  | Минимално изискване |
|  |  | Професионален софтуерен пакет на база на Windows OC; | Минимално изискване |
|  |  | Пълно управление на течният хроматограф, събиране, обработка и съхранение на данните; | Минимално изискване |
| 1.8. | Модул за управление: | хардуерна система от международно утвърден производител , със следните минимални характеристики: Intel iCore, 6GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22” TFT LCD монитор, операционна система Windows 10 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалентен, лазерен принтер, както и всички необходими хардуерни компоненти (кабели, интерфейси и др.). | Минимално изискване |
| 1.9. | Хроматографска колона За аналитични цели | За анализиране на захари | Минимално изискване |
|  | Хроматографска колона За аналитични цели | За анализ на органични киселини | Минимално изискване |
| 2.0. | Набор от консумативи, необходими за експлоатация на системата: | 500 бр. стандартни шишенца със септи и капачки; | Минимално изискване |
| 2.1. | UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 2 kVA, double conversion. |  | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 4.    СПЕКТРОФОТОМЕТЪР

|  | Параметри |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двулъчев спектрофотометър с две позиции за проба с цел едновременно измерване на пробен и референтен сигнал; |  | Минимално изискване |
|  |  | възможност за зареждане и автоматично измерване на поне четири проби; | Минимално изискване |
|  |  | възможност за зареждане и автоматично измерване на минимум шест проби; | 10 |
|  |  | възможност за паралелно измерване при няколко дължини на вълните; | Минимално изискване |
|  |  | сланиране на абсорбционния спектър за определяне на неизвестен абсорбционен максимум; | Минимално изискване |
|  |  | Спектрален обхват, покриващ интервала: 190÷800 nm | Минимално изискване |
|  |  | Спектрален обхват, покриващ интервала: от 190nm до 1000nm | 5 |
|  |  | Спектрален обхват, покриващ интервала: от 190nm до 1300nm | 10 |
|  |  | Спектрален обхват, покриващ интервала: от 190nm до >1300nm | 15 |
|  |  | с възможност за термостатиране на пробите с точност ±0,1°С | Минимално изискване |
|  |  | Спектрална разделителна способност: ≤ 0,25 nm | Минимално изискване |
|  |  | Повторяемост на дължината на вълната: ≤ ±0,1 nm | Минимално изискване |
|  |  | Точност на дължината на вълната: ±0,3 nm в пълен обхват | Минимално изискване |
|  |  | Ширина на спектралния процеп, избираема софтуерно в интервал покриващ 0,5 - 4 nm; | Минимално изискване |
|  |  | Минимална ширина на спектралния процеп: от 0,5nm до 0,2 nm | 5 |
|  |  | Минимална ширина на спектралния процеп: < 0,2 nm | 10 |
|  |  | Брой стъпки на вариране на спектралния процеп: от 3 до 5 | 5 |
|  |  | Брой стъпки на вариране на спектралния процеп: повече от 5 | 10 |
|  |  | Фотометричен обхват: -4 ÷ +4 Abs или по-голям | Минимално изискване |
|  |  | Фотометрична точност: ≤ 0,004 А при 1 А | Минимално изискване |
|  |  | Фотометрична стабилност (повторяемост) (при 1 А): ±0,001 А/h | Минимално изискване |
|  |  | Фотометричен шум: < 0,0005, но ≥ 0,00010 | Минимално изискване |
|  |  | Фотометричен шум: < 0,00010, но ≥ 0,00005 | 5 |
|  |  | Фотометричен шум: < 0,00005 | 15 |
|  |  | Скорост на сканиране: минимум 3000 nm/min; | Минимално изискване |
|  |  | Скорост на сканиране: 3000÷10 000 nm∕min | 10 |
|  |  | Скорост на сканиране: > 10 000 nm∕min | 10 |
|  |  | Фотометричен шум: ≤ 0,0005 | Минимално изискване |
|  |  | Разсеяна светлина: ≤0,05% при 220 nm (NaI) | Минимално изискване |
|  |  | Гладкост на базовата линия: ≤ ±0,0015 Abs | Минимално изискване |
|  |  | Гладкост на базовата линия: 0.0015 ÷ 0,001 A | 5 |
|  |  | Гладкост на базовата линия: < 0,001 A, но > 0,005 А | 10 |
|  |  | Гладкост на базовата линия: ≤ 0,00003 Abs RMS | 15 |
|  |  | Светлинен източник ксенонова лампа или комбинация от деутериева и халогенна лампа | Минимално изискване |
|  | Компютърна система с операционна система за управление на уреда и събиране на данни, | CPU мин. i3-7100 еквивалентен или по-добър, | Минимално изискване |
|  |  | 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор, | Минимално изискване |
|  |  | мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, | Минимално изискване |
|  |  | поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, | Минимално изискване |
|  |  | поне 1 свободен LAN порт, | Минимално изискване |
|  |  | операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, | Минимално изискване |
|  |  | Microsoft Office пакет или еквивалентен, | Минимално изискване |
|  |  | цветен лазерен принтер с тонер за поне 5000 стр. | Минимално изискване |
|  |  | Софтуер за управление с възможност за регистриране на сигнала като абсорбция, трансмисия, първа производна и др. | Минимално изискване |
|  |  | софтуер, който обезпечава провеждане на ензимна кинетика; изчертаване на стандартни прави. | Минимално изискване |
|  |  | Разсеяна светлина при 220 nm (NaI) < 0,05%, но ≥ 0,01% | Минимално изискване |
|  |  | Разсеяна светлина при 220 nm < 0,01%, но > 0,005% | 5 |
|  |  | Разсеяна светлина при 220 nm ≤ 0,005% | 10 |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 5.  ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНЦЕНТРИРАНЕ, СУШЕНЕ И ЕНКАПСУЛИРАНЕ  НА ЕНЗИМИ И БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

1.	ЕНКАПСУЛАТОР – 1 брой

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вграден контролер със сензитивен екран за визуализация и регулиране на работните параметри |  | Минимално изискване |
| 2 | Вградена бутална помпа | с регулиране на дебита от мин. 0.05 до мин. 40 мл/мин. | Минимално изискване |
| 3 | Регулатор за контрол на налягането на сгъстен въздух |  | Минимално изискване |
| 4 | Да позволява енкапсулиране в стерилни условия в затворен реакционен съд. |  | Минимално изискване |
| 5 | Всички части в контакт с продукта и изходната смес да подлежат на автоклавиране |  | Минимално изискване |
| 6 | Наличие на автоклавируем реакционен съд | с работен обем > 1.5 литра и общ обем > 3 литра | Минимално изискване |
| 7 | Наличие на минимум 5 дюзи | от неръждаема стомана с минимален диапазон на размерите от 0.08 до 0.9 мм осигуряващи възможност за формиране на капки с размер от 0.15 до 1.8 мм | Минимално изискване |
| 8 | Наличие на концентра-ционни дюзи за капсули-ране в желатинова обвивка – | минимум 5 дюзи от неръждаема стомана 316L с минимален диапазон на диаметъра от 0.2 до 0.9 мм; | Минимално изискване |
| 9 | Напрежение на електрода – | регулируемо, в диапазон от мин. 300 до мин. 2200V | Минимално изискване |
| 10 | Честота на вибриране - | регулируема, в диапазон от мин. 40 до мин. 5500 Hz | Минимално изискване |
| 11 | Окомплектовка: | стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с обем > 400мл, стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с обем > 900мл, автоклавируеми силиконови маркучи за свързване на бутилките към апарата, мин. 2 бр. автоклавируеми филтри за въздух | Минимално изискване |
| 12 | Наличие на интегрирана магнитна бъркалка осигуряваща разбъркване в реакционния съд |  | 10 |
| 13 | Наличие на светлинно устройство за визуализация и оптимизация на формирането на капчиците |  | 10 |
| 14 | Материал на автоклавируемият съд | стъкло и неръждаема стомана | 10 |

2. Разпрашителна сушилня - 1 брой

|  | Параметри | Спецификации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подходяща за работа с водни разтвори, както и с разтвори | съдържание на минимум 15% органични разтворители | Минимално изискване |
| 2 | Разпрашителна дюза от неръждаема стомана | с възможност за термостатиране и мин. диаметър 0.7мм | Минимално изискване |
| 3 | Възможност за разпрашаване на два флуида едновременно |  | Минимално изискване |
| 4 | Възможност за работа в режим на засмукване и в режим на нагнетяване |  | Минимално изискване |
| 5 | Вграден контролен панел с клавиатура за нагласяне на работните параметри и едновременно показване информация за входяща и изходяща температура, степен на аспирация, интервал на почистване на дюзата, дебит на помпата |  | Минимално изискване |
| 6 | Вграден аспирационен модул с минимален дебит 30м3/час |  | Минимално изискване |
| 7 | Дозиране чрез перисталтична помпа | с възможност за контрол на дебита на дозиране | Минимално изискване |
| 8 | Контрол на температурата | чрез вграден Pt 100 температурен сензор | Минимално изискване |
| 9 | Краен размер на частиците | в диапазон от минимум 2 до максимум 25 микрона | Минимално изискване |
| 10 | Температурен обхват: | от стайна температура до мин. 2200С | Минимално изискване |
| 11 | Капацитет на разпрашаване: | мин. 1.0 l/ h вода, по-висок при работа с разтвори съдържащи органични разтворители | Минимално изискване |
| 12 | Газ за разпрашаване: | въздух или инертен газ под налягане | Минимално изискване |
| 13 | Наличие на RS232 или USB за връзка с РС |  | Минимално изискване |
| 14 | Количка с подходящи размери за разпрашителната сушилня |  | Минимално изискване |
| 15 | Окомплектовка: | всички необходими маркучи, стъклени части и връзки за нормална работа на разпрашителната сушилня | Минимално изискване |
| 16 | Наличие на вътрешен електрически проводим слой на улавящият циклон предотвратяващ слепване на продукта по стените |  | 10 |
| 17 | Външен улавящ филтър в отделно тяло с вградено устройство за контрол на налягането |  | 10 |
| 18 | Автоматично почистване на дюзата през предварително зададени интервали |  | 10 |
| 19 | Допълнителна дюза за едновременна работа с 3 флуида |  | 10 |

3.ВЕРТИКАЛЕН РОТАЦИОНЕН ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛ – 1 брой

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eлектрическа лифтова система |  | Минимално изискване |
| 2 | Вертикален хладник с рефлукс |  | Минимално изискване |
| 3 | За дестилация в колби | с обем от 50 ml до минимум 5000 ml; | Минимално изискване |
| 4 | Обороти: | регулируеми през 1 rpm в обхват от мин. 10 до мин. 250 rpm; | 10 |
| 5 | Автоматично вдигане и сваляне при стартиране и край на работния процес; |  | 10 |
| 6 | Наличие на сензор за следене температурата на парите |  | Минимално изискване |
| 7 | Минимална окомплектовка към всеки ротационен вакуум изпарител: | 1 бр. изпарителна колба с обем 1 литър, 1 брой изпарителна колба с обем 500 мл, 1 брой изпарителна колба с обем 100 мл, приемателна колба с обем минимум 1 литър, 1 брой резервно уплътнение от PTFE; | Минимално изискване |
| 8 | Вакуум помпата: изисквания |  | Минимално изискване |
| 9 |  | Дифрагменна химически устойчива вакуум помпа с PTFE мембрани | Минимално изискване |
| 10 |  | Всмукателен капацитет: минимум 1.8 m3/h | Минимално изискване |
| 11 |  | Краен вакуум: под 6 mbar с отклонение максимум +/- 2 mbar | Минимално изискване |
| 12 |  | Активна комуникация с вакуум контролера с намаляване на капацитета при достигане на желаният краен вакуум | Минимално изискване |
| 13 |  | Окомплектована с дебелостенен вакуум маркуч с дължина минимум 1.5 метра и вулфово шише | Минимално изискване |
| 14 | Вакуум контролер: изисквания |  | Минимално изискване |
| 14.1 |  | Дигитален цветен дисплей | Минимално изискване |
| 14.2 |  | Измервателен обхат от 0 до минимум 1400 mbar | Минимално изискване |
| 14.3 |  | Контролиран обхват: от 0 до налягането на околната среда с точност +/- 3 mbar или по-добра; | Минимално изискване |
| 14.4 |  | Режими на работа- дестилация до предва-рително зададено време, многоетапна автоматична дестилация, непрекъсната работа | Минимално изискване |
| 14.5 |  | Възможност за графично представяне и следене на работните параметри | Минимално изискване |
| 14.6. |  | Наличие на функция за сушене с обръщане посоката на въртене през определени интервали от време | 10 |
| 15 | Вакуум контролер с вградена библиотека за разтворители с предварително дефинирани работни параметри |  | 10 |
| 16 | Вакуум контролер с програма за проверка херметичността на системата |  | 10 |
| 17 | Безжина връзка на водната баня с основният модул |  | 10 |

4. Настолен вакуум концентратор -1брой

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подходящ за работа както с органични разтворители и водни проби, така и с агресивни киселини (солна, сярна и др.) |  | Минимално изискване |
| 2 | Работна камера от неръждаема стомана със специално покритие за работа с киселини |  | Минимално изискване |
| 3 | Оборудван с химически устойчива вакуум помпа с емисионен кондензер, | с мин. капацитет 1.7 м3/час | Минимално изискване |
| 4 | Ротор от материал подходящ както за работа с органични разтворители, така и с киселини | с капацитет мин. 24 позиции за 1.5-2.2 мл епруветки | Минимално изискване |
| 5 | Контрол на оборотите до мин. 1500 оборота |  | Минимално изискване |
| 6 | Контрол на температура на ротора до мин. 60оС с резолюция 1оС или по-добра |  | Минимално изискване |
| 7 | Вграден контролер с дигитален дисплей за настройка и показване на работната температура, вакуум и време |  | Минимално изискване |
| 8 | Наличие на таймер за нагласяне на работното време от мин. 5 минути до минимум 10 часа |  | Минимално изискване |
| 9 | Електромагнитен клапан за контрол на вакуума |  | 10 |
| 10 | Кондензер/уловител за пари | с капацитет мин. 2 литра | Минимално изискване |
|  |  | Температура на кондензера/уловителя -45оС или по-ниска | 10 |
| 11 | Автоматично вентилиране за предотвратяване изкипяване на пробата |  | 10 |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа със всички апарати на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца за всички апарати.

Срок на доставка – до 3 месеца за всички апарати.

Обособена позиция 6.  ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

Апарат 1 Система за симулиране храносмилането на храни- 1 система

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Модулна система за управление и мониторинг на процеси на разграждане на храни състояща се от | -Едновременно и последователно управление на частите в зависимост от експеримента -Системата да може да се използва за култивиране на микроорганизми и животински клетки | 1 | Минимално изискване |
| 1.2 | Термостатируеми съдове |  | 6 | Минимално изискване |
|  | Възможност за надграждане на системата | С допълнителни модули до стигане на поне 8 броя контролери и 16 съда |  | 7 |
|  | Контрол на клетъчния растеж | Система за контрол на плътността на клетките в реално време |  | 5 |
|  | Охлаждане на съдовете | Система за охлаждане |  | 5 |
|  | Анализ на метан | Анализатор за метан в реално време |  | 5 |
|  | Анализ на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид | Анализатор за определяне на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид |  | 5 |
| 1.2.1. | Материал | Стъклени или неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
|  | Материал | Стъклените части да са изработени от боросиликатно стъкло или еквивалентно -Металните части да са изработени от стомата 316 L Или еквивалентна |  | 5 |
| 1.2.2. | Обем | 0,5 l + 10% |  | Минимално изискване |
| 1.2.3. | Температурна устойчивост | Термична стерилизация или еквивалентна, която да позволява стерилизиране с натоварен с хранителна среда съд |  | Минимално изискване |
| 1.2.4. | Начин на термостатиране | Водна риза |  | Минимално изискване |
| 1.2.5. | Контрол на термостатиране в съдовете | Поддържане на температура в диапазон 35°С - 45°С с точност ± 0,1°С |  | Минимално изискване |
| 1.2.6. | Температура в съдовете | Минимален диапазон от 5оС над охлаждащата температура до 90оС |  | 10 |
| 1.3. | Перисталтични помпи |  | 16 | Минимално изискване |
| 1.3.1. | Обороти | Регулиране от 1 до минимум 65 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.3.2 | Режим на работа | -Изпомпване -Добавяне на вещества -Добавяне на бактериални култури -Поддърване на анаеробна среда в системата от съдове -Възможността за други режими се допуска |  | Минимално изискване |
| 1.3.3. | Програмиране | Ръчно и автоматично за следните параметри -Продължителност на работа -Време на проботбиране -Добавяне на ензимни и буферни разтвори, последователно -Прехвърляне на разградени храни от съд в съд -Програмиране на други процеси се допуска |  | Минимално изискване |
| 1.4. | Система за нагряване | Двойна система за нагряване с управление от един контролер -Термостатиране – нагревател и рециркулираща помпа за всеки съд - Сухо нагряване – основа с нагряване или външен нагревателен кожух - Допускат се и допълнителни системи за нагряване |  | Минимално изискване |
| 1.5. | Система за смесване на газове |  | 2 | Минимално изискване |
| 1.5.1. | Газове | Въздух, азот, кислород, въглероден диоксид Допуска се възможност и за подаване на допълнителни газове |  | Минимално изискване |
| 1.5.2. | Оборудване | 4 соленоидни клапи (или еквивалентни) 4 манометъра 4 ротаметъра Допуска се и допълнително оборудване на модула |  | Минимално изискване |
| 1.6. | Управление на съдовете и контрол на параметрите | Чрез цветен екран с докосване - поне 25 сантиметров, резолюция: поне 800 × 600 пиксела или повече Един контролер да може да управлява поне два или повече съда |  | Минимално изискване |
| 1.6.1. | Температура | Минимален диапазон 35-45оС |  | Минимално изискване |
| 1.6.2. | Разбъркване | Минимален диапазон 30-500 об./мин |  | Минимално изискване |
| 1.6.3. | рН | - Минимален диапазон от 2 до 12 -Точност + 0.01 рН или по-добра -Автоклавируеми електроди - Регулирането на рН се извършва автоматично чрез добавяне на киселини и основи |  | Минимално изискване |
| 1.6.4. | Разтворен кислород | -От 0 до минимум 200% или повече -Точност + 1% или по-добра -Контрол чрез промяна на скоростта на разбъркване или друг по-високо технологичен процес |  | Минимално изискване |
| 1.6.5. | Окислително редукционен потенциал | Минимален диапазон + 2000 mV -Точност + 1 mV или по-добра |  | Минимално изискване |
| 1.6.6. | Образуване на пяна | Един сензор за пяна |  |  |
| 1.6.7. | Процеси | - Добавяне на ензимни и буферни разтвори, -последователно прехвърляне на разградени храни от съд в съд -Вземане на проби Допълнителни процеси са допустими |  | Минимално изискване |
| 1.6.8. | Последователен контрол на отделните параметри | -Минимум 15 стъпки за температура, рН, разбъркване и добавяне на вещества |  | Минимално изискване |
| 1.6.9. | Дистанционно управление | Дистанционно управление на параметрите на помпите |  | 7 |
| 1.6.10. | Дистанционно управление | Дистанционно наблюдение на процесите |  | 7 |
| 1.7. | Софтуер за управление на процесите | Всички точки по-долу посочват изискванията към Софтуера. Софтуер с допълнителни функции ще бъде приет | 1 | Минимално изискване |
| 1.7.1. | Функции | -Моделиране на процесите на разграждане на храните в стомаха, дванадесетопръстника, тънкото и дебелото черво - Симулиране на процеси в здрави организми на различна възраст - Симулиране на патологични състояния - Симулиране на разграждане на различни видове храни Симулиране на допълнителни процеси е допустимо |  | Минимално изискване |
| 1.7.2. | Съхраняване на информация |  |  | Минимално изискване |
| 1.7.2.1. |  | Съхраняване на до 30 000 програми за различни условия или повече |  | Минимално изискване |
| 1.7.2.2. |  | Съхраняване на до 100 дата файла или повече |  | Минимално изискване |
| 1.7.3. | Мониториране на процесите | Показване на параметрите (скорост на разбъркване, температура, рН, DO) в реално време |  | Минимално изискване |
| 1.7.4. | Сигурност | Поне 4 различни нива на индивидуален достъп чрез парола |  | Минимално изискване |
| 1.8. | Комуникационни портове | USB или еквивалентен, съвместим с компютъра, доставян със системата |  | Минимално изискване |
| 1.9. | Компютър или лаптоп | В съответствие с изискванията на производителя на системата | 1 | Минимално изискване |
| 1.10. | Принтер | Цветен, лазерен | 1 | Минимално изискване |
| 1.11. | Защита при прекъсване на централното захранване с електрическа енергия |  |  | Минимално изискване |
| 1.11.1. |  | Всички зададени стойности за параметрите на програмата се запазват в паметта на системата |  | Минимално изискване |
| 1.11.2. |  | Автоматично стартиране на работата след възстановяване на централното захранване |  | Минимално изискване |
| 1.11.3 |  | В съответствие с изискванията на производителя за гарантиране на непрекъсваема работа в продължение на 10 минути или повече |  | Минимално изискване |
| 1.12. | Откриване и записване на грешки | Страница с диагностика на системата -Аларми и записи на алармите -За писване на всички основни събития като калибриране на датчиците, внезапно спиране на електическото захранване, последователността на процесите -Автоматично записване и съхраняване на записи за процесите при включване и изключване на системата -Допълнителни възможни са допустими |  | Минимално изискване |

2. Система за автоматизирано инкубиране и иденитификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени – 1 система

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Автоматичен инкубатор - ридер |  | 1 | Минимално изискване |
| 2.1.1. | Капацитет | Минимум 24 микроплаки/карти |  | Минимално изискване |
| 2.1.2. | Диапазон на работна температура на камерата | От 5оС над стайната, но не по-малко от 22оС до 45оС |  | Минимално изискване |
| 2.1.3. | Мониториране на растежните криви | Чрез CCD камера или по-висок клас технология |  | Минимално изискване |
| 2.1.4. | Минимални интервали на отчитане на растежа | < 20 минути |  | Минимално изискване |
| 2.2. | Ридер работещ като резервен модул за идентификация | Отчитане на поне 96 ямкови микроплаки/карти по цвят и мътност | 1 | Минимално изискване |
| 2.3. | Електронна пипета за нанасяне на микробната суспензия в плаката | 8 канална за серийно накапване или еквивалента в зависимост от вида на консуматива – плака или карта. В случай, че инкубатора има вградено устройство за накапване на суспензията, външно устройство не се изисиква | 1 | Минимално изискване |
| 2.4. | Турбидиметър за определяне гъстотата на инокулума | Съвместим с изискванията на системата за идентификация | 1 | Минимално изискване |
| 2.5. | База данни | - База данни за минимум 1000 вида Грам положителни и Грам отрицателни бактерии - База данни за идентифициране на минимум 230 вида анаеробни микроорганизми - База данни за идентификация на минимум 230 вида дрожди - База данни за идентификация на минимум 600 вида плесени | 1 | Минимално изискване |
| 2.6. | База данни | Повече от 2700 вида | 1 | 30 |
| 2.7. | Изследване на фенотипни прояви с използването на готови плаки/карти на производителя | Повече от 1500 фенотипа Поне 180 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на въглерода Поне 360 фенотипни прояви свързани с основните метаболитните пътища на азота Поне 90 фенотипни прояви свързани с основните синтетичните пътища на малки молекули Поне 90 фенотипни прояви свързани с обмяната на сяра и фосфор Поне 900 фенотични прояви свързани с антимикробното влиянието на химични съединения с различен механизъм на действие при бактерии Поне 450 фенотични прояви свързани с влиянието на различни химични съединения при гъби |  | 30 |
| 2.8. | Стартов набор от плаки/карти и консумативи | По 20 плаки/карти и съответните консумативи за идентификация на всяка от следните групи микроорганизми: -аеробни бактери, -анаеробни бактерии -дрожди -плесени | 1 | Минимално изискване |
| 2.9. | Стартов набор от плаки/карти и консумативи | Набор от плаки/карти състоящи от поне по 1 плака и съответните консумативи за изследване на поне 2000 фенотипни прояви от основните метаболитни пътища и влияние на химични реагенти | 1 | 40 |
| 2.10. | Възможност за работа със собствени плаки/карти | Върху празни 96 ямкови плаки/карти да се нанасят комбинации от субстрати по избор на изследователя | 1 | 10 |
| 2.11. | Възможност за добавяне на собствени видове в базата данни | В базата данни да може да се добавят имената на нови видове микроорганизми и информацията, необходима за фенотипната идентификация | 1 | 20 |
| 2.12. | Софтуер | -Да може да събира данни за микробна идентификация -Да може да обработва събраните данни за идентификация и да извършва идентификация -Да може да се въвеждат индивидуални протоколи за отчитане на идентификацията -да може да се показват резултатите за всеки параметър като „положителен” или „отрицателен” и с конкретни стойности на абсорбцията -да се показва разликата в параметрите между идентифицирания вид и типичния профил за дадения вид -да могат да се виждат профилите на всички видове от рода - при идентификация да се дават стойностите за сходство с типичния профил на идентифицирания вид - софтуера да предлага освен основното предложени за идентификация и поне 2 допълнителни вида с най-близък профил до идентифицирания -да се показва степента на сходството на идентифицирания вид с двата най-близки вида -да може да сравнява фенотипните профили на два едновременно култивирани щама | 1 | Минимално изискване |
| 2.13. | Настолен компютър или лаптоп | С параметри осигуряващи извършване на идентификацията, според изискванията на производителя на Система за автоматизирано инкубиране и иденитификация на аеробни бактерии, дрожди и плесени | 1 | Минимално изискване |
| 2.14. | Принтер | Цветен лазерен | 1 | Минимално изискване |
| 2.15. | UPS | За поддържане на работата на системата в продължение на 30 минути след прекъсване на централното захранване с електрическа енергия | 1 | Минимално изискване |
| 2.16. | Модул за пробоподготовка | Напълно затворен анаеробен бокс, който да може да работи като микроаерофилен бокс в зависимост от състава на газовата смес -С порт за поне 1 газ или газова смес -Вътрешни размери: Ширина 800 mm (+20%), дълбочина 650 mm (+20%), височина 600 mm (+20%) -Катализатор за свързване на кислорода във входящия въздух или алтернативен метод за свързване на кислорода - Температура - Минимален диапазон: от + 5оС над стайната до 45оС -Система за дрениране на излишната вода - Бутилка - Индикатор за контрол на анеробните условия - С цветна реакция или друг еквивалентен метод, който да не изисква допълнителна работа, освен визуална идентификация - Влажност - Устройство за евакуиране на влагата от бокса | 1 | 10 |

3. Ламинарен бокс – 1 брой

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Управление: | Микропроцесорна система Бутон бърз старт |  | Минимално изискване |
| 3.2. | Монитор | Показва цялата информация, свързана с безопасността на един екран Показания за: скоростта на потока в реално време, оставащо време на живот на НЕРА филтрите оставащо време на живот на UV лампата общото време на работа на уреда Допускат се показания и за други параметри |  | Минимално изискване |
| 3.3. | Аларми | Звукова аларма за недостатъчен поток на въздуха Допускат се и други аларми |  | Минимално изискване |
| 3.4. | Боксът и неговите компоненти трябва да покриват следните стандарти | EN-12469:2003 Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове Или еквивалентен EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010) Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 3.5. | Филтър | Вграден В съответствие с EN-1822 (H14) HEPA и ULPA ефикасност на филтрите от H10 до U16 Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 3.5.1. | Филтри | Предфилтър | 1 | 15 |
| 3.5.2. | Филтри | ULPA филтър Или еквивалентен | 1 | 5 |
| 3.6. | Стерилизиране на работното пространство и повърхност | Ултравиолетова лампа | 1 | Минимално изискване |
| 3.7. | Стойка за поставяне на бокса | Размерите да са съобразени с размера на бокса | 1 | Минимално изискване |
| 3.8. | Материали | Метал Металните част да са покрити с покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне наследните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният материал може да се по-добри параметри Страничните страни да са прозрачни |  | Минимално изискване |
| 3.9. | Размери на работната площ | Ширина – 1200 мм (+ 20%); дълбочина – 750 мм (+ 20%); височина – 660 мм (+ 20%); |  | Минимално изискване |
| 3.10. | Оборудване на работното пространство | Контакт – 3бр. Изход за газ – 1 бр Изход за вакуум – 1 бр. |  | Минимално изискване |
| 3.11. | Стандарт | ISO 14644-1:2015 Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците Или еквивалентен стандарт |  | Минимално изискване |
| 3.12. | Комуникационни канали | Сериен порт 232 или еквивалентен | 1 | Минимално изискване |

4. Лабораторен инкубатор с клатачка – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Лабораторен шейкър | С инкубатор с охлаждане |  | Минимално изискване |
| 4.2. | Поддържане на еднаква температура в целия обем | Два вентилатора |  | Минимално изискване |
| 4.3. | Движение на платформата | Орбитално |  | Минимално изискване |
| 4.4. | Амплитуда | Минимум 19 mm |  | Минимално изискване |
| 4.5. | Скорост | Минимален диапазон от 20 до 500 rpm, регулируемa |  | Минимално изискване |
| 4.6. | Точност | ±1% от нагласената стойност при обороти >100rpm) или по-добра ±1 при обороти <100rpm или по-добра |  |  |
| 4.7. | Таймер за движение: | Минимлен диапазон от 1 min до 999 h 59 min |  | Минимално изискване |
| 4.8. | Температурен обхват на околната среда | Минимален обхват от 10оС до 35оС |  | Минимално изискване |
| 4.9. | Работен температурен обхват | Минимален обхват от 10оС до 60оС |  | Минимално изискване |
| 4.10. | Точност на тенпературата | Не повече от + 0,5оС |  | Минимално изискване |
| 4.11. | Платформа | Универсална с възможност за закрепване на минимален брой 16 колби от 300 мл и 12 колби от 500 мл Всички аксесоари необходими за закрепване на 32 колби от 300 мл и 24 колби от 500 мл | 1 | Минимално изискване |
| 4.12. | Материал | Неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
| 4.13. | Поктирие | Частите от неръждаема стомана са покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният препарат може да е с по-добри показатели |  | Минимално изискване |
| 4.14. | Нивелиране | Вградени крака на винт за нивелиране |  | Минимално изискване |
| 4.15. | Дисплей | Цветен Да се показват цялата зададена информация Да може да се прави исторически преглед на зададените програми С докосване | 1 | 3 |
| 4.16. | Аларма | Светлинна и звукова За отклонения в скоростта За дисбаланс За достигане на горна и долна граница на температурата Звуковата аларма да може да се изключва независимо от светлинната |  | 5 |
| 4.17. | Баланс | Сензор за баланс Алгортъм за компенсиране на вибрациите |  | 5 |
| 4.18. | Капак | Прозрачен Със сензор за отваряне Алгоритъм за спиране на ротацията при отваряне на капака |  | 3 |
| 4.19. | Да може да се извършва култивиране в стандартна или дефинирана атмосфера | Порта за газове за директно доставяне на газове с дефиниран състав в отделни колби | 12 | 5 |
| 4.20. | Портове | За Връзка с компютър USB Или еквивалентен | 1 | 3 |

5. CO2 инкубатор – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Микропроцесорен контрол контрол за поддържане на | -Влажна атмосфера -Постоянно ниво на СО2 -Постоянна температура Допустимо е поддържането и на други параметри |  | Минимално изискване |
| 5.2. | Система за въздухообмен, | -Без използване на вентилатор |  | Минимално изискване |
| 5.3. | Поддържане на влажността в камерата | Резервоар за дейонизирана вода Допустим е и алтернативен начин на поддържане на влажността |  | Минимално изискване |
| 5.4. | Контрол на СО2 | В минимален диапазон 0,1 ... 20% |  | Минимално изискване |
| 5.5. | Мониориране на СО2 | С инфрачервен сензор |  | Минимално изискване |
| 5.6. | НЕРА филтър |  |  | Минимално изискване |
| 5.7. | Режим на деконтаминация | -При 90°С с пара -Пълно изсушаване в края на процеса |  | Минимално изискване |
| 5.7.1 | Материал на камерата | Неръждаме стомана 304 или по-висок клас |  | Минимално изискване |
| 5.7.2. | Материал на тялото | -Електрогалванизирана стомана или по-висок клас стомана -Покритие от биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоциден материал с по0добри показания е допустрим |  | Минимално изискване |
| 5.8. | Температурен контрол | С датчик в минимален диапазон +1 °C над околната температура до 60 °C |  | Минимално изискване |
| 5.9. | Аларми | Звукова и визуална Допустими са и други аларми |  | Минимално изискване |
| 5.10. | Вентилато в камерата за бързо пречистване на въздуха през UPLA филтър или еквивалентен | Камерата възстановява чистотата на въздуха до ISO клас 5 (или еквивалентен) за 11 минути след затваряне на вратата Или еквивалентен | 1 | 5 |
| 5.11. | Зони на подгряване | -Стените -Основата -Външната врата | 1 | Минимално изискване |
| 5.12. | Бързо възстановяване на СО2 концентрацията след отваряне на врата | -Без надхвърляне на зададената концентрация |  | 5 |
| 5.13. | Филтруване на газовете през филтър с размер на порите 0,2 мкр. | Филтрите са извън инкубатора за лесна смяна |  | 3 |

6. Вертикален  фризер – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Дълбокозамразяващ фризер | Най-често използвана температура -86ºС |  | Минимално изискване |
| 6.2. | Работна температура | Минимален диапазон от -50 до -90 ºС |  | Минимално изискване |
| 6.3. | Двойна охладителна система - | Охлаждане от два независимо работещи компресора. |  | Минимално изискване |
| 6.4. | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи |  |  | Минимално изискване |
| 6.6. | Работен обем: | минимум 520 литра |  | Минимално изискване |
| 6.7. | Вътрешни врати | Минимум 3 независимо отварящи се |  | Минимално изискване |
| 6.8. | Мониторинг на температурата | Цифров дисплей Едновременно показване на зададената и действителна температура |  | Минимално изискване |
| 6.9. | Документиране | Прехвърляне на данни за температурата чрез USB порт Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 6.10. | Ниско потребление на енергия | По-малко от 14 KWh/ден при поддържане на 80оС при стайна температура |  | Минимално изискване |
| 6.11. | Околна среда | Без използване на CFC (хлорофлуорокарбони) и HCFC (хидрохлорофлуорокарбони) |  | Минимално изискване |
| 6.12 | Допълнителни рафтове | 5 или повече |  | Минимално изискване |
| 6.13. | Брой ракове | Да запълнят целия капацитет |  | Минимално изискване |
| 6.14. | Брой кутии | Да запълнят два пъти целия капацитет |  | Минимално изискване |
| 6.15. | Топлинна емисия в лабораторията | < 0.8 KW |  | 5 |
| 6.16. | Време на загряване на вътрешната среда от -80 до – 50оС при спиране на захранването | >250 мин. |  | 5 |
| 6.17. | Шум | < 56 dBA |  | 5 |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа със всички апарати на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца за всички апарати.

Срок на доставка – до 3 месеца за всички апарати.

Обособена позиция 7. Установка за автоматично потапяне на образци

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип: | Ротационен | Минимално изискване |
|  | Капацитет: | Минимум 20 съдa (кювети), всеки с обем не по-малък от 350 мл. | Минимално изискване |
|  | Тип на съдовете (кюветите): | Химично и киселинно устойчиви | 10 точки |
|  | Капацитет на съда: | Не по-малко от 30 образеца на пускане само с един държател | 10 точки |
|  | Сушилна камера: | Налична | Минимално изискване |
|  | Капак: | Инсталиран дайте параметър или обяснение – От материал: стъкло, полимер или метал. Да покрива всички подвижни работещи елементи. | Минимално изискване |
|  | Изпускателен конектор за свързване с външна аспирационна система за отвеждане на газовете: | Инсталиран | 10 точки |
|  | Управление: | Програма за управление, възможност за отложен старт, задържане на кошницата до 90 минути | Минимално изискване |
|  | Възможност за програмиране: | До 15 програми | Минимално изискване |
|  |  | Повече от 15 програми | 10 точки |
|  | Захранване: | 220 V – 50/60 Hz. | Минимално изискване |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |
|  |  |  | Минимално изискване |
|  |  |  | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 8. Електрохимична работна станция

| № | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система за електрохимични и спектроелектрохимични изследвания и изследвания с ротиращ диск електрод, състояща се от: |  |  |
| 1.1. | Модулен високоскоростен цифров потенциостат/ галваностат (основно тяло) | Да има възможност за: надграждане с до 8 различни модула за електрохимични изследвания, като: импеданс, микровезна за измерване на минимални промени в теглото на образеца, високоскоростни аналогови измервания, измерване на електрохимичен шум и др. - Управление на външни устройства посредством аналогови и цифрови изходи - Съвместимост с външен усилвател разширяване на обхвата на тока до 20 А - Диапазон на измервания ток : от 10 nA до 800 mA; - Обхвати на тока - от максимален до минимален: от 1 A до 10 nA; - Възможност за включване на модул за надграждане - разширяване на минималния обхват до 100 pA - Точност на тока: +/- 0.2 % - Разделителна способност на тока: 0.0003% (от обхвата на тока) - Обхват на потенциала: +/- 10 V - Точност на потенциала: +/- 0.2 % - Разделителна способност на потенциала: 0.3 µV - Обхват на напрежението: +/-12 V - Възможност за работа с 2,3 и 4 електрода - Входящ импеданс - По-висок от 1 TOhm - Ширина на диапазона на потенциостата: 0.5 MHz - Интерфейс за връзка с компютър: USB | Минимално изискване |
| 1.2. | Комплект принадлежности, необходими за нормалното функциониране на модула: | свързващи кабели държач за клетки - с капак с отвори за прикрепяне на електроди, статив - За закрепване на клетките; - електрод от Pt-диаметър на измервателната повърхност до 3 мм; - електрод от Au - диаметър на измервателната повърхност до 3 мм; - електрод от стъкловъглерод - диаметър на измервателната повърхност от 3 мм | Минимално изискване |
| 1.2.1. | Електрохимични клетки | термостатириуеми клетки с работен обем 5-150 мл | 10 точки |
| 1.2.2. | Поточна клетка | За работа с принтирани (screen- printed) електроди | 10 точки |
| 1.2.3. | Комплект принтирани електроди | Screen-printed електроди от въглерод, въглеродни нанотръбички и злато: | 10 точки |
| 1.3. | Модул за Електрохимична импедансна спектроскопия | Обхват на честотите: от 1 µHz (10-6 Hz) до 10 МHz | Минимално изискване |
| 1.4. | Модул за изследвания с ротиращ диск електрод | - Мотор с висока възпроизводителност и много ниско ниво на шум при измерване - Обороти: 100-10‘000 rpm; Ускорение: 4‘000 rpm/sec; Управление на ротатора: ръчно или през софтуер | Минимално изискване |
| 1.5. | Модул за спектроелектрохимични изследвания | Да включва: UV/VIS/NIR спектрометър с оптично влакно за високочувствителни приложения, като флуоресценция или излъчване от източници с много ниска интензивност Обхват: 200-1150 nm Разделителна способност: 2.4 nm Аналогово-цифров (A/D) Конвертор: - 16 bit; - Отвор50 µm | Минимално изискване |
| 1.6. | Комплект принадлежности, необходими за нормално функциониране на модула | Компактен източник на светлина с две лампи: - лампа с обхват на дължината на вълната: 200 - 400 nm ( деутериева) и лампа за диапазона 400 - 2500 nm (напр. халогенна); - 2 броя оптични влакна- 200 µm оптични влакна със защита от преекспониране, дължина 2м; - Измервателна спектроелектрохимична клетка - Кварцова клетка със светлинен път от 1 мм; - Кюветодържател за клетки, вкл. Лещи светлинен път до 10 мм - Измервателен електрод от платина във формата на мрежа - Спомагателен платинов електрод - Сребро-сребърнохлориден (Ag/AgCl) сравнителен електрод за работа във водни разтвори - Свързващи кабели | Минимално изискване |
| 1.7. | Софтуер за управление: | лицензиран софтуер за осъществяване на циклична волтамперометрия, импедансна спектроскопия и спектроелектрохимия. | Минимално изискване |
| 1.8. | Компютърна конфигурация: | Компютър с инсталиран лицензиран софтуер | Задължително изискване |
| 1.9. | Непрекъсваемо токозахранващо устройство към системата. |  | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 9. Апарат за real-time PCR анализ

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинация от филтри за детекция на няколко флуоресцентни багрила в мултиплексен режим флуоресцентни багрила; |  | Минимално изискване |
| 2 | Оптичната система да позволява възбуждане и детекция на до 5 флуоресцентни багрила в 1 реакционна ямка (мултиплексна детекция) |  | 10 |
| 3 | Системата да може да работи самостоятелно без да е свързана с компютър (Touch screen). |  | 5 |
| 4 | Капацитет 96 проби на пускане, |  |  |
| 4.1. |  | с реакционен обем 20-50 мl | Минимално изискване |
| 4.2. |  | с реакционен обем 1-50 мl | 10 |
| 5 | Източник на възбуждаща светлина LED с бяла светлина; |  | Минимално изискване |
| 6 | Възможност за сканиране на всички проби или групи от проби; |  | Минимално изискване |
| 7 | Метод на нагряване и охлаждане | Пелтие стермален градиент | 10 |
| 8 | Температурен обхват, °C | 0–100 °C | Минимално изискване |
| 9 | Температурна точност, °C | ±0.2 °C | Минимално изискване |
| 10 | Температурна хомогенност, °C | ±0.4 °C | Минимално изискване |
| 11 | Максимална скорост на нагряване/охлаждане, °C/sec | Не повече от 6 °C/sec | Минимално изискване |
| 12 | Средна температура на нагряване, °C/sec | Не повече от 4 °C/sec | Минимално изискване |
| 13 | Оптична система | да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии. | Минимално изискване |
| 13.1 | Оптичната система | да позволява работа с 5 флуоресцентни багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал. | 15 |
| 13.2 | Оптичната система |  | 10 |
| 14 | Чувствителност |  |  |
| 14.1. | Чувствителност на детекцията | Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК. | 5 |
| 14.2. |  | да може да детектира ≤10 фмол флуоресцеин | 5 |
| 15 | Мултиплексен анализ | До 5 различни таргетни последователности ДНК на проба | Минимално изискване |
| 16 | Градиент | Да може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

Обособена позиция 10. Аналитична везна

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматична калибрация на определен период от време | Система за автоматично калибриране | Минимално изискване |
| 2. | Автоматично нивелиране |  | Минимално изискване |
| 3. | Капацитет на везната |  |  |
| 3.1. |  | не по-малък от 120 g | Минимално изискване |
| 3.2. |  | Над 120 g | 10 |
| 3.3. |  | Над 200 g | 10 |
| 4. | Точност |  |  |
| 4.1. |  | 0,1 mg до натоварване не по-малко от 220g | Минимално изискване |
| 4.2. |  | 0.01 mg до натоварванене по-малко от 120g | Минимално изискване |
| 5. | Размер на платформата |  |  |
| 5.1. |  | не по-малко от Ø 80 (mm) | Минимално изискване |
| 5.2. |  | Над Ø 80 (mm) | 10 |
| 6. | Захранване | 220 V | Минимално изискване |
| 7. | Стандартен пакет приложими програми | Броене, теглене в проценти, калнулация и други | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца.

*Важно!!! Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаното оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, производство и/или друго, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване с еквивалентни технически характеристики.