Приложение № 21

Предмет на обществената поръчка: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции:

Техническа спецификация

Използвано съкращение: M.И. – минимално изискване

| Бюджетна позиция | Оборудване Технически параметри | Стойности на техническите параметри | Задължителни или минимални изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено |
| --- | --- | --- | --- |
| Обособена позиция 1. |
| 1.1 | Ултразвуково устройство за диспергиране на проби | -Мощност не по-малка от 100W | М.И. |
|  |  | -Честота- не по-малка от 30 kHz | М.И. |
|  |  | -Обем на пробата от 10 μl до 500 ml. | М.И. |
|  |  | -Настроеваема амплитуда | 3 |
|  |  | -Приспособление за захващане към статив | 3 |
|  |  | Устройството да бъде оборудвано със следните аксесоари: |  |
|  |  | -Сонда от титан за проби от 5 ml до 100 ml, | 10 |
|  |  | Дължина между 50 mm и 100 mm. | 3 |
|  |  | Минимална потопяема дължина, не по-голяма от 3 сm | 3 |
|  |  | -Сонда от титан за проби от 0.1 ml до 5 ml | 10 |
|  |  | Дължина между 50 mm и 100 mm. | 3 |
|  |  | Минимална потопяема дължина, не по-голяма от 0.5 сm | 3 |
|  |  | -Статив, от неръждаема стомана и скоба | 5 |
| Обособена позиция 2. |
| 1.5 | Динамометър | -Използване на сили в диапазона 10 N до 1000 N; | М.И. |
|  |  | -Максимално натоварване на рамата до1kN | 5 |
|  |  | -Възможни тестове за опън и за компресия | 10 |
|  |  | -Автоматично разпознаване на включения тензодатчик | 5 |
|  |  | -Точност на измерване на силата не по-малка от 0.5% от номиналната стойност на тензодатчика | М.И. |
|  |  | -Скорост 0.01 mm/min – 2000 mm/min (има се предвид скорост на деформация) | М.И. |
|  |  | -Разстояние между оста на измерване на силата и колоната – 180 mm | 10 |
|  |  | -Точност на скоростта – не по-малка от ±0,2% от зададената | 10. |
|  |  | -Интерфейс за свързване към стационарен PC и лаптоп | 10 |
|  |  | -Разделителна способност на позициониране не по-голяма от 1μm (има се предвид разделителната способност при удължаване на пробата) | М.И. |
|  |  | Динамометърът да бъде оборудван със следните аксесоари: |  |
|  |  | -Потопяеми пневматични челюсти: |  |
|  |  | Подходящи за много тънки (30 микрона) образци с ширина до 15mm. | 10 |
|  |  | Диапазон на работната температура от стайна температура до 100°С | 3 |
|  |  | -Пневматични челюсти с гумени повърхности и капацитет до 300 N и компресор на въздух към тях | 10 |
|  |  | -Захвати за натиск – 50 mm плочи | 10 |
|  |  | -Вана за тестващ разтвор с управление на температурата: | 10 |
|  |  | Контрол на течната среда от стайна температура до не по-малко от 80°С | 5 |
|  |  | Максимален ход на образеца във ваната, не по-малък от 100mm | 5 |
|  |  | -Тензометричен датчик номинал 10N, точност 0,5%. | 10 |
|  |  | -Тензометричен датчик номинал 250N, точност 0,5%. | 10 |
|  |  | -Тензометричен датчик модел номинал 1kN, точност 0,5%. | 10 |
|  |  | -Приспособление за измерване на триене във полимерни филми според стандарт ASTM D5458 | 10 |
|  |  | -Приспособление за определяне на резистентност на пробиване на полимерни филми по стандарт ASTM D5748 | 10 |
|  |  | -Приспособление за определяне на статичен и кинетичен коефициент на триене на полимерни филми по стандарт ASTM D1894 | 10. |
|  |  | -Аксесоари за изследване на храни: |  |
|  |  | Масичка за поставяне на образците, снабдена с тава | 10 |
|  |  | Приспособление за триточково огъване за измерване твърдост на хляб, сухи макаронени изделия и др. | 10 |
|  |  | Приспособление за пробиване на тънки филми за измерване на напрежение на спукване, релаксация на напрежение и възстановяване на деформация на тънки филми (да включва две основи с различни по големина апертури и две сферични проби за изследване на филми с различна дебелина) | 10. |
|  |  | Приспособление за определяне здравина на гелове по стандарта ISO 9665 да включва държател за чаши, стандартни чаши и стандартна цилиндрична проба) | 10. |
|  |  | Конична проба – ъгъл 30° | 10 |
|  |  | Конична проба – ъгъл 90° | 10 |
|  |  | Пластмасова цилиндрична проба с диаметър 2 inch | 10 |
|  |  | Пластмасова цилиндрична проба с диаметър 25mm | 10 |
|  |  | Цилиндрична проба от неръждаема стомана с диаметър 6 mm. | 10 |
|  |  | Софтуер за анализ на данните от измерванията | 10 |
|  |  | Дава възможност за анализ на всички видове тестове, включително и тестването на храни | 5 |
|  |  | Съвместим с Microsoft office пакета | 3 |
|  |  | Позволява създаването на макроси | 3 |
| Обособена позиция 3. |
| 1.7 | Професионален анализатор на термична дифузия, специфична топлина, термична проводимост и термична резистентност | -Режими на ръчно и на автоматично измерване | 5 |
|  |  | -Мобилност на апаратурата с цел провеждане на измервания на място | 5 |
|  |  | -Точности: 5% специф. топл. капацитет; 5% Топлопроводност / съпротивление; 10% термична дифузия | 10 |
|  |  | -Съвместимост с определени стандарти –за измерване на термофизични свойства на материали (IEEE Standard 442-1981, ASTM Standard D5334-00) | 5 |
|  |  | -Аксесоари: Наличие на набор сензори за измерване с цел определяне на термична дифузност, специфичен топл. капацитет, термична проводимост и термично съпротивление | 10 |
|  |  | -Обхват на измерване: К: 0.02 до 2 Wm-1 C-1 (има се предвид коефициент на топлопроводимост К); D: 0.1 до 1.0 mm2s-1 (има се предвид коефициент на дифузност); R: 0.5 до 50mC W-1 (има се предвид коефициент на термична резистентност); C: 0.5 до 4 MJ m-3 C-1 (има се предвид волуметричен топлинен капацитет) | М.И. |
|  |  | -Памет за съхранение на данни: Около 4000 хиляди измервания, за да може в автоматичен режим да се правят измервания през определен период от време | 10 |
|  |  | - Възможност за измервания в твърди и в течни вещества | 4 |
|  |  | -Работни условия: от -10° до 60°С | М.И. |
|  |  | -Готовност за апаратурата за работа: Възможност за директна работа без необходимост от допълнително калибриране в оторизирана институция | 3 |
|  |  | -Време на измерване: <2 мин. | М.И. |
|  |  | -Работна среда на сензорите:от -500С до 150°С | М.И. |
| Обособена позиция 4. |
| 1.9 | Универсална сушилня с принудителна конвекция за работа с инертен газ | -Обем не по-голям от 32 литра | М.И. |
|  |  | -Температурен обхват от 30 0С до 300 0С, с точност 0.1 0С (има се предвид точност на подържане на температурата) | М.И. |
|  |  | -Принудителна конвекция на въздуха, регулируема на стъпки | М.И. |
|  |  | -стъпка на регулиране на принудителната конвекция не по-голяма от 10% | 5 |
|  |  | -Входящ и изходящ щуцер за работа с инертен газ | 10 |
|  |  | -3 допълнителни отвора в работната камера с уплътнителни тапи | 10 |
|  |  | -Оборудване, даващо възможност за работа с инертен газ | М.И. |
|  |  | -Възможност за визуализация на съхранените данни на контролера; | М.И. |
|  |  | -Възможност за калибриране чрез контролера на три свободно избираеми температурни стойности | М.И. |
| Обособена позиция 5 |
| 1.10 | Високоволтов източник | -Напрежения от 0V до 5 кV (има се предвид регулирани напрежения в обхвата 0V до 5кV) | М.И. |
|  |  | -Отклонение: не по-голямо от 50mV | 3 |
|  |  | -Ток: 0 до 3mA. (има се предид номинален ток) | М.И. |
|  |  | -Положителна и отрицателна полярност. | М.И. |
|  |  | -Стабилност: ≤0,01% / час; 0,02% / 8 часа | 5 |
|  |  | -Кабел за високо напрежение не по-къс 3m | 5 |
| Обособена позиция 6 |
| 1.11 | Флуоресцентен микроскоп | -Зрителна глава: |  |
|  |  | a) Тринокулярно тяло | М.И. |
|  |  | б) Възможност за настройка на зрителната глава на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от 55 до 75 мм. Разделяне на изображението окуляри / камера , 50/50 %. | 5 |
|  |  | c) Оптична система със зрително поле не по-малко от 25 мм. | 5 |
|  |  | d) Светлинни техники за преминаваща светлина – светло поле. | 5 |
|  |  | -Обективи и окуляри: |  |
|  |  | а) Револвер за 5 обектива | М.И. |
|  |  | б) Обективи 4х; 10х; 20х; 40х; 100х, 100х (имерсионен). | М.И. |
|  |  | c) Цветнокодиран кондензер с минимално NA 0.9/1.25 при имерсия, за работа със светло поле и фазов контраст. | 5 |
|  |  | d) Планахроматни окуляри – 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми. | 4 |
|  |  | -Осветление: |  |
|  |  | а) Hg лампа със захранване | М.И. |
|  |  | a) Флуоресцентна приставка с минимум 100W живачна лампа и държач за минимум три броя филтри. | 10 |
|  |  | b) Осветление – вариабилно Кьолерово, LED, с постоянна цветна температура. | 5 |
|  |  | c) 4W LED източник с живот не по-малко от 100 000 часа. | 5 |
|  |  | d) Възможност за работа на батерии, както и окомплектоване със слънчев панел за захранване на LED осветлението. | 5 |
|  |  | -Микроскопска камера и аксесоари: |  |
|  |  | a) Цветна цифрова микроскопска камера за анализ и заснемане на изображения с FireWire B интерфейс както и с HD интерфейс за директна връзка към HD монитор. Минимална разделителна способност 3.1 Mpixels, на живата картина, както и на заснетото изображение. 1/2” CMOS сензор. Време за експозиция 0.1msec – 2 sec. C-mount адаптер. | 10 |
|  |  | b) Софтуерен пакет за визуализация на жива картина в реално време, управление на камерата заснемане и анализ на заснетите изображения. Извършване на различни по тип измервания и анотации – линейни размери, мерителна линия, посочване и маркиране на обекти и др. Статистическа обработка на резултатите. Генериране на протокол и пренос към MS Word и MS Excel. Fire Wire B PCI. | 10 |
|  |  | c) Express карта за монтиране в компютър. | 5 |
|  |  | d) Софтуерът да разпознава използвания микроскоп и конфигурираните оптични компоненти както и камерата и да позволява автоматична калибрация на живата картина, както и на заснетите изображения при смяна на обективите. | 10 |
|  |  | e) Микроскоп, камера и софтуер да са от един производител | 3 |
|  |  | -Филтри: |  |
|  |  | а) Магазин с филтри – неутрални с различна оптическа плътност, за дневна светлина, селективни филтри за червена, зелена и UV светлина | М.И. |
|  |  | b) Флуоресцентен филтър - син, EX: 450-490 ; EM:515 - | 5 |
|  |  | c) Флуоресцентен филтър - зелен, EX: 515-560 ; EM:590 | 5 |
|  |  | -Механични части: |  |
|  |  | а) Солиден метален корпус. - | 10 |
|  |  | b) XY масичка | М.И. |
|  |  | c) Предметна масичка с ултратвърдо керамично покритие, възможност монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка, диапазон на движение – не по-малко от 76мм х 25мм | 10. |
|  |  | d) Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка | 2 |
|  |  | e) Микро- и макро- винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени, на едно ниво с X,Y винта. | 10 |
|  |  | f) Промяна на височината на микро- и макро- винта с цел по-добра ергономичност. | 2 |
|  |  | g) Противопрахово покривало. | 1 |
| Обособена позиция 7 |
| 1.12 | Оптична маса | - тип „медна пита” | 10 |
|  |  | -Структура „сандвич” | 10 |
|  |  | -конструкция на плота: минимум 5 мм стоманени листове | 3 |
|  |  | -размери (приблизително) 2100/1200/200 мм. Размерите са дължина/ширина/дебелина. Допустимите отклонения са ±400/±300/+50 мм | М.И. |
|  |  | -горната плоча на плота: осигурена с отвори М6 или М8 на разстояние 25 мм; | 3 |
|  |  | -равнинност на горната плоча: +-0.1 мм/м2 | 4 |
|  |  | -вертикален отвор на плота за преминаване през него на лазерен лъч | 5 |
|  |  | -масата да бъде снабдена с допълнителен плот, разположен под основния, за монтаж на лазер | 5 |
| 1.13 | Крака (за оптична маса) | - Крака с височина /приблизително/ 700 mm; пасивна амортизация. Допустимо отклонение е ±100 mm | М.И. |
|  |  | -крака, изработени от стомана, с квадратен профил 100 мм | 5 |
|  |  | -крака, съгласно предната позиция, съединени с укрепващ П – профил, с размери подходящи за оптичната маса от позиция 1.12 | 4 |
|  |  | -крака,снабдени с нивелиращи подложки и с допълнителни нивелиращи и вибрационно изолиращи въздушни подложки, съобразени с теглото на масата от позиция 1.12 | 5 |
| Обособена позиция 8 |
| 1.14 | Поляризационна оптика, поляризатори, вълнови пластини Фазова пластина със забавяне на 632.8 nm | -контрол на забавяне с точност не по-малка от | 10 |
|  |  | -Четвъртвълнова пластина на 632.8 nm | М.И. |
|  |  | -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec | 10 |
|  |  | -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от | 10 |
|  |  | -отражение на 632.8 nm: не по-голямо от 0.25% | 10 |
|  |  | -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm | 10 |
|  |  | -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm | 10 |
|  | Фазова пластина със забавяне на 632.8 nm | -контрол на забавяне с точност не по-малка от | 10 |
|  |  | -полувълнова пластина на 632.8 nm | M.И. |
|  |  | -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec | 10 |
|  |  | -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от | 10 |
|  |  | -отражение на 632.8 nm: не по-голямо от 0.25% | 10 |
|  |  | -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm | 10 |
|  |  | -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm | 10 |
|  | Фазова пластина със забавяне ахроматична (400-800nm) | -контрол на забавяне с точност не по-малка от | 10 |
|  |  | -ахроматична четвъртвълнова пластина видим диапазон | М.И. |
|  |  | -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec | 10 |
|  |  | -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от | 10 |
|  |  | -отражение: не по-голямо от 0.5% от една повърхност | 10 |
|  |  | -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm | 10 |
|  |  | -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm | 10 |
|  | Фазова пластина със забавяне ахроматична (400-800nm) | -контрол на забавяне с точност не по-малка от | 10 |
|  |  | -ахроматична полувълнова пластина видим диапазон | М.И. |
|  |  | -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec | 10 |
|  |  | -въведено изкривяване на вълновия фронт не повече от | 10 |
|  |  | -отражение: не по-голямо от 0.5% от една повърхност | 10 |
|  |  | -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) 10 не по-малка от 10 mm | 10 |
|  |  | -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm | 10 |
|  | Поляризатор | -ефективен в диапазона 0.35 -2.3 μm | 10 |
|  |  | -тип – кристални поляризатори | М.И. |
|  |  | -материал: калцит | 10 |
|  |  | -коеф. на екстинция: не по-малко от 50 dB | М.И. |
|  |  | -чиста апертура: не по-малка от 9 mm | 10 |
|  |  | -дължина: не повече от 35 mm | 10 |
| 1.15 | Прецизен ротатор | - разрешение: не по-малко от 1 arcsec | М.И. |
|  |  | - Точност: не по-малка от 5 arcmin | М.И. |
|  |  | - Повторяемост в двете направления: не по-лоша от 10 arcsec | 10 |
|  |  | -ход: 360° непрекъснато въртене | 10 |
|  |  | -възможност на компютърно управление с контролер | 10 |
| 1.16 | Блок за управление на прецизен ротатор | -да управлява едновремено позиционерите от позициите 1.15 и 1.17 | 10 |
|  |  | -Компютърно управление от 1 до 3 канала за управление | М.И. |
|  |  | да е снабден с подходящия софтуер за управление под Windows | 10 |
|  |  | -да е снабден с нужните кабели за връзка с позиционерите и компютъра | 10 |
| 1.17 | Линеен прецизен позиционер | -снабден със стъпков двигател даващ ход не по-малък от 50 mm | 10 |
|  |  | -разрешение: не по-малко от 0.1 μm ( има се предид минимална стъпка на преместване) | М.И. |
|  |  | -точност:не по-малка от 0.5 μm;(има се предвид повторяемо преместване в двете посоки) | М.И. |
|  |  | -възможност на компютърно управление с контролер | 10 |
| 1.19 | Поляризационен анализатор/ Поляриметър | -спектрален диапазон: 400-700 nm | 10 |
|  |  | - допълнителен спектрален диапазон | 5 |
|  |  | -възможност за измерване на простраствени обекти и на влакнесто-оптични елементи | 10 |
|  |  | -детектеруема мощност: в диапазон не по-малък от -60 dBm-10 dBm | 10 |
|  |  | -точност на измерване на степента на поляризация: не по-лоша от ±5% за целия спектрален диапазон | 10 |
|  |  | - точност на измерване на състоянието на поляризация: не по-лоша от ±0.25° | 10 |
|  |  | - Универсален поляризационен анализатор за научно-изследователски цели, който може да измерва състоянието на поляризация за различни обекти независимо от техния материал и форма | М.И. |
| Обособена позиция 9 |
| 1.19 | Спектрометър | - Спектрометър за видима област с разрешение не по-лошо от 1.5 nm | М.И. |
|  |  | -входен конектор SMA | 10 |
|  |  | -софтуер Windows съвместим с функции: Scope, absorbance, reflectance, transmittance, pixel smoothing, spectrum averaging, raw data, zoom scale, wavelength calibration, export to ASCII, peak finder, save dark and reference, dark and reference adjustment, store to flash; Auto-adjust integration time and saturated pixels detection | 10 |
|  |  | -следене на изменението на спектъра във времеви интервали | 10 |
|  |  | -осигуряване адаптиране на софтуера по изискване на клиента в гаранционния период | 5 |
|  |  | Спектрометърът да е снабдени с: |  |
|  |  | -Деутериева-халогенна лампа 200-400 nm, SMA 905- изход | 10 |
|  |  | -10W Волфрамова халогенна лампа с интензитет контрол и захранване; 380-2500 nm , SMA 905- изход | 10 |
|  |  | - сонда за измерване на отражение, 6 осветителни влакна с 1 четящо влакно, 200 μm с гъвкаво метално покритие, SMA 905 конектори. | 10. |
|  |  | - Оптичен кабел UV/VIS/NIR, 200 μm влакно, 2 m дължина: 2 бр; SMA 905 конектори. | 10 |
|  |  | - Кюветодържател, 10 mm оптичен път, 2 лъча, 4 x UV/VIS/NIR с колиматорни лещи и капак, SMA 905 | 10 |
|  |  | - Кварцови кювети с 10 mm оптичен път, 4-и видими прозореца: 3 бр | 10 |
| Обособена позиция 10 |
| 1.20 | Усилвател (Lock-in) | -тип: с фазово обвързване (lock-in) | М.И. |
|  |  | -цифров | М.И. |
|  |  | -двуфазов | М.И. |
|  |  | -честотен диапазон: не по-малък от 0.1Hz – 100 kHz | М.И. |
|  |  | - честота на опорния сигнал по-голям от 2Hz – 120 kHz | 5 |
|  |  | -точност на усилване не по-малка от ±0.2% | 10 |
|  |  | -динамичен резерв: не по-малък от 100 dB | М.И. |
|  |  | Едновременно показване на кои да са две от величините : X – привързан сигнал : Y – квадратура : R – амплитуда : θ – фаза : шум | 10 |
|  |  | -входове: само А, -B; разлика (А-B) | М.И. |
|  |  | -минимална/максимална чувствителност | 10 |
|  |  | -време за интегриране: в диапазон не по-малък от 10μs до секунди (поне) | М.И. |
|  |  | -измерване на кратни честоти | 5 |
|  |  | -минимална чувствителност: не по-лоша от 2 nV | 10 |
|  |  | -вход за измерване по ток | М.И. |
|  |  | -входът по ток е в диапазон от 2fA до 10 nA | 5 |
|  |  | Изходи: |  |
|  |  | -Функции: X и Y | 10 |
|  |  | -Основни аналогови: X ,Y, R, θ, шум, отношение | 10 |
|  |  | Интерфейс: |  |
|  |  | -RS232 | 10 |
|  |  | -допълнителен интерфейс: GPIB | 5 |
|  |  | -Подходящ софтуер за управление на прибора, за запис и обработка на информацията | 10 |
|  |  | -LabVIEW драйвер | 5 |
| 1.21 | Интегратор с натрупване Box-car (интегратор) | -Усилване на сигнали с продължителност: в диапазон не по-малък от 100ps-150 μs | 10 |
|  |  | - Честота на повторение: не по-малка от 50 kHz | 10 |
|  |  | - блок, позволяващ цифров изход на събраната информация | М.И. |
|  |  | -блок, позволяващ аналогов изход на събраната информация | 10 |
|  |  | - Едноканален интегратор | 3 |
|  |  | -Ширина на гейта (времева „врата”): в диапазон не по-малък от 2 ns-15 μs | М.И. |
|  |  | -бърз сканиращ модул с врата 100 ps и дискретни стойности на ширината на вратата; | М.И. |
|  |  | -Усредняване в диапазон не по-малък от 1 до 10000 натрупвания | 10 |
|  |  | -Да възстановява формата на бързи, къси, аналогови сигнали | М.И. |
|  |  | -Изходни сигнали (при входни А и B): A, B, A–B, AB/10, 10A/B или √(A2 + B2) | 10 |
|  |  | -Прецизни предусилватели по постоянен ток и поне до 300 MHz | М.И. |
|  |  | -Предусилвателите от предходната позиция да са поне четири и да са с коеф. на усилване не по-малък от 5 | 5 |
|  |  | -аналогов модул с възможности за изчисляване на прости математични съотношения между сигналите на двата входа | М.И. |
|  |  | -Софтуер за управление на прибора и за обработка на информацията | М.И. |
|  |  | -LabVIEW драйвер | 5 |
|  |  | -Брой канали 2 канала | 10 |
|  |  | - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2GSa/s | 10 |
|  |  | -Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100 GSa/s | 10 |
|  |  | -Измервателни обхвати напрежение в диапазон не по-малък от 1mV /div до 10V/div | 10 |
|  |  | -Измервателни обхвати за честота в диапазон не по-малък от 1ns/div to 100s/div | 10 |
|  |  | -вградени функции за анализ | 10 |
|  |  | -Интерфейс: USB | 10 |
|  |  | - памет за 10 графики | 3 |
| Обособена позиция 11 |
| 1.23 | Осцилограф – 6бр. | -Честотна лента 70MHz | М.И. |
|  |  | -Брой канали 2 канала | М.И. |
|  |  | - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2GSa/s | 10 |
|  |  | -Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100 GSa/s | 10 |
|  |  | -Измервателни обхвати напрежение в диапазон не по-малък от 1mV /div до 10V/div | 10 |
|  |  | -Измервателни обхвати за честота в диапазон не по-малък от 1ns/div to 100s/div | 10 |
|  |  | -вградени функции за анализ | М.И. |
|  |  | -Интерфейс: USB | M.И. |
|  |  | - памет за 10 графики | 3 |
| 1.24 | Генератор – 6 бр. | - Честотна лента: не по-малка от 0.1Hz-20MHz | М.И. |
|  |  | - Форма на сигнала: синусоида, правоъгълен, триъгълен, ЦМОС, TTL | М.И. |
|  |  | - Форма на сигнала: сигнал с произволна форма | 5 |
|  |  | - Разрешение по честота: не по-лоша от 100 mHz в целия обхват | М.И. |
|  |  | -честотна точност и стабилност не по-лоша от 20 ppm | М.И. |
| 1.25 | Осцилоскоп 250 MHz | - Честотна лента поне 250MHz | М.И. |
|  |  | - Брой канали 2 канала с отделни памети за всеки | М.И. |
|  |  | -По-голям от 2 брой канали | 4 |
|  |  | - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2.5GSa/s | 10 |
|  |  | - Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100GSa/s | 10 |
|  |  | - Измервателни обхвати напрежение в диапазон не-по-малък от 2mV-5V/div | 10 |
|  |  | - Измервателни обхвати честота в диапазон не по-малък от1 ns/div to 1000 s/div | 10 |
|  |  | -Цветен дисплей | М.И. |
|  |  | -избор на входно съпротивление | М.И. |
| 1.26 | Спектрален анализатор | -Честотна лента: не по-малка от 9kHz - 9GHz | М.И. |
|  |  | -Автоматична настройка и последователно програмиране | М.И. |
|  |  | - Ниво на шум не по-малко от -120dBm | М.И. |
|  |  | - Средно ниво на шум: не по-малко от -99dBm | 3 |
|  |  | - Измервания: ACPR, OCBW, мощност на канала, N-dB и измервания на фазови флуктуации | 10 |
|  |  | - Драйвер LabVIEW (GSP-930) | 4 |
|  |  | - Настройка за разделяне на екрана | 10 |
|  |  | -Захранване: AC/DC/Батерия | 10 |
|  |  | - Интерфейс: USB | М.И. |
|  |  | -Интерфейс: RS-232 | 4 |
|  |  | - Допълнителни интерфейси: LAN (GSP-930), VGA | 5 |
| 1.27 | LCR метър | -Тестова честота до 100kHz | М.И. |
|  |  | -Тестова честота в диапазон, по-голям от 12Hz-100kHz и включваща го | 4 |
|  |  | -Точност не по-малка от 0.1% | М.И. |
|  |  | -Работни режими R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | 10 |
|  |  | -интерфейс RS232 | М.И. |
|  |  | - Памет за 100 измервания | 4 |
| 1.28 | Логически анализатор | - поне 16 входни канала | М.И. |
|  |  | -Вътрешна честота на синхронизация 200MHz | M.И. |
|  |  | -Вътрешна честота на синхронизация в диапазон, включващ 200MHz | 5 |
|  |  | -I2C, RS-232C анализатор на протокол и статистика на сигнала | 10 |
|  |  | - Анализ на други протоколи: SPI, UART | 3 |
|  |  | - Интерфейс USB | 4 |
|  |  | - Памет: поне 1Mbits | М.И. |
| Обособена позиция 12 |
| 1.6 | Диференциално сканиращ калориметър | - Tемпературно-модулиран режим на работа. | М.И. |
|  |  | -Възможност за измерване на синусоидална температурна вълна към пробата с амплитуда от 0.01 до 3°C и честота от 10 до 200 s | 5 |
|  |  | -DSC апарата да е окомплектован с трета термодвойка, термично изолирана от стандарта и пробата с цел добиването на обективна референтна точка на температурния контрол. | 5 |
|  |  | -Да е окомплектован с автосемплер с минимум 50 позиции и 5 позиции за стандарти. | 10 |
|  |  | -Автосемплера да може да работи с всички видове панички (запечатани или не) от всички производители. | 3 |
|  |  | -Автоматична калибрация на позициите на автосемплера. | 5 |
|  |  | -Възможност за фотокалориметрия | М.И. |
|  |  | -Скорост на нагряване в диапазона от 0.01 К/min до 200 К/min | М.И. |
|  |  | -Линейност на базовата линия (-50°-400°C) < 5 mW средна стойност измерена без допълнителна софтуерна обработка | 4 |
|  |  | -Възпроизводимост на базовата линия (-50°-400°C) <5 mW при отваряне и затваряне на термостата след всяка проба | 5 |
|  |  | -Прецизност на базовата линия (-50°-400°C) не повече от ±20 mW | 3 |
|  |  | -Дигитална резолюция на температурните промени не повече от 0.001 mW | 5 |
|  |  | -Шум на базовата линия(-50°-400°C)<0.08 mW | 3 |
|  |  | -Oбхват за измерване на температура не по-маъко от -80°C до 700°C | М.И. |
|  |  | -Прецизност на температурата – не по-малка от 0.002°C | 5 |
|  |  | -Възпроизводимост на температурата с точност, не по-малка от ±0.025°C | 5 |
|  |  | -Прецизност по отношение на измерената енталпия, не по-малка от ±0.04% | 5 |
|  |  | -Възпроизводимост по отношение на измерената енталпия не по-малка от ±0.25% | 5 |
|  |  | Софтуер за обработка и анализ на данните позволяващ: | 10 |
|  |  | -Коригиране на топлинни ефекти от разреждане и от липсата на такова | 4 |
|  |  | -Импорт и експорт на данни в различни формати | 10 |
|  |  | -Да има заложени модели | 5 |
|  |  | -Визуализиране на няколко експеримента в една графика и таблица | 2 |
|  |  | -Принтиране на рапорти в различни формати зададени от потребителя | 10 |
|  |  | -Wizard за задаване на параметрите на експеримента | 3 |
|  |  | Апаратът да бъда окомплектован със: |  |
|  |  | -Компресорна охлаждаща система, работеща в режим DSC/MDSC и осигуряваща температури в интервала от -80°С до 550°С | 10 |
|  |  | -Преса за хереметично затваряне на тигелите | 10 |
| Обособена позиция 13 |
| 1.2 | Апаратура за изследване на газопропускливост на полимерни филми | -Определяне на газопропускливост на манометричен метод, в съответствие с предписанията на ISO 2556 | 5 |
|  |  | -Работен диапазон: 0.1~100 000 cm3/m2• 24h• 0.1MPa | М.И. |
|  |  | -Разделителна способност: не по-малка от 0.1Pa | 5 |
|  |  | -Тествани газове: O2, N2и CO2 | М.И. |
|  |  | -Налягане на газа в бутилката: 0.4MPa~0.6MPa | 5 |
|  |  | -Температура на измерване: стайна | М.И. |
|  |  | -Вакуум: <20 Ра | М.И. |
| 1.3 | Апаратура за изследване на паропропускливост на полимерни филми | -определяне на паропропускливостта по гравиметричен метод | М.И. |
|  |  | -Определяне на паро-пропускливост в съответствие с предписанията на ISO 2528 | 5 |
|  |  | -Работен Диапазон: 0.1～10,000 g/m2•24h | М.И. |
|  |  | -Точност: не по-малка от 0.01 g/m2•24h | М.И. |
|  |  | - Влажност: 10% RH～98% RH | М.И. |
|  |  | -Източник на газ: въздух | 3 |
|  |  | -Налягане в газовия източник: 0.6MРa | 4 |
|  |  | Температурен диапазон: 15°С～55°С | М.И. |
| Обособена позиция 14 |
| 1.4 | Индексомер | -Работи в съответствие със стандарт ISO 1133 | 5 |
|  |  | -Диапазон от 40°С до 400°С | М.И. |
|  |  | -Точност на температурата, не по-малка от 0.1°С | 4 |
|  |  | Апаратът да бъде окомплектован с |  |
|  |  | Стандартна тежест с маса 2.160 kg; | М.И. |
|  |  | Нож за отрязване на екструдата | 10 |
|  |  | Инструменти и консумативи за почистване | 4 |
|  |  | Допълнителни тежести с маси 500g, 1000g, 1050g, 1200g, 3800 g, 5000g, допълнителна маса 5000 g и допълнителна маса 1600 g | 10 |
| Обособена позиция 15 |
| 1.8 | Система за измерване на термостимулирана поляризация и деполяризация | -Държател за измерване на термостимулирани токове на твърди образци с плоски златни електроди, добре изолирани от държателя и температурен сензор | 10 |
|  |  | -Софтуерна програма за контрол и оценка на ТСТ – регулиране параметрите на поляризация, пресмятане на основни електрични величини, представяне на данните като двумерни и тримерни графики | 10 |
|  |  | -Температура от -100 оС до +250 оС. (има се предвид температурата на температурна камера с контролирано нагряване) | М.И. |
|  |  | -Система за съхраняване на данни, съдържаща компютър, 22 инчов монитор, лазерен принтер и специализирана карта за връзка с измервателната система | 5 |
|  |  | -Възможност за контролиране на температура, време на поляризация, поляризациооно напрежение и др.; | М.И. |
|  |  | -Възможност за визуализация на получените данни | М.И. |
| Обособена позиция 16 |
| 1.22 | Универсален елипсометър, екипиран за измерване на плазмонен резонанс | - да има възможност за извършване на елипсометрични измервания | 10 |
|  |  | -Елипсометричната установка да е оборудвана за измерване на плазмонен резонанс | М.И. |
|  |  | - установката да позволява да бъде разширена за измерване на образна елипсометрия и за Брюстер микроскопия | 10 |
|  |  | - Възбуждането на повърхнинен плазмонен резонанс да се извършва с призма; | М.И. |
|  |  | - измерванията на повърхнинен плазмонен резонанс да се извършват с допълнителен модул към основното елипсометрично оборудване; | 10 |
|  |  | - приборът да е оборудван с подложки със златно покритие за биочипове; | М.И. |
|  |  | - да се извършват измервания на плазмонен резонанс във времеви динамичен режим | 10 |
|  |  | - приставка за измерване на контактен ъгъл | 5 |
|  |  | -измерването във времеви режим да става с разрешение милисекунди | 5 |
|  |  | -приборът оборудван с проточна клетка | 5 |
|  |  | - приборът оборудван и контролиран от компютър с нужния софтуер | М.И. |
|  |  | - приборът да дава възможност за достъп до оптическото оборудване, така, че то да бъде заменяно и модифицирано съгласно нуждите на потребителя | 5 |